Załącznik Nr … do Zad. Nr 13

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia: Kolumna chirurgiczno – artroskopowa  dla  SOR – 1 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno – gazowych w formie płyty interfejsowej. Przyłącza na płycie podłączane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna przyłączana do płyty interfejsowej szybkozłączami. | TAK |  |  |
|  | Kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 335° ± 5°. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-15° | TAK/podać |  |  |
|  | Wszystkie przeguby ramion wyposażone w hamulce mechaniczne zwalniane pneumatycznie (oś główna i na łamaniu ramienia) i cierne (ramie/konsola kolumny). Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej). | TAK |  |  |
|  | Przeguby osi głównej i ramion wyposażone w wyraźne kolorystyczne oznaczenie przegubów (naniesione na dolne, poziome powierzchnie ramion lub ich końcówki), z którymi koresponduje wyraźne, kolorystyczne oznaczenie uruchamianych przegubów na przyciskach sterowniczych. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie gniazda gazowe i elektryczne umieszczone w pionowej konsoli nośnej, z łatwym dostępem. | TAK |  |  |
|  | Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramie wzmacniane wewnętrznie; w przekroju parami dwuwypukło-dwupłaskie lub o kształcie trapezu równoramiennego krótszą podstawą ku podłodze lub o przekroju eliptycznym. Nie dopuszcza się ramion prostokątnych. | TAK |  |  |
|  | Funkcja samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego) realizowana poprzez przełożenie gniazd pomiędzy ścianami bocznymi i tylną konsoli z natychmiastowym zapewnieniem zasilania. | TAK /NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Gniazda gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO 9170-1, PN-EN ISO 9170-2 lub normą równoważną, typ AGA | TAK/podać |  |  |
|  | System dwuramienny z kolumną (konsolą) nośną o przekroju nie większym niż 300mm ± 10% x 300 ± 10% mm i wysokości min. 1200 mm | TAK/podać |  |  |
|  | Kolumna sufitowa jednoramienna łamana (przegubowa). Ramie przegubowe o wymiarach: (od osi głównej licząc) 900mm ± 5% i drugiej, części ramienia 900 ± 5%. Wszystkie długości mierzone od osi do osi odpowiednich łożysk. Dopuszcza się ramie długości 2x 1250mm | Tak/podać |  | Ramie przegubowe pierwsza część 900mm ± 5% i druga, części ramienia 900 ± 5%. – 20 pkt. Ramie 2x 1250mm – 0 pkt. |
|  | Udźwig jednostki netto min. 180 kg | TAK/podać |  |  |
|  | 5 x pólka z 2 znormalizowanymi szynami bocznymi każda. Pod jedną z półek zintegrowana z nią szufladą. Półki o kształtach zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi i kantów – min 2 ochraniacze z elastycznego tworzywa sztucznego (dla narożników każdej półki) montowane w odpowiadającą mu końcówkę szyny bocznej. W przypadku półki z rączkami sterowniczymi narożnik powinien być zintegrowany z rączką. Udźwig półki min. 80 kg. Półki o wymiarach 530 mm x 480 mm (+/- 5%) | TAK/podać |  |  |
|  | Jedna z półek wyposażona w umieszczone skrajnie na lewym i prawym narożniku uchwyty wykonane w całości z tworzywa sztucznego w kolorze nie czarnym (pożądany kolor – dowolny odcień niebieskiego, błękit) lub z rękojeścią metalową. Uchwyty muszą zawierać w sobie, oznaczone kolorystycznie, przyciski do pozycjonowania jednostki (zwalnianie hamulców pneumatycznych). Nie dopuszcza się szyny frontowej ani żadnych elementów łączących uchwyty. | TAK/podać |  |  |
|  | Półka z regulacją ustawienia na dowolnej wysokości konsoli, lub ze skokiem 2cm co najmniej na froncie konsoli (pożądana możliwość mocowania do wszystkich 4 ścian). | TAK/podać |  | Ustawienie półki na 4 ścianach – 10 pkt. Ustawianie półki tylko na froncie – 0pkt. |
|  | Mocowanie półek za pomocą mechanizmu szybkozatrzaskowego lub do szyny 25x10mm. Możliwość regulacji wysokości z krokiem 25 mm ± 20% lub płynna, nie skokowa. Przełożenie półki zapewniające sterowanie przegubami w każdym położeniu półki na froncie i na plecach konsoli | TAK/podać |  | Mocowanie półek za pomocą mechanizmu szybkozatrzaskowego – 20 pkt. Mocowanie do szyny na froncie głowicy – 0 pkt. |
|  | Głowica wyposażona w schowek na nadmiar kabli montowany w ścianie głowicy i zlicowany z nią | TAK |  |  |
|  | 1x ramię pod monitor z regulacją wysokości montowane na system zatrzaskowy w szynie montażowej głowicy | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazowe: 1x sprężone powietrze 5 bar, 2xpróżnia, 1xCO2, 1xAirMotor 8 bar. Gniazda sprężone powietrze, próżnia zlokalizowane po jednym na prawej i lewej stronie głowicy; reszta ilości na plecach konsoli. Gniazdo Air motor na froncie z możliwością przełożenia na plecy bez serwisowego demontażu konsoli. Samodzielna czynność użytkownika. | TAK/podać |  |  |
|  | gniazdo elektryczne 230 V, 50Hz z bolcem ochronnym min. 8 | TAK/podać |  |  |
|  | gniazdo wyrównania potencjałów min. 8 | TAK/podać |  |  |
|  | Gniazda teletechniczne RJ 45 min. 4 | TAK/podać |  |  |
|  | 2x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych | TAK |  |  |
| Szkolenie i warunki gwarancji |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji – 36 miesięcy. | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/ podać |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                          ....................................................

data                                                                                           pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.