Załącznik Nr … do Zad. Nr 15

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

- Pełna nazwa urządzenia: Kolumna jednoramienna - 5 szt. na salę wybudzeniową Bloku Oper.

2.   Typ, model (podać):………………………………………………

3.   Producent (podać):……………………………………………….

4.   Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System podwieszony - ramiona obrotowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do szybkozłączy na płycie stropowej na twardy lut. Kwadratowa maskownica stropowa. | TAK |  |  |
|  | Kolumna sufitowa dwuramienna (jednoramienna z ramieniem łamanym), o zasięgu pierwszej części 900 mm ± 5% i drugiej 900 mm ± 5% licząc w osiach ramion. Łączny zasięg ramienia łamanego liczony od osi sufitowej do osi głowicy 1800 mm ± 5%. Dopuszcza się ramiona o długości 750 mm+750 mm | TAK, podać |  | Ramiona o zasięgu pierwszej części 900 mm ± 5% i drugiej 900 mm ± 5% - 10 pkt. Ramiona 750mm+750mm – 0 pkt. |
|  | Elektro-pneumatyczne lub pneumatyczne zwalnianie hamulców mechanicznych przegubu stropowego i pośredniego. Konstrukcja hamulców zapewniająca ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza. Konstrukcja hamulców musi dopuszczać przemieszczenie kolumny podczas braku sprężonego powietrza – hamulce muszą posiadać regulację siły zahamowania tak, aby możliwe było wyregulowanie siły koniecznej do przemieszczenia kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. | TAK |  |  |
|  | Przeguby osi głównej i ramion wyposażone w wyraźne kolorystyczne oznaczenie przegubów (naniesione na dolne, poziome powierzchnie ramion lub ich końcówki), z którymi koresponduje wyraźne, kolorystyczne oznaczenie uruchamianych przegubów na przyciskach sterowniczych. | TAK |  |  |
|  | Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramie w przekroju dwuwypukło-dwupłaskie lub o kształcie trapezu równoramiennego krótszą podstawą ku podłodze lub o przekroju eliptycznym. | TAK |  |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga aparatury medycznej jaką można posadowić na kolumnie) ≥ 120 kg | TAK |  |  |
|  | Kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 335° ± 5°. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-15° | TAK |  |  |
|  | Głowica kolumny wysokości min. 1000 mm | TAK |  |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w: - 2 x półka z o wym. szerokość 630 mm x głębokość 480 mm ± 5°. Półki wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie, bez szyny frontowej. - 2 x szuflada - 2 x pionowy drążek pomp infuzyjnych o długości min. 1000 mm. Jeden drążek na własnym pojedynczym łamanym w połowie ramieniu wyposażony w wieszak do wieszania min. 4 butli infuzyjnych, z możliwością zmiany wysokości położenia butli. Wieszak w formie haków mocowanych do listwy wszystkie po jednej jej stronie, drugi bez haków; przeznaczony do pomp infuzyjnych na podwójnym ramieniu łamanym w połowie, przymocowanym do boku konsoli. | TAK |  |  |
|  | Jedna z półek wyposażona w umieszczone umieszczony centralnie w osi krótkiej półki na froncie dwuręczny uchwyt z niebieskiego lub kremowego tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza się uchwytów rozdzielnych lub z elementami metalowymi. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie półki o kształtach zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi i kantów – min 2 ochraniacze z elastycznego tworzywa sztucznego (dla narożników każdej półki) montowane w odpowiadającą mu końcówkę szyny bocznej. W przypadku półki z rączkami sterowniczymi narożnik powinien być zintegrowany z rączką. Do oferty dołączyć zdjęcie z oryginalnego powszechnie dostępnego (na stronie internetowej) folderu producenta. Udźwig półki min. 80 kg. | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie wszystkich półek wykonane ze stali lub aluminium, malowane proszkowo | TAK |  |  |
|  | Półka z regulacją ustawienia na dowolnej wysokości konsoli co najmniej na froncie i plecach konsoli. Przełożenie półki zapewnia sterowanie przegubami w każdym położeniu półki na froncie i na plecach konsoli (pożądana możliwość mocowania do wszystkich 4 ścian). | TAK, podać |  | Ustawienie półki na 4 ścianach – 10 pkt. Ustawianie półki tylko na froncie – 0 pkt |
|  | Mocowanie półek za pomocą mechanizmu szybkozatrzaskowego lub do szyny 25x10mm. Możliwość regulacji wysokości z krokiem 25 mm ± 20% lub płynna, nie skokowa. | TAK, podać |  | Mocowanie półek za pomocą mechanizmu szybkozatrzaskowego – 20 pkt. Mocowanie do szyny na froncie głowicy – 0 pkt |
|  | Wyposażenie głowicy w gniazda elektryczne: - min. 12 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia i kontrolką - min. 8 x gniazdo ekwipotencjalne -min. 2x R J 45 Przygotowanie do instalacji w przyszłości min 2 gniazd telekomunikacyjnych | TAK |  |  |
|  | Możliwość samodzielnej aranżacji usytuowania gniazd elektrycznych i teleinformatycznych na wszystkich 4 ścianach głowicy już po zamontowaniu i uruchomieniu kolumny. | TAK/ NIE |  | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Gniazda gazów medycznych typ AGA – system złączy gazowych stosowany u Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych tj. kompatybilnych z tym systemem złączy. Gniazda zlokalizowane na tylnej i bocznych ścianach głowicy kolumny, oznaczone kolorystycznie wg norm stosownie do rodzaju gazu i opisane. - min. 4 x Próżnia (w tym min. 2 symetrycznie po lewej i prawej stronie głowicy) - min. 4 x Sprężone powietrze (w tym min. 2 symetrycznie po lewej i prawej stronie głowicy) - min. 4 x Tlen (wszystkie na ścianie tylnej) | TAK |  |  |
|  | Możliwość samodzielnej aranżacji położenia gniazd gazowych na wszystkich 4 ścianach głowicy już po zamontowaniu i uruchomieniu kolumny | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wszystkie gniazda gazowe są zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przez niewłaściwym podłączeniem | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, szyn montażowych, wysięgników, uchwytów, itp.) | TAK |  |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. Powierzchnie ścian (paneli) głowicy z anodowanego aluminium. Nie dopuszcza się elementów lakierowanych. | TAK |  |  |
| Szkolenie i warunki gwarancji |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty. Harmonogram szkoleń personelu musi być uzgodniony z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji – 36 miesięcy. | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/ podać |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                          ....................................................

data                                                                                           pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.