Załącznik Nr … do Zad. Nr 19

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

System do angiografii cyfrowej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Pełna nazwa urządzenia: …………………………………………………..
Typ, model: …………………………………………………………………..
Producent, kraj pochodzenia: ………………………………………………
Rok produkcji: 2018 r.

| L.p. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATYW |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu do sufitu | Tak |  |  |
|  | Zakres silnikowego ruchu statywu wzdłuż stołu pacjenta min. 270 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Szybkość ruchu statywu wzdłuż stołu pacjenta min. 15 cm/s | Tak, podać |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej – odjazd statywu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron | Tak |  |  |
|  | Zakres silnikowego obrotu statywu wokół osi pionowej min. ±90° | Tak, podać |  | >±90° – 1 pkt. =±90° – 0 pkt. |
|  | Funkcja utrzymania projekcji ramienia C w trakcie obrotu statywu wokół osi pionowej | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w położeniach statywu za głową pacjenta i z obu boków pacjenta (tj. wzdłużnym i prostopadłych do stołu pacjenta) | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w położeniach statywu skośnych do stołu (tj. po obrocie statywu wokół osi pionowej o kąt różny niż 0° i ±90° względem stołu pacjenta) – z zachowaniem anatomicznego sposobu prezentacji obrazu na monitorach, bez obrotu obrazu i z wykorzystaniem pełnego pola widzenia detektora | Tak/Nie |  | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Głębokość ramienia C min. 90 cm | Tak, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 90 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta min. 305° | Tak, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 305° – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta min. 180° | Tak, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 180° – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Maks. szybkość ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D min. 25°/s | Tak, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 25°/s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Maks. szybkość ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D min. 25°/s | Tak, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 25°/s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres rotacji ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za głową pacjenta min. 180° | Tak, podać |  | >180° – 2 pkt. =180° – 0 pkt. |
|  | Zakres rotacji ramienia C trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu z boku pacjenta min. 180° | Tak, podać |  | >180° – 2 pkt. =180° – 0 pkt. |
|  | Maks. szybkość ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za głową pacjenta min. 55°/s | Tak, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 55°/s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Maks. szybkość ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu z boku stołu min. 30°/s | Tak, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 30°/s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta | Tak |  |  |
|  | Programowanie i przywoływanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta min. 5 pozycji | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | Tak |  |  |
|  | Automatyczny wybór obrazu referencyjnego (ze zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak, podać typ: software’owy, elektromechaniczny, pojemnościowy, inny |  |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, FOV, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | Tak |  |  |
|  | STÓŁ PACJENTA |  |  |  |
|  | Stół z pływającym blatem mocowany na podłodze | Tak |  |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta min. 120 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta min. 35 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Długość blatu stołu min. 260 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) min. 125 cm | Tak, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 125 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Szerokość blatu stołu w obszarze klatki piersiowej pacjenta (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) min. 45 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres silnikowej regulacji wysokości stołu min. 28 cm | Tak, podać |  | Wartość największa – 2 pkt. 28 cm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu min. 3 cm/s | Tak, podać |  | Wartość największa – 1 pkt. 3 cm/s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Zakres obrotu stołu min. 240° | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres przechyłu blatu stołu w osi podłużnej (pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga) min. 30° | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja utrzymania projekcji ramienia C w trakcie przechyłu stołu | Tak, podać nazwę oferowanej funkcjonalności |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (dopuszczalna waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria) min. 325 kg | Tak, podać wartość przy maksymalnie wysuniętym blacie |  | Wartość największa – 2 pkt. 325 kg – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole pacjenta | Tak |  |  |
|  | Akcesoria, min.: - materac z pianki termoelastycznej; - prawo- i lewostronna podkładka pod ramię przy iniekcji, z materacem jak wyżej; - szyny akcesoryjne z 3 stron stołu, umożliwiające mocowanie akcesoriów; - statyw na płyny infuzyjne, mocowany na szynach akcesoryjnych; - tacka na instrumentarium, mocowana na szynach akcesoryjnych; - tacka na cewniki, mocowana na szynach akcesoryjnych; - podkładki pod ramiona pacjenta, zabezpieczające przed spadnięciem ramion z blatu; - uchwyt unieruchamiający głowę pacjenta podczas zabiegów wraz z zestawem klinów/poduszek różnej wielkości (min. 3 rozmiary). | Tak |  |  |
|  | GENERATOR WN |  |  |  |
|  | Moc nominalna generatora min. 100 kW | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji maks. 1 ms | Tak, podać |  | Wartość najmniejsza – 2 pkt. 1ms – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą (dla min. 30 minut) min. 2000 W | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres napięcia dla fluoroskopii min. 60-120 kV | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres napięcia dla akwizycji zdjęciowych min. 60-120 kV | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów ekspozycji do grubości/gęstości pacjenta min. kV, mA, ms | Tak, podać |  | Filtracja wstępna – 3 pkt. Wielkość ogniska lampy RTG – 3 pkt. kV, mA, ms – 0 pkt. |
|  | Automatyczny dobór parametrów akwizycji na podstawie wartości z fluoroskopii | Tak |  |  |
|  | Wybór programów akwizycji zdjęciowej i fluoroskopii przy stole pacjenta oraz w sterowni | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika – w sali badań i w sterowni | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań | Tak |  |  |
|  | Konfigurowalne przyciski nożnego włącznika promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa z obniżoną dawką na impuls) | Tak/Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Włącznik promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni | Tak |  |  |
|  | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Ułożyskowanie anody bezszumowe (w łożysku „płynnym”) | Tak |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska 0,3 mm ± 0,1 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Rozmiar ogniska następnego po najmniejszym maks. 0,7 mm | Tak, podać |  | <0,7 mm – 2 pkt. =0,7 mm – 0 pkt. |
|  | Rozmiar największego ogniska maks. 1,0 mm; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej | Tak, podać |  | <1,0 mm – 2 pkt. =1,0 mm – 0 pkt. |
|  | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska min. 200 mA | Tak, podać |  | >200 mA – 5 pkt. =200 mA – 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody min. 3300 kHU | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. 3300 kHU – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 4500 kHU | Tak, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. 4500 kHU – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą w czasie fluoroskopii (dla min. 30 min) min. 2000 W; w przypadku, gdy wartość tego parametru jest mniejsza dla generatora, podać wartość dla generatora. | Tak, podać |  |  |
|  | Promieniowanie przeciekowe zespołu lampy RTG przy maks. obciążeniu (min. 125 kV, min. 2000 W) i w odległości maks. 1 m - maks. 0,5 mGy/godz. | Tak, podać |  |  |
|  | Przysłony prostokątne | Tak |  |  |
|  | Filtry półprzepuszczalne klinowe i półprzepuszczalny filtr palcowy | Tak |  |  |
|  | Sterowanie ruchami kolimatora z pulpitu przy stole pacjenta | Tak |  |  |
|  | Dodatkowa (poza inherentną lampy) maksymalna filtracja promieniowania (filtr miedziowy) w kolimatorze min. 0,9 mm | Tak, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 0,9 mm – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Liczba stopni dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji (filtr miedziowy) w kolimatorze min. 3 | Tak, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 3 stopnie – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej | Tak |  |  |
|  | Zapis raportów o dawce w formatach DICOM X-Ray RadiationDoseStructuredReport i X-Ray Angioraphic Image Storage | Tak |  |  |
|  | DETEKTOR, MONITORY |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy min. 30 x 40 cm, w trybie obrazowania 30-38 cm (min. jeden bok pola obrazowania o długości 30-38 cm) | Tak |  |  |
|  | Matryca detektora – liczba pikseli, z których odczytywany jest obraz - min. 4,7 megapikseli | Tak, podać [piksel × piksel] |  |  |
|  | Rodzaj materiału półprzewodnikowego detektora: krystaliczny (ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i obrazowania z dawką poniżej 20 nGy/puls) lub amorficzny | Tak, podać: |  | Krystaliczny – 10 pkt. Amorficzny – 0 pkt. |
|  | Stosunek sygnału do szumu elektronicznego (SENR) detektora dla pojedynczych pikseli przy maks. 5 nGy – min. 10 dB | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość pól widzenia (FOV) - min. 6 | Tak, podać |  |  |
|  | Głębia bitowa detektora - min. 16 bit | Tak, podać |  |  |
|  | Wielkość piksela - maks. 154 μm | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) - min. 3,25 lp/mm | Tak, podać |  |  |
|  | Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm - min. 73% | Tak, podać |  | Wartość największa – 3 pkt. 73% – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony na lampie RTG oraz detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy obrocie stołu pacjenta – bez zmiany pola widzenia detektora | Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz - min. 25 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C oraz SID przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Celowniki laserowe ułatwiające wykonywanie punkcji bez promieniowania – wbudowane w osłonę detektora lub ramienia C / Mocowane do stołu | Tak, podać sposób realizacji: |  | Wbudowane w obudowę detektora lub ramienia C – 1 pkt. Mocowane do stołu – 0 pkt. |
|  | Zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej dla monitora wielkoformatowego | Tak |  |  |
|  | Wielkoformatowy monitor LCD o przekątnej min. 55” i rozdzielczości min. 8 megapikseli, z kontrolerem umożliwiającym podłączenie i jednoczasową prezentację min. 8 sygnałów wizyjnych, zainstalowany na zawieszeniu opisanym powyżej. | Tak |  |  |
|  | Wyprowadzenie na monitor opisany powyżej sygnałów min.: - obraz live - obraz referencyjny - obraz ze stacji roboczej do rekonstrukcji 3D - obraz z systemu monitorowania pacjenta - obraz z innych urządzeń zewnętrznych, generujących zarówno sygnał analogowy, jak i cyfrowy – po jednym panelu gniazd umożliwiających przyłączanie takich urządzeń w sterowni i w sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora opisanego powyżej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali zabiegowej oraz w sterowni | Tak |  |  |
|  | Osłona dla monitora opisanego powyżej z materiału antyrefleksyjnego o współczynniku transmisji min. 98%, zmniejszająca ryzyko mechanicznego uszkodzenia ekranu i zabezpieczająca go przed działaniem cieczy | Tak |  |  |
|  | Stanowisko z monitorem LCD o przekątnej min. 30” lub 2 monitorami min. 19” o łącznej rozdzielczości min. 4 megapiksele zainstalowane w sterowni na stole o regulowanej wysokości do prezentacji następujących sygnałów wizyjnych: - obrazów z angiografu (live i referencyjnych) - stacji roboczej do rekonstrukcji 3D - zewnętrznej stacji przeglądowej PACS/RIS. | Tak, podać |  |  |
|  | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora opisanego powyżej w sterowni | Tak |  |  |
|  | Obsługa całego systemu (angiografu i stacji roboczej do rekonstrukcji 3D) oraz zewnętrznej stacji przeglądowej PACS/RIS za pomocą wspólnej jednej klawiatury i jednej myszki komputerowej; automatyczne przełączenie między urządzeniami po aktywowaniu odpowiedniego segmentu z obrazem z danego urządzenia na monitorze/monitorach w sterowni | Tak |  |  |
|  | SYSTEM CYFROWY |  |  |  |
|  | Pakiet aplikacji redukujących dawkę i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (CARE+CLEAR, ClarityIQ lub równorzędny – zależnie od nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę i opisać algorytmy |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 4-30 kl./s | Tak, podać |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 0,5-4 kl./s | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym -min. 20 s | Tak, podać maks. czas rejestracji pętli fluoroskopowej |  | Wartość największa – 2 pkt. 20 s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | Tak |  |  |
|  | Funkcja nakładania odwróconego obrazu referencyjnego na obraz live | Tak |  |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 obr./s w matrycy min. 4,7 megapikseli i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak, podać |  |  |
|  | Protokoły do obrazowania w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) z użyciem CO2 jako środka kontrastowego | Tak |  |  |
|  | Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji obrazów w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) i roadmapu | Tak |  |  |
|  | Automatyczny i ręczny pixel-shift, zmiana maski i stopnia przenikania tła anatomicznego w post-processingu | Tak |  |  |
|  | Angiografia peryferyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) wykonywana metodą przesuwu krokowego z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku lub metodą Bolus Chase | Tak, podać |  | Przesuw krokowy – 3 pkt. Bolus Chase – 0 pkt. |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) - min. 60 obr./s | Tak, podać |  | >60 obr./s – 2 pkt. =60 obr./s – 0 pkt. |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak |  |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) – min. 25 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bitów | Tak, podać |  |  |
|  | Zoom w postprocessingu | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń krwionośnych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiary odległości | Tak |  |  |
|  | Ekran dotykowy przy stole pacjenta – pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań, realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali zabiegowej (łącznie z analizą stenoz, sterowaniem sposobem prezentacji sygnałów wizyjnych na monitorze wielkoformatowym i sterowaniem funkcjami stacji roboczej do rekonstrukcji 3D w zakresie obrazowania 3D) | Tak |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak |  |  |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Send/Recive, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Worklist/ MPPS | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach | Tak |  |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) – w miarę akwizycji kolejnych scen | Tak |  |  |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C - maks. 45 s; dla rozwiązań, w których do przeprowadzenia restartu systemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, podać wspólny czas restartu systemu komputerowego i generatora | Tak, podać |  | Wartość najmniejsza – 3 pkt. 45 s – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |
|  | STACJA ROBOCZA DO REKONSTRUKCJI 3D |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor na zawieszeniu sufitowym w sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów zgodnych ze standardem DICOM, pochodzących z angiografu i innych urządzeń do diagnostyki obrazowej | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do kodowania dowolnych serii subtrakcyjnych (DSA) do postaci pojedynczego obrazu, w którym kolor prezentuje szybkość i strumień przepływu krwi przez naczynia; obliczanie i wyświetlanie krzywych przepływu dla wskazanych przez operatora punktów naczynia; wizualizacja parametrów przepływu dla zdefiniowanego przez użytkownika regionu min. czasu osiągnięcia maksymalnego wysycenia lub pola powierzchni pod krzywą | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające równoległe odtwarzanie min. 2 różnych scen | Tak/Nie, Jeśli „Tak”, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Send/Recive, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Print | Tak |  |  |
|  | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak, podać |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej o wysokiej rozdzielczości przestrzennej – wykorzystujące informację z każdego piksela detektora (bez grupowania pikseli/binningu) | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Algorytm usuwania artefaktów od obiektów metalowych na obrazach 3D uzyskanych w wyniku rekonstrukcji niskokontrastowej (CBCT) z możliwością zapisania i porównania obrazu przed i po działaniu algorytmu. | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi-Planar Reconstruction (MPR) | Tak |  |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D Volume Rendering Technique (VRT) i Shaded Surface Density (SSD) z cieniowaniem z możliwością zmiany źródła oświetlenia | Tak |  |  |
|  | Transparency View – prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysoko-kontrastowej w formie uwidocznionych naczyń z przeźroczystym wnętrzem | Tak |  |  |
|  | Dual Volume Display (Calciview lub iDentify lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta) – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości; prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT i MR na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji naczyń i analizy stenoz w oparciu o obrazy 3D uzyskane z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej; automatyczne wyznaczanie osi naczynia i wyświetlanie jego obrazu w formie krzywoliniowej rekonstrukcji MPR wzdłuż jego osi; automatyczne wyznaczanie min.: - średnich, minimów i maksimów wszystkich przekrojów wzdłuż przebiegu naczyń w analizowanym zakresie; - średnicy minimalnej, maksymalnej oraz powierzchni przekroju stenozy naczynia, minimalnej i maksymalnej średnicy światła naczynia oraz minimalnej powierzchni światła naczynia dla przekrojów poprzecznych | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji tętniaków mózgu i ich naczyń macierzystych w oparciu o obrazy 3D uzyskane z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej; automatyczne wyznaczanie osi naczynia macierzystego i wyświetlanie jego obrazu w formie krzywoliniowej rekonstrukcji MPR wzdłuż jego osi; automatyczne wyznaczanie min.: - wysokości i szerokości kopuły tętniaka, - kąta i długości szyi tętniaka, - powierzchnia i płaszczyzna przekroju ujścia szyi tętniaka | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  |  |
|  | Oprogramowanie do planowania, umożliwiające wizualizację wirtualnego stentu wewnątrzczaszkowego i dopasowanie jego rozmiaru do naczynia przed założeniem rzeczywistego stentu, wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające wykonywanie punkcji, biopsji, drenaży i zabiegów wertebroplastyki – wyznaczanie ścieżki wkłucia na obrazach 3D i użycie jej jako maski dla roadmapu 3D, wybór optymalnych projekcji ułatwiających śledzenie postępu wkłucia i automatyczne ustawianie ramienia C w tych pozycjach | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające wykonywanie embolizacji guzów wątroby, umożliwiające oznaczenie guza na obrazach 3D z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej oraz tomografii komputerowej, w tym min. automatyczną segmentację guza i automatyczny pomiar jego objętości, automatyczne wyznaczanie linii środkowych naczyń zasilających guza oraz możliwością zastosowania takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie umożliwiające wspomaganie zabiegów implantacji stentgrafów, w tym fenestrowanych i rozgałęzionych, umożliwiające segmentację aorty z danych 3D, oznaczanie odejść tętnic bocznych i stref lądowania stentgraftu oraz użycie tych znaczników jako maski do roadmapu 3D, dobór optymalnej projekcji do implantacji stentgraftu | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja aorty i automatyczne oznaczanie odejść tętnic bocznych, automatyczne sugerowanie i oznaczanie stref lądowania, automatyczny dobór optymalnej projekcji do implantacji i jej transfer do angiografu przez oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów | Tak/Nie, Jeśli „Tak”, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak |  |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | Tak |  |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej, zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu (w tym min. zoom, obrót obiektu 3D zsynchronizowany z angulacją ramienia angiografu, zmiana sposobu prezentacji zrekonstruowanego obiektu 3D: MIP, MPR, VRT) | Tak |  |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające obsługę stacji za pośrednictwem sieci komputerowej dla zasięgnięcia drugiej opinii lekarskiej, w tym dostęp do danych obrazowych i na żądanie przejęcie sterowania stacją | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz środków kontrastowych zintegrowany z angiografem o następujących parametrach: głowica na statywie jezdnym, kolorowy dotykowy panel sterujący, czujnik rozpoznający położenie głowicy, generowane ciśnienie 1200 PSI, pamięć protokołów min. 40, pamięć ostatnich 50 iniekcji, menu w języku polskim, asystent wstrzykiwania wyświetlający komunikaty typu „krok po kroku” ¦z cieplarką do środków kontrastowych | Tak |  |  |
|  | System produkcji płyt z badaniami dla pacjentów z oprogramowaniem: - zautomatyzowane nagrywanie płyt CD / DVD z badaniami pacjentów i nadruk etykiet na płytach (m.in. dane placówki wykonującej, nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data i rodzaj badania) - nadruk atramentowy w skali szarości i w kolorze - min. 2 napędy CD/DVD, 1 drukarka - pojemność podajnika na płyty min. 100 szt. - wspierane systemy operacyjne: Windows 7/8/8.1/10 - praca w sieci - nagrywanie płyt dla pacjentów z dowolnej stacji roboczej (stacje technika rtg, TK ,MR, stacje diagnostyczne) prasującej w zakładzie - materiały eksploatacyjne do tworzenia nadruków - 1 zestaw min. 500 szt. płyt w zestawie, tusz cz-b i kolor. | Tak |  |  |
|  | Fantom do kontroli jakości dedykowany do fluoroskopii i angiografii umożliwiający wykonywane podstawowych testów kontroli jakości zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w zakresie co najmniej - rozdzielczość wysoko- i nisko- kontrastowa, - zniekształcenie obrazu. | Tak |  |  |
|  | Fantom równoważny standardowemu pacjentowi. | Tak |  |  |
|  | Miernik, ze stosownym oprogramowaniem umożliwiający, pomiary: napięcia, dawki, mocy dawki, czasu napromieniania z zakresu rengenodiagnostyki.fluoroskopii I angiografii. Powinien wykazywać niezależność wskazań od kąta padania wiązki (lub automatyczna korekcja. Musi posiadać stosowne wyposażenie i kalibracje. | Tak |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem X na górne części ciała w postaci szyby mocowanej do kolumny sufitowej | Tak |  |  |
|  | Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badań | Tak |  |  |
|  | Lampa w technologii LED do oświetlenia pola cewnikowania - zainstalowana na wspólnym zawieszeniu z szyba ołowiową opisana powyżej, min. 60 000 lux | Tak/podać |  |  |
|  | UPS dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiokardiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie, min. 40 kVA | Tak, podać |  |  |
|  | Ochrona osobista: - 6 fartuchów dwuczęściowych ( z materiałów lekkich, wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności przód/tył 0,50/0,25mmPb) - 6 fartuchów dwustronnych jednoczęściowych (z materiałów lekkich, wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności co najmniej 0,5 mmPb) - lekkie okulary ochronne ekwiwalent 0,75 mmPb – 6 szt., - 12 osłon na tarczyce (z materiałów lekkich, wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności co najmniej 0,5 mmPb), - komplet wieszaków i stojak z wieszakami dla oferowanych osłon radiologicznych - mobilna ścianka ochronna z szybą zabezpieczająca przed promieniowaniem jonizującym – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany. | Tak |  |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | Tak |  |  |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem | Tak |  |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu rentgenowskiego na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny etc.) | Tak |  |  |
|  | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu rentgenowskiego. | Tak |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS oraz manualna. | Tak |  |  |
|  | Podłączenie aparatu do systemu PACS zamawiającego w zakresie wysyłania badań do systemu PACS oraz do robotów do nagrywania płyt. | Tak |  |  |
|  | Integracja z systemem RIS zamawiającego (w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist. | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe stanowisko PC dla systemu RIS. Licencja systemu RIS posiadanego przez zamawiającego – 1 szt. Drukarka sieciowa czarno-biała laserowa.- 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji: 36 m-cy | Tak, podać |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywanymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji) | Tak |  |  |
| - W | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat. |  |  |  |
|  | Interwencja serwisu w ciągu 24h od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze oraz 48h w dni wolne od pracy | Tak |  |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | Tak (podać nazwę, adres, telefony kontaktowe) |  |  |
|  | Numer kontaktowy serwisu Wykonawcy, pod który można zgłaszać awarie | Tak, podać |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów | Tak |  |  |
|  | Zdalne wsparcie aplikacyjne w zakresie obsługi i diagnostyki aparatu, w trakcie której osoba upoważniona do udzielania wsparcia może obserwować zawartość monitora oraz na żądanie operatora angiografu przejąć kontrolę nad interfejsem użytkownika | Tak |  |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 10 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu, 5 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, każdorazowo po upgrade systemu 1x7godz. | Tak |  |  |
|  | Szkolenie z wykonywania testów podstawowych z zakresu radiologii zabiegowej. | Tak |  |  |
|  | Ochrona antywirusowa oprogramowania aparatu, zainstalowana na urządzeniu i systematycznie aktualizowana bez udziału użytkownika aparatu | Tak |  |  |
|  | Okresowe generowanie raportów z wykorzystania klinicznego aparatu na podstawie danych zebranych bez udziału operatora, poprzez oprogramowanie aparatu i przekazywane upoważnionemu użytkownikowi drogą elektroniczną | Tak |  |  |
|  | SYSTEM MONITORINGU DAWKI |  |  |  |
|  | Wymagania sprzętowe serwera do instalacji systemu | Podać |  |  |
|  | Instalacja systemu na wskazanym przez użytkownika serwerze. | Tak |  |  |
|  | Integracja z istniejącym systemem RIS/HIS poprzez protokół HL7 w zakresie odbioru komunikatów oraz wysyłania komunikatów do systemów zewnętrznych (komunikacja dwu-kierunkowa) | Tak |  |  |
|  | Przesył informacji o dawkach pacjenta do systemów zewnętrznych jako raport strukturalny | Tak |  |  |
|  | Integracja z istniejącymi system PACS w zakresie przyjmowania obrazów DICOM 3.0 z serwera | Tak |  |  |
|  | Możliwość zaimportowania, przetworzenia historycznych badań z serwera PACS – minimum z ostatniego roku. | Tak |  |  |
|  | System obsługuje dane z różnych typów urządzeń generujących obrazy DICOM (modalności). Minimum: - Tomografia komputerowa - Angiografia - Radiografia/Fluoroskopia - Mammografia - CBCT ( stożkowa) | Tak |  |  |
|  | Zarządzanie profilami użytkowników poprzez definiowanie poziomu dostępu do informacji i przysługujących uprawnień. Możliwość wykorzystania LDAP | Tak |  |  |
|  | System w polskiej wersji językowej wraz z pomocą kontekstową w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Ustawiane listy robocze według różnych kryteriów z zapisem własnego profilu filtracji. Zapisywanie parametrów wyszukiwania/filtracji | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyświetlenie informacji o alarmach/powiadomieniach podczas logowania do systemu | Tak |  |  |
|  | Listy badań pozwalają na pokazanie podstawowych informacji o pacjencie (nazwisko, imię, płeć, data urodzenia, wiek w chwili badania), podstawowych informacji o samym badaniu (nazwa procedury, data badania) | Tak |  |  |
|  | Listy badań pozwalają na pokazanie dodatkowych informacji związanych z badaniem takich jak: zakres skanu na topogramie, ewentualną liczbę alarmów | Tak |  |  |
|  | Listy badań pozwalają na pokazanie informacji dozymetrycznych wraz z prostą interpretacją określająca poziom otrzymanej w trakcie badania dawki w odniesieniu do poziomu referencyjnego – minimum określenie dawki w normie lub powyżej normy | Tak |  |  |
|  | Listy badań pozwalają na pokazanie informacji dozymetrycznych w odniesieniu do poziomu referencyjnego, dla zaplanowanych do wykonania badań | Tak |  |  |
|  | Wybór typu prezentacji list roboczych - wg badań lub wg pacjentów | Tak |  |  |
|  | Zaawansowane filtracje list roboczych pozwalające na szybkie wyszukanie badań które przekroczyły poziomy referencyjne dawek. | Tak |  |  |
|  | System przetwarza informacje o dawkach na podstawie danych z wielu źródeł: - RDSR, - MPPS, - nagłówek DICOM, - OCR, - miernik DAP | Tak |  |  |
|  | System pozwala na zarządzanie (monitorowanie /analizy) różnymi typami dawek : - CT: DLP, CTDI, SSDE - DAP - średnia dawka gruczołowa w mammografii - Indeks ekspozycji - Dawki skutecznej w oparciu o ICRP-60 oraz ICRP-103, | Tak |  |  |
|  | W przypadku badań mammograficznych - system zapisuje również siłę kompresji | Tak |  |  |
|  | System wspiera kontrolę dawek w badaniach naczyniowych: - generowanie rozkładu szczytowej dawki promieniowania na skórze z prezentacją graficzną wyników na sylwetce w różnych rzutach. - Dawka na skórę wyliczana jest z uwzględnieniem takich parametrów jak płeć, wzrost, wskaźnik masy ciała, wiek – w tym również czy pacjent jest dzieckiem - Mapowanie kątów padania wiązki promieniowania rentgenowskiego | Tak |  |  |
|  | System pozwala na prezentowanie dawek z badań na tle innych badań tego samego typu wykonanych na tym samym aparacie w określonym przedziale czasowym | Tak |  |  |
|  | System gromadząc dane z różnych badań pozwala na prezentację łącznej dawki pochłoniętej ( np. DLP) z prezentacją narastania dawki łącznej po wykonaniu kolejnych badań. | Tak |  |  |
|  | System pozwala analizę dawek badania tomografii komputerowej poprzez: - wyświetlenie danych badania w postaci tabeli podsumowującej zawierającej parametry badania ( kV, mAs, grubość warstw, pitch itp.) oraz informacje o dawkach (CTDI, DLP, SSDE) - graficzną prezentację rozkładu dawki, modulacji prądu lampy rentgenowskiej na obrazie lokalizatora (topogram/scout) | Tak |  |  |
|  | System wyposażony w funkcjonalność symulacji wpływu zmiany parametrów badania tomografii komputerowej na poziom dawek korzystając z interaktywnego interfejsu użytkownika w zakresie: - zmiany ustawionego napięcia i prądu lampy - zmiany grubości warstw i skoku ( pitch) - zmiany obszaru skanowania Symulowane poziomy dawek prezentowane są z podziałem na narządy /tkanki pacjenta raz na płód w przypadku pacjentki w ciąży | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfigurowania diagnostycznych poziomów referencyjnych (DRL) w oparciu o CTDI, DLP, SSDE WED, DAP ICRP-103, ICRP-60 na podstawie których system prezentuje otrzymane dawki w postaci podzielonych na kategorie oznaczeń (dawka w normie, ostrzeżenie o podwyższonej dawce, przekroczenie poziomu referencyjnego dawki) | Tak |  |  |
|  | Automatyczne generowanie alertów i powiadomień dostępnych w systemie bezpośrednio po zalogowaniu lub wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku przekroczenia zdefiniowanych progów alarmowych dawek. | Tak |  |  |
|  | Moduł raportowania danych statystycznych z możliwością - tworzenia minimum 5 pre-definiowanych pulpitów nawigacyjnych, dostosowywanych do potrzeb poszczególnych użytkowników, z komponentami widoku w postaci diagramów kołowych, tabel, wykresów liniowych oraz słupkowych, - ustawienia wymaganego poziomu szczegółowości danych, - eksportu danych do dalszej analizy do arkuszy obliczeniowych, - konfigurowania zakresu wyświetlanych danych za pomocą filtrów. - prezentacji wyników w postaci aktywnych diagramów po zaznaczeniu których statystyka uszczegóławia się (np. po zaznaczeniu wykresu z ogólną liczbą badań CT, system pokazuje podział na poszczególne rodzaje badań) | Tak |  |  |
|  | Moduł raportowania danych statystycznych pozwalający na zestawienia : - badań przekraczających progi alertów poziomów referencyjnych dawek - ilości badań / procedur wykonywanych - poziomów dawek otrzymywanych podczas badań Zestawienia uwzględniają podziały na lokalizację sprzętu, poszczególne aparaty, wykorzystywany protokół, obszar anatomiczny, osobę wykonującą | Tak |  |  |
|  | Automatyczne generowanie przez system zdefiniowanych raportów wg określonego harmonogramu wraz z możliwością automatycznej przesyłki na adres e-mail | Tak |  |  |
|  | System wyposażony w moduł zarządzania protokołami/procedurami roboczymi badań umożliwiający: - kontrolę statusu protokołów i śledzenie wprowadzanych zmian, - dostęp do protokołów i ich przeszukiwanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, - stosowanie konfigurowalnych formularzy rejestracji zmian w protokołach, - umieszczanie rycin/obrazów na potrzeby określenia obszaru badania Wydruk protokołu | Tak |  |  |
|  | System umożliwia zarządzanie protokołami badań, w tym: - przypisanie protokołów wielu tomografów jednego protokołu roboczego - konfigurowanie progów alarmowych dla poszczególnych protokołów w oparciu o przedział wiekowy, płeć pacjenta, protokół badania. | Tak |  |  |
|  | System pozwala na kontrolę/zarządzanie dawkami z podziałem na poszczególne narządy/tkanki pacjenta. System gromadząc dane z różnych badań pozwala na prezentację łącznej dawki pochłoniętej w zadanym okresie przez dany organ pacjenta, z prezentacją narastania dawki łącznej po wykonaniu kolejnych badań. | Tak |  |  |
|  | System pozwala na prezentowanie dawek z badań na tle innych badań tego samego typu wykonanych na tym samym aparacie w określonym przedziale czasowym | Tak |  |  |
|  | System obsługuje docelowo dane z urządzeń generujących obrazy DICOM bez dodatkowych opłat za przyłączenie min.: - TK– 4 szt. - XA – 6 szt. - DR/CR/RF/IO/PX/XA – 30 szt. - MG – 1 szt. - CBCT – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Szkolenie personelu na koszt Wykonawcy (na miejscu po uruchomieniu systemu) – minimum 3 dni. | Tak |  |  |
|  | Wsparcie w okresie gwarancyjnym w zakresie konfiguracji systemu, generowania raportów i alertów. | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 m-cy od daty uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii) | Tak |  |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
|  | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń będzie uzgodniony z Zamawiającym (użytkownikiem) | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.