Załącznik Nr … do Zad. Nr 21

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia:  Aparat pantomograficzny z cefalometrią i tomografią CBCT,                                 aparat stomatologiczny, punktowy.

Nazwa i typ:…………………......................................................…..

(podać)

Producent ( pełna nazwa i adres) :……………………………………

(podać)

Kraj pochodzenia:………………………………………………………

(podać)

Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat pantomograficzny z cefalometrią i tomografią CBCT |  |  |  |  |
| 1. | Producent, model | Podać |  |  |
| 2. | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, nie używany. | TAK, Podać |  |  |
| 3. | Napięcie zasilające 230V / 50 Hz | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość wykonywania zdjęć pantomograficznych , cefalometrycznych oraz tomograficznych w technologii wiązki stożkowej | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość wykonywania zdjęć skrzydłowo-zgryzowych oraz projekcji fragmentów łuku zębowego | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość wykonywania zdjęć przednio-tylnych i bocznych stawów skronioow-żuchwowych | TAK |  |  |
| 7. | Możliwość wykonywania zdjęć odległościowych twarzoczaszki w projekcjach bocznych , AP, PA w różnych formatach | TAK |  |  |
| 8. | Możliwość wykonywania projekcji zatok szczękowych | TAK |  |  |
| 9 | Automatyczne dopasowanie ruchu głowicy do anatomii pacjenta. | TAK |  |  |
| 10 | Wybór parametrów badania za pomocą panela dotykowego umieszczonego przy urządzeniu , bez konieczności używania komputera | TAK |  |  |
| 11 | System pozycjonowania pacjenta oparty na 4 punktach z podporą brody i podporami części czołowej twarzoczaszki | TAK |  |  |
| 12 | Trzy niezależne sensory wysokiej rozdzielczości wykonane w technologii CMOS | TAK |  |  |
| 13 | Generator lampy wysokiej częstotliwości 75-150 kHz | TAK |  |  |
| 14 | Wielkość ognisk lampy max 0,5mm spełniający normę (IEC 336) | TAK |  |  |
| 15 | Zakres wysokiego napięcia lampy min. 57-90 kV | TAK., Podać |  |  |
| 16 | Wartość prądu anodowego max. 16mA | TAK., Podać |  |  |
| 17 | Cefalostat skanujący z matrycą wysokiej rozdzielczości (CMOS). | TAK |  |  |
| 18 | Rozmiar realnego pixela obrazu pantomograficznego max 100µm | TAK., Podać |  |  |
| 19 | Możliwość wykonywania badania tomograficznego za pomocą jednego badania w objętości max 8cm (wys) x 15cm (śr). | TAK |  |  |
| 20 | Możliwość doboru wielkości pola obrazowania badania tomograficznego | TAK/ NIE |  | Tak-20 pkt NIE -0 pkt |
| 21 | System redukcji artefaktów badań uruchamiający się automatycznie w badaniach tomograficznych wysokiej rozdzielczości | TAK |  |  |
| 22 | Rozmiar voxela 3D min 85µm – 420 µm | TAK., Podać |  |  |
| 23 | Automatyczny dobór parametrów ekspozycji tj napięcia i prądu w zależności od budowy pacjenta | TAK |  |  |
| 24 | Możliwość podglądu badania po jego wykonaniu na panelu dotykowym urządzenia | TAK/ NIE |  | Tak-20 pkt NIE -0 pkt |
| 25 | Możliwość instalacji ramienia cefalometrycznego oraz panela użytkownika z prawej lub lewej strony urządzenia | TAK |  |  |
| 26 | Brak konieczności aktywowania urządzenia przed wykonaniem badania | TAK/ NIE |  | Tak-10 pkt NIE -0 pkt |
| 27 | Odległóść sensora od źródła obrazu (SID) 500mm +/- 10mm | Tak / podać |  |  |
| 28 | Konsola operatorska -komputer z monitorem medycznym spełniającym wymogi aktualnego rozporządzenia MZ dotyczących monitorów przeglądowych. | TAK |  |  |
| 29 | Konsola opisowa jedno lub dwu- monitorowa- komputer z monitorem spełniającym wymogi aktualnego rozporządzenia MZ dotyczących monitorów diagnostycznych dla Centrum Stomatologii. | Tak / podać |  | 2-monitorowa - 20 pkt 1-monitorowa -0 pkt |
| 30 | Fantomy techniczne do kontroli jakości pozwalające na wykonanie testów podstawowych zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia | TAK |  |  |
| 31 | Oprogramowanie: - umożliwiające instalację i analizę badań na nieograniczonej liczbie stanowisk, -umożliwiające dokonywanie przekrojów, uwypukleń oraz optymalizację widoku badania, - do diagnostyki 3D z wbudowaną biblioteką implantów na co najmniej 2 stanowiska, | TAK |  |  |
| 32 | Oprogramowanie dostarczone z urządzeniem powinno umożliwić zapis zdjęć w formacie JPG | TAK |  |  |
| 33 | Oprogramowanie 3D dostarczone z urządzeniem powinno umożliwić nagrywanie badań z przeglądarką w formie jednego pliku. | TAK |  |  |
| 34 | Obsługa funkcjonalności DICOM 3,0 • DICOM Send, • DICOM Print, • DICOM Storage Commitment, • DICOM Worklist / MPPS | TAK |  |  |
| 35 | Podłączenie konsoli technika do systemu PACS zamawiającego w zakresie wysyłania badań do systemu PACS oraz do robotów do nagrywania płyt. | TAK |  |  |
| 36 | Integracja konsoli technika z systemem RIS zamawiającego (w zakresie importu danych pacjenta z sytemu RIS poprzez DICOM Worklist. | TAK |  |  |
| 37 | Podłączenie konsoli technika do drukarek termicznych zamawiającego – wydruk badań poprzez DICOM Print. | TAK |  |  |
| 38 | Integracja stacji akwizycyjnej z systemem RIS zamawiającego (w zakresie m.in. import danych pacjenta z sytemu RIS poprzez DICOM Worklist, eksport danych ekspozycji i danych osoby wykonującej badanie z konsoli technika do systemu RIS zmawiającego) | TAK/ NIE |  | Tak-20 pkt NIE -0 pkt |
| 39 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS oraz manualna. | TAK |  |  |
| 40 | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |  |
| 41 | Podłączenie do systemu PACS Zamawiającego. Koszt integracji w cenie aparatu. | TAK |  | – |
| 42 | Dostarczenie dokumentacji technicznej aparatu rentgenowskiego w języku polskim (wersja papierowa- 2 szt, oraz w wersji elektronicznej). | TAK |  | - |
| 43 | Dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim (wersja papierowa- 2 szt oraz w wersji elektronicznej) | TAK |  | – |
| 44 | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu rentgenowskiego. | TAK |  |  |
| 45 | Fartuchy ochronne w technologii bezołowiowej o ochronności min 0,35 Pb-2 szt. rozmiar M i L | TAK |  |  |
| 46 | Wieszak na statywie jezdnym na fartuchy i kołnierze ochronne dla co najmniej 3 fartuchów – 1 szt. | TAK |  |  |
| 47. | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii) | TAK |  |  |
| 48. | Gwarancja 36 miesięcy | TAK (podać ) |  |  |
| 49. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |  |
| 50. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 51 | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 52 | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 53 | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 54 | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 55 | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwisowych) |  |  |
| 56 | Szkolenie specjalistyczne dla techników/fizyków z obsługi systemu oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 3 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 2 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, każdorazowo po upgrade systemu 1x7godz. | TAK |  |  |
| 57 | Szkolenie z podstawowych testów kontroli jakości aparatów stomatologicznych, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. | TAK |  |  |
| 58 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | Tak/podać |  |  |
| Aparat stomatologiczny, punktowy |  |  |  |  |
| 1 | Producent, model | Podać |  |  |
| 2 | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, nie używany. | TAK, Podać |  |  |
| 3 | Napięcie zasilające 230V / 50 Hz | TAK |  |  |
| 4 | Wybór parametrów badania za pomocą panela dotykowego umieszczonego przy urządzeniu, bez konieczności używania komputera | TAK/ NIE |  | Tak-20 pkt NIE -0 pkt |
| 5 | Generator lampy stało-prądowy, kontrolowany mikroprocesorem wysokiej częstotliwości | TAK |  |  |
| 6 | Wielkość ogniska lampy max 0,7mm | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość zmiany napięcia anodowego na 60 lub 70 kV | TAK. |  |  |
| 8 | Zaprogramowane czasy naświetlania dla poszczególnionych zębów umożliwiające wybór parametrów ekspozycji poprzez naciśnięcie jednego przycisku | TAK |  |  |
| 9 | Lampa rtg w stalowej obudowie o ergonomicznym kształcie. | TAK |  |  |
| 10 | Długość robocza ramienia min. 180cm | TAK/NIE |  | <=200 cm -0 pkt >200 cm -20 pkt |
| 11 | Kątomierz wbudowany w głowicę lampy | TAK |  |  |
| 12 | Wymienny tubus lampy rtg. | TAK |  |  |
| 13 | Funkcja monitorowania dawek DAP. | TAK |  |  |
| 14 | Wyświetlacz z czasem ekspozycji oraz dawką wbudowany w panel główny aparatu. | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość bezprzewodowego wyzwalania ekspozycji. | TAK |  |  |
| 16 | System do radiofotografii bezpośrednio cyfrowy. | TAK |  |  |
| 17 | Czujniki stomatologiczne typu CMOS, podłączane przez USB, w 2 wymiarach po 2 szt. z każdego rozmiaru. | TAK |  |  |
| 18 | Osłonki higieniczne na sensory – min. 200szt. | TAK |  |  |
| 19 | Rozdzielczość radiografii min. 25 lp/mm | TAK, podać |  |  |
| 20 | Zestaw uchwytów do czujników – 2 szt. | TAK |  |  |
| 21 | Zestaw pozycjonerów dla pacjenta – 2 szt. | TAK |  |  |
| 22 | Konsola operatorska -komputer z monitorem medycznym spełniającym wymogi aktualnego rozporządzenia MZ dotyczących monitorów przeglądowych.lub konsola wspólna z aparatem pantomograficznym. | TAK |  |  |
| 23 | Fantomy do kontroli jakości pozwalające na wykonanie testów podstawowych zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia | TAK |  |  |
| 24 | Oprogramowanie: - narzędzia do obróbki obrazu m.in. do zmiany jasności, kontrastu, wyostrzanie, obracanie, odbicie lustrzane, lupa, pomiary długości i kątów. | TAK |  |  |
| 25 | Oprogramowanie dostarczone z urządzeniem powinno umożliwić zapis zdjęć w formacie JPG | TAK |  |  |
| 26 | Obsługa funkcjonalności DICOM 3,0 • DICOM Send, • DICOM Print, • DICOM Storage Commitment, • DICOM Worklist / MPPS | TAK |  |  |
| 27 | Podłączenie konsoli technika do systemu PACS zamawiającego w zakresie wysyłania badań do systemu PACS oraz do robotów do nagrywania płyt. | TAK |  |  |
| 28 | Integracja konsoli technika z systemem RIS zamawiającego (w zakresie importu danych pacjenta z sytemu RIS poprzez DICOM Worklist. | TAK |  |  |
| 29 | Integracja stacji akwizycyjnej z systemem RIS zamawiającego (w zakresie m.in. import danych pacjenta z sytemu RIS poprzez DICOM Worklist, eksport danych ekspozycji i danych osoby wykonującej badanie z konsoli technika do systemu RIS zmawiającego) | TAK/ NIE |  | Tak-20 pkt NIE -0 pkt |
| 30 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS oraz manualna. | TAK |  |  |
| 31 | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |  |
| 32 | Podłączenie do systemu PACS Zamawiającego. Koszt integracji w cenie aparatu. | TAK |  |  |
| 33 | Dostarczenie dokumentacji technicznej aparatu rentgenowskiego w języku polskim (wersja papierowa- 2 szt, oraz w wersji elektronicznej). | TAK |  |  |
| 34 | Dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim (wersja papierowa- 2 szt oraz w wersji elektronicznej) | TAK |  |  |
| 35 | Fartuchy ochronne stomatologiczne z kołnierem na tarczycę, w technologii bezołowiowej o ochronności min 0,35 Pb-2 szt. rozmiar M i L | TAK |  |  |
| 36 | Wieszak na statywie jezdnym na fartuchy i kołnierze ochronne dla co najmniej 3 fartuchów –1szt. | TAK |  |  |
| 37 | Fotel dla pacjenta z podparciem głowy do wykonywania badań rtg wewnątrzustnych. | TAK |  |  |
| 38 | Szkolenie specjalistyczne dla techników/fizyków z obsługi systemu oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 3 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 2 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, każdorazowo po upgrade systemu 1x7godz. | TAK |  |  |
| 39 | Szkolenie z wykonywania podstawowych testów kontroli jakości aparatów stomatologicznych, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. | TAK |  |  |
| 40 | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii) | TAK |  |  |
| 41 | Gwarancja 36 miesięcy | TAK (podać ) |  |  |
| 42 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |  |
| 43 | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 44 | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 45 | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 46 | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 47 | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 48 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 49 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

...................................	                                                                            ..................................................

data                                                                                                               pieczątka i podpis Wykonawcy