Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia:  Myjnia  blatów operacyjnych  - 1szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji:2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 (nie powystawowe). | Tak/ podać |  |  |
|  | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma o wymiarach wewnętrznych użytkowych komory z zakresu (W x S x G) 2000–2200 x 1100-1200 x 2200-2400 mm | Tak/ podać |  |  |
|  | Ruchoma podłoga w postaci perforowanej platformy, ułatwiająca załadunek oraz rozładunek (platforma automatycznie przesuwająca się w kierunku otwartych drzwi) | Tak |  |  |
|  | System przechyłu podłogi wspomagający mycie oraz suszenie. | Tak/Nie |  | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | Komora myjąca wykonana ze stali kwasoodpornej. Rama, opanelowanie czołowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Powierzchnie czołowe płaskie. Instalacja wodna wraz z pompą cyrkulacyjną wykonana ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |  |
|  | Możliwość dostawy komory myjącej w postaci modułów składanych w miejscu instalacji (podział komory na minimum 4 moduły ścian bocznych komory umożliwiający transport przez standardowe drzwi) | Tak |  |  |
|  | Dostęp do przestrzeni serwisowej przez drzwi serwisowe ze stali nierdzewnej. | Tak |  |  |
|  | System mycia i spłukiwania przemieszczający się w płaszczyźnie poziomej wyposażony w minimum 10 dysz po każdej ze stron komory. Przeciwbieżny system przesuwu ramion spryskujących po obydwu stronach komory. | Tak |  |  |
|  | 20 dysz po każdej ze stron komory | Tak/Nie |  | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | Zbiornik roztworu myjącego poza obszarem komory myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w grzałki elektryczne o mocy minimum 50kW (wykonanie stal kwasoodporna), system kontroli poziomu oraz kontrolę temperatury. Objętość zbiornika minimum 300 litrów. | Tak |  |  |
|  | Zbiornik wody płuczącej poza obszarem komory myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w grzałki elektryczne o mocy minimum 50kW (wykonanie stal kwasoodporna), system kontroli poziomu oraz kontrolę temperatury. Objętość zbiornika minimum 300 litrów. | Tak |  |  |
|  | Równoległe ogrzewanie dwóch zbiorników | Tak |  |  |
|  | Suszenie gorącym powietrzem. Wbudowany agregat suszący ogrzewany elektrycznie: -wydajność tłoczenia powietrza min 1800 m3/h, -silniki suszarki bezszczotkowe -moc grzałek suszenia min 30 kW -temperatura suszenia regulowana 60 - 110°C | Tak/podać |  |  |
|  | Moc grzałek suszenia min 50 kW | Tak/Nie |  | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | Kondensator oparów chłodzony zimną wodą | Tak |  |  |
|  | Odzysk ciepła suszenia | Tak |  |  |
|  | Drzwi komory myjącej przesuwne: -przeszklone (wykonane ze szkła bezpiecznego) -wyposażone w zabezpieczenie przed przycięciem osoby obsługującej -automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu | Tak |  |  |
|  | Co najmniej 2 pompy dozujące środki odcinane zaworami, z czujnikami poziomu płynu w zbiornikach oraz przepływomierzami podłączonymi do układu sterowania | Tak |  |  |
|  | Zużycie wody na jeden proces składający się faz: mycia dezynfekcji i płukania oraz suszenia - 30 litrów/cykl. | Tak |  |  |
|  | Czas trwania procesu składającego się faz: mycia dezynfekcji i płukania oraz suszenia - maksymalnie 8 minut. | Tak/podać |  |  |
|  | Czas trwania procesu składającego się faz: mycia dezynfekcji i płukania oraz suszenia - do 6 minut. | Tak/Nie |  | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | Dobór środka chemicznego odpowiednio do ilości pobranej wody przez urządzenie. | Tak |  |  |
| 23. | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |  |
| 24. | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali po stronie. Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim | Tak |  |  |
| 25. | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem minimum 4 linijkowym po stronie wyładowczej informujący o parametrach procesu. (Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy) | Tak |  |  |
| 26. | Monitorowanie temperatury roztworu myjącego. | Tak |  |  |
| 27. | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim. | Tak |  |  |
| 28. | Sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu | Tak |  |  |
| 29. | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001 lub równoważny | Tak |  |  |
| 30. | Co najmniej dwa podłączenia mediów (woda zimna oraz dejonizowana). | Tak |  |  |
| 31. | Pompa wodna myjąca obiegowa: -elementy mające kontakt z wodą wykonane w całości ze stali kwasoodpornej -moc pompy minimum 5kW -monitoring ciśnienia za pompą -pompa oraz układ orurowania opróżniany całkowicie po procesie | Tak |  |  |
| 32. | Program autodezynfekcji urządzenia | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
| 33. | Programy mycia i dezynfekcji termiczno-chemicznej w zakresie do 60 – 85st.C | Tak/podać |  |  |
| 34. | Min. 4 programy mycia i dezynfekcji w tym: -program do mycia wózków -program do mycia blatów | Tak |  |  |
| 35. | Myjnia ładowana z poziomu posadzki – myjnia posadowiona w zagłębieniu. Po zainstalowaniu urządzenia brak wystających elementów i pochyłości na drodze wjazdu do komory. Wymagana zagłębienie max. 120mm | Tak |  |  |
| 36. | Hałas podczas mycia i suszenia mniejszy lub równy 65dB(A) | Tak/podać |  |  |
| 37. | Sygnał dźwiękowy końca procesu | Tak |  |  |
| 38. | Możliwość podłączenia do systemu komputerowego przez złącze RJ45 | Tak |  |  |
| 39. | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych nowych programów (minimum 4) | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| 40. | Wyłączniki bezpieczeństwa zlokalizowane po obu stronach komory oraz w jej wnętrzu | Tak |  |  |
| 41. | Szerokość urządzenia maksymalnie 3000mm | Tak/podać |  |  |
| 42. | Możliwość przetransportowania urządzenia przez drzwi o szerokości 1,3 metra i wysokości 2 metry (urządzenie dostarczane w elementach) | Tak |  |  |
| 43. | Zasilanie 3P+N+PE, 400 V, 50 Hz, 120-130kW, | Tak |  |  |
| 44. | Uniwersalny wózek załadowczy blatów – szt. 1 | Tak |  |  |
| 45. | Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak/podać |  |  |
| 46. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 47. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 48. | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 49. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 50. | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
| 51. | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 52 | Wykonawca przeprowadzi dla urządzenia we wskazanym terminie walidację instalacyjną i operacyjną, zgodnie z wymogami norm: ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 15883-3, ISO 15883-4, PN En285, ISO 17665, PN EN 14937 lub normami równoważnymi | Tak |  |  |
| 53. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 54. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 55 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 56. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                          ....................................................

data                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.