Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia:  MYJNIA DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW

(WYSOKA) – 13 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | Tak/ podać |  |  |
|  | Model wolnostojący | Tak |  |  |
|  | Pojemność komory minimalna: - jeden basen z pokrywką + jedna kaczka - trzy kaczki (możliwość mycia basenów podłużnych o długości 55cm oraz butli od ssaków, małych misek itp.) | Tak/ podać |  |  |
|  | Konstrukcja komory ze stali kwasoodpornej AISI316 (1.4401) lub lepszej gatunkowo | Tak/ podać |  |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej AISI304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo | Tak/ podać |  |  |
|  | Konstrukcja wewnętrzna komory bez ostrych krawędzi, narożników i spoin. Komora wykonana jako głęboko tłoczony monolit z nachylonym sufitem ułatwiającym spływanie. | Tak |  |  |
|  | Komora izolowana termicznie i akustycznie materiałem o grubości minimum 1 cm | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu 50dB | Tak/podać |  |  |
|  | System natryskowy komory wyposażony w minimum 12 dysz ciśnieniowych (w tym minimum 5 obrotowych). Nie dopuszcza się ramion natryskowych. | Tak/podać |  |  |
|  | Główna dysza myjąca usytuowana na tylnej ścianie komory w sposób zapewniający mycie wewnętrznych powierzchni basenów podłużnych. | Tak |  |  |
|  | Dysza główna bez ruchomych elementów teleskopowych | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie. | Tak |  |  |
|  | Uszczelka drzwiowa labiryntowa wykonana w postaci kanału ze stali kwasoodpornej bezobsługowa (nie wymagająca przeglądów i wymiany oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne). | Tak |  |  |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu – drzwi mogą zostać otwarte dopiero po zakończeniu wszystkich faz procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji dezynfekcji termicznej w zakresie do 93st.C włącznie (z możliwością uzyskania dezynfekcji termicznej A0=600) | Tak/podać |  |  |
|  | Możliwością uzyskania poziomu dezynfekcji termicznej A0=3000 | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Minimum 3 w pełni automatyczne programy użytkowe wybierane bezpośrednio z klawiatury sterującej za pomocą trzech oddzielnych przycisków. | Tak |  |  |
|  | Wszystkie programy mycia zakończone fazą dezynfekcji termicznej. | Tak |  |  |
|  | Czas programów mycia i dezynfekcji 5-8 minut | Tak/podać |  |  |
|  | Program mycia krótki o czasie do 3 minut | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zużycie wody w programach maksymalnie do 40 litrów/cykl | Tak/podać |  |  |
|  | Wyposażona w uniwersalny kosz załadowczy umożliwiający umieszczenie w myjni różnego rodzaju i różnej ilości kaczek i basenów w tym basenów podłużnych krajowych o długości 55 możliwość wysuniecia kosza z uchwytów i zamiany na kosz innego typu bez użycia narzedzi cm. Możliwość wysunięcia kosza z uchwytów i zamiany na kosz innego typu bez użycia narzędzi. | Tak |  |  |
| 23. | Konstrukcja kosza załadowczego powodująca opróżnianie załadunku z nieczystości przy zamykaniu drzwi komory. | Tak |  |  |
| 24. | Sterownik mikroprocesorowy. | Tak |  |  |
| 25. | Sterownik wyposażony w dwulinijkowy wyświetlacz pozwalający na wyświetlenie komunikatów tekstowych minimum 15 znaków w każdej linii | Tak |  |  |
| 26. | Na wyświetlaczu prezentowane są informacje o: stanie urządzenia, temperaturze w komorze mycia, błędach. | Tak |  |  |
| 27. | Elektroniczny system kontroli temperatury w komorze w oparciu o czujnik temperatury. | Tak |  |  |
| 28. | Wbudowana wytwornica pary o mocy minimum 4,5kW wyposażona w czujnik elektroniczny poziomu wody. Czujnik poziomu podłączony do układu sterowania. | Tak/podać |  |  |
| 29. | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę do dysz strumieniowych – dystrybucja pary przez system dysz myjących. | Tak |  |  |
| 30. | Pompa dozująca płynny środek myjąco – odkamieniający. | Tak |  |  |
| 31. | Dodatkowa pompa do detergentu myjącego | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 32. | Wydajność pompy myjącej minimum 400l/min | Tak/podać |  |  |
| 33. | Konstrukcja i wykonanie urządzenia zgodne z normą PN EN 15883–1/3 lub równoważną, potwierdzone deklaracją zgodności oraz certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą (załączyć kopię dokumentów) | Tak |  |  |
| 34. | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzona deklaracja zgodności CE lub certyfikatem CE | Tak |  |  |
| 35. | Wymiary urządzenia maksymalne: - szerokość 50 cm - głębokość 45 cm - wysokość 180 cm | Tak/podać |  |  |
| 36. | Odpływ kanalizacyjny w myjni 100mm. Myjnia wyposażona w rurę odpływową. | Tak |  |  |
| 37. | Myjnia wyposażona w przyłącze wody ciepłej i zimnej (w zestawie komplet węży zasilających) | Tak |  |  |
| 38. | Przyłącze elektryczne 400V, 50Hz zgodnie ze standardem polskim. | Tak |  |  |
| 39. | Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 40. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 41. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 42. | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 43. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 44. | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
| 45. | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 46. | Wykonawca przeprowadzi dla urządzenia we wskazanym terminie walidację instalacyjną i operacyjną, zgodnie z wymogami norm: ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 15883-3, ISO 15883-4, PN En285, ISO 17665, PN EN 14937 lub normami równoważnymi | Tak |  |  |
| 47. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 48. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 49 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 50. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                      ....................................................

data                                                                                         pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.