Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1.Pełna nazwa urządzenia:  Myjnia dezynfektor przelotowa narzędziowa - 3 szt. 
       wraz z wózkami

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie - rok produkcji 2018. | Tak/ podać |  |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej zgodna z normą PN EN 1.4404 lub normą równoważną o grubości minimum 1,5mm. | Tak/ podać |  |  |
|  | Drzwi komory przesuwne otwierane automatycznie (otwieranie drzwi w dół), napęd drzwi komory elektryczny. | Tak |  |  |
|  | Drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu. Drzwi z logiką działania –brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |  |
|  | Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 700÷900 mm. | Tak/ podać |  |  |
|  | Szerokość myjni maksymalnie 90cm (konstrukcja urządzenia nie wymagająca dostępu serwisowego bocznego; konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania napraw serwisowych) | Tak |  |  |
|  | Pojemność komory: - 18 tac narzędziowych o wym. Zgodnych ze standardem DIN 1/1 lub równoważnym | Tak/ podać |  |  |
|  | Objętość komory myjącej 350l +/-10% | Tak/podać |  |  |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych mikrochirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego i innego | Tak |  |  |
|  | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 22-25kW, | Tak/podać |  |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | Tak |  |  |
|  | Ilość wody dla jednej fazy procesu z pełnym załadunkiem nie przekraczająca 30 litrów | Tak/podać |  |  |
|  | Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku (automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach procesu) | Tak |  |  |
|  | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej zainstalowany w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. | Tak |  |  |
|  | Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni zainstalowany w komorze (na komorze) myjącej. | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej. | Tak |  |  |
|  | System anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniących lub pozostałości krwi na narzędziach | Tak |  |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowana). | Tak |  |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 50mm (nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie mycia oraz koniczność serwisowania) | Tak |  |  |
|  | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: -wydajność pompy min 900 l/min -monitoring ciśnienia za pompą myjącą -wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej -pompa oraz całość układu orurowania opróżniane całkowicie p o każdej fazie procesu poprzez zawór spustowy | Tak/podać |  |  |
|  | Wydajność pompy myjącej >=1000 l/min | Tak/Nie |  | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |
| 23. | Pięć pomp detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. Myjnia winna utrzymywać stałe stężenie roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory. | Tak |  |  |
| 24. | Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku. | Tak |  |  |
| 25. | Możliwość dozowania minimum dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu (preparat oraz aktywator). | Tak |  |  |
| 26. | Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku komory i ilości pobranej wody. | Tak |  |  |
| 27. | Urządzenie przystosowane do współpracy z systemem centralnego dozowania środków chemicznych. | Tak |  |  |
| 28. | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |  |
| 29. | Sterownik wyposażony w złącze RS485, RS232 lub RJ45. Możliwość współpracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi | Tak |  |  |
| 30. | Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |  |
| 31. | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 480x640 pikseli, zlokalizowany po stronie załadowczej (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim | Tak |  |  |
| 32. | Wyświetlacz po stronie załadowczej zlokalizowany na ergonomicznej wysokości 1400 – 1500mm | Tak/podać |  |  |
| 33. | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem minimum 4 liniowym po stronie wyładowczej informujący o: stanie programu, stanie alarmowym Wyświetlacz informujący o stanie urządzenia przez cały czas pracy urządzenia. | Tak |  |  |
| 34. | Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Informacja po stronie załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do końca procesu | Tak |  |  |
| 35. | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
| 36. | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). | Tak |  |  |
| 37. | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | Tak |  |  |
| 38. | Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |  |
| 39. | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego. | Tak |  |  |
| 40. | Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93 st. C i termiczno-chemicznej w 55st.C. | Tak/podać |  |  |
| 41. | Całkowity czas programu mycia, dezynfekcji termicznej w 93 st. C A0=3000, suszenia, nie przekraczający 50 min. dla następujących parametrów programu i załadunku: 1.Minimalne wymagane fazy programu: -mycie wstępne (pobór zimna woda), -mycie zasadnicze w temperaturze 60 st.C (5 minut) (pobór zimna woda) - płukanie (pobór zimna lub ciepła woda) - dezynfekcja termiczna w 93 st.C A0=3000 (pobór woda demineralizowana) - suszenie 130st.C 2. Załadunek komory myjącej na wózku narzędziowym 6 cio poziomowym narzędziami ze stali nierdzewnej o wadze 100kg | Tak/podać |  |  |
| 42. | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej (zgodnie z normą EN 15883 lub normą równoważną) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg zadanej w programie wartości A0 (zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0). Wydruk osiągniętej rzeczywistej wartości A0 na wydruku. | Tak/podać |  |  |
| 43. | Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 10. | Tak/podać |  |  |
| 44. | Program samodezynfekcji myjni-dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze minimum 93 st.C uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu | Tak |  |  |
| 45. | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury w zakresie 55-130 st.C i czasu w zakresie do 30 minut indywidualnie dla każdego procesu. Wydajność tłoczenia powietrza suszącego minimum 500m3/h. Suszenie wsadu poprzez przyłącza wózka wsadowego. | Tak/podać |  |  |
| 46. | Suszarka ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza elementów grzejnych min 10kW. | Tak/podać |  |  |
| 47. | Wydajność tłoczenia powietrza suszącego powyżej 600m3/h | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
| 48. | Filtr wstępny oraz jałowy typu minimum H13 powietrza suszącego | Tak |  |  |
| 49. | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak |  |  |
| 50. | Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
| 51. | Kondensator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem: -chłodzony zimną wodą (nie dopuszcza się chłodzenia powietrzem ze względu na znikomą skuteczność kondensacji i zawilgocenie układu wentylacyjnego) -odzysk ciepła suszenia i wody chłodzącej kondensator - separacja na wywiewanego powietrza od wody chłodzącej -odprowadzenie skroplin oparów po stronie maszyny | Tak |  |  |
| 52. | Bojler umieszczony poza obszarem komory myjącej do podgrzewania wody uzdatnionej (demi) w celu przyspieszenia procesu (temp. podgrzewu minimum 93st.C). | Tak |  |  |
| 53. | Bezciśnieniowy grawitacyjny spust wody z bojlera do komory myjącej za pomocą zaworu. | Tak |  |  |
| 54. | Silnik suszarki bezszczotkowy. | Tak |  |  |
| 55. | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa, których mycie jest utrudnione. | Tak |  |  |
| 56. | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (dotyczy również wózków wsadowych). | Tak |  |  |
| 57. | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak |  |  |
| 58. | Przeszklone drzwi komory 100% powierzchni drzwi. Uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi. | Tak |  |  |
| 59. | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2 lub normami równoważnymi | Tak/podać |  |  |
| 60. | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak |  |  |
| 61. | Podłączenie odpływu z myjni higienicznie bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny cokołowej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów) | Tak |  |  |
| 62. | Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz, 24-25kW | Tak/podać |  |  |
| 63. | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: - wody ciepłej, -wody zimnej -wody demineralizowanej, Prędkość poboru wody przez myjnie minimum 40l/minutę. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | Tak |  |  |
| 64. | System automatycznego rozpoznawania wózków wsadowych połączony z automatycznym wyborem programu bez udziału personelu (ograniczenie możliwości popełnienia błędu), informacja o zidentyfikowanym wózku zawarta na raporcie procesu z wbudowanej drukarki, | Tak |  |  |
| 65. | Wózek załadowczy na 18 dużych tac narzędziowych 1/1DIN na 6 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów 70mm). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Materiał stal kwasoodporna. - szt. 3 | Tak |  |  |
| 66. | Wózek załadowczy na 12 dużych tac narzędziowych 1/1DIN na 4 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów 100mm). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Materiał stal kwasoodporna - szt. 2 | Tak |  |  |
| 67. | Wózek załadowczy na 9 dużych tac narzędziowych DIN na 3 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów 170mm). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Materiał stal kwasoodporna - szt. 1 | Tak |  |  |
| 68. | Wózek do mycia i dezynfekcji zestawów anestezjologicznych o pojemności co najmniej 7 zestawów anestezjologicznych, w tym nie mniej niż 21 węży anestezjologicznych (zapewniający mycie i suszenie powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych) układanych spiralnie na wózku. Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów przy załadunku wózka). Wykonanie ze stali kwasoodpornej. -1szt | Tak |  |  |
| 69. | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu i narzędzi laparoskopowych o pojemności min. 4 zestawów laparoskopowych, wyposażony w min. 100 przyłączy dla narzędzi tabularnych. Przyłącza narzędzi umiejscowione w zdejmowalnych tacach iniekcyjnych (możliwość układania i podłączania narzędzi kanałowych w tacach na stole roboczym). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów przy załadunku wózka). Wykonanie ze stali kwasoodpornej. -1 szt. | Tak |  |  |
| 70. | Wózek transportowy do wózków załadowczych myjni z możliwością dokowania do myjni - szt.5 | Tak |  |  |
| 71. | Manualny system zwrotny wózków ze strony czystej na stronę brudną: -stanowisko podawcze po stronie czystej na jeden wózek -okno przesuwne -stanowisko odbiorcze po stronie brudnej na dwa wózki | Tak |  |  |
| 72. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 73. | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 74. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 75. | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
| 76. | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 77 | Wykonawca przeprowadzi dla urządzenia we wskazanym terminie walidację instalacyjną i operacyjną, zgodnie z wymogami norm: ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 15883-3, ISO 15883-4, PN En285, ISO 17665, PN EN 14937 lub normami równoważnymi | Tak |  |  |
| 78. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 79. | Gwarancja na urządzenie: 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 80. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 81. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 82 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 83. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.