Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1.Pełna nazwa urządzenia:  Myjnia dezynfektor wózków (przelotowa) - 1szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 (nie powystawowe). | Tak/ podać |  |  |
|  | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma o wymiarach wewnętrznych użytkowych komory z zakresu (W x S x G) 2000–2200 x 800-900 x 1300-1500 mm | Tak/ podać |  |  |
|  | Moc grzewcza elektryczna zainstalowana w komorze myjącej minimum 60kW. Grzałki wykonane ze stali kwasoodpornej. | Tak/ podać |  |  |
|  | Pierwszy zbiornik przygotowawczy roztworu myjącego zlokalizowany poza obszarem komory myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w grzałki elektryczne o mocy minimum 60kW (wykonanie stal kwasoodporna), system kontroli poziomu oraz kontrolę temperatury. Objętość zbiornika 120 -150 litrów. | Tak/ podać |  |  |
|  | Drugi zbiornik przygotowawczy wody płuczącej poza obszarem komory myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w grzałki elektryczne zainstalowane w zbiorniku o mocy minimum 60kW (wykonanie stal kwasoodporna), system kontroli poziomu oraz kontrolę temperatury. Objętość zbiornika 120 – 150 litrów. | Tak/ podać |  |  |
|  | Dostęp do przestrzeni serwisowej przez drzwi serwisowe ze stali nierdzewnej. Przestrzeń serwisowa po stronie prawej (patrząc od strony załadowczej). Zabudowa myjni panelami ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
|  | Komora wykonana całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316). Rama, opanelowanie wykonane w ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 304 (z wyłączeniem elementów niezbędnych do sterowania) Brak wystających śrub – możliwość dezynfekcji. Instalacja wodna wraz z pompą cyrkulacyjną wykonana ze stali kwasoodpornej oraz z elementów nierdzewnych. | Tak |  |  |
|  | Suszenie gorącym powietrzem. Wbudowana wysokowydajna suszarka -wydajność tłoczenia powietrza min 1800 m3/h, filtr typu HEPA H13 powietrza suszącego, silniki suszarki bezszczotkowe. Moc suszenia min 40 kW. Temperatura regulowana w zakresie do 110°C | Tak/podać |  |  |
|  | Kondensator oparów chłodzony zimną wodą | Tak |  |  |
|  | Odzysk ciepła suszenia oraz wody chłodzącej kondenator | Tak |  |  |
|  | Drzwi przesuwne automatycznie uszczelniane podczas pracy maszyny, otwierane w bok automatycznie. Drzwi wyposażone w zabezpieczenie przed przycięciem osoby obsługującej. Drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu. Drzwi za/wyładowcze przeszklone ( szkło bezpieczne) umożliwiające obserwację procesu mycia. Drzwi załadunkowe i wyładunkowe przeszklone – przeszklenie 100% powierzchni drzwi. Drzwi uszczelniane za pomocą uszczelki silikonowej | Tak |  |  |
|  | Co najmniej 2 pompy dozujące środki z czujnikami poziomu płynu, zaworami odcinającymi oraz przepływomierzami podłączonymi do układu sterowania. Lance poziomu środka w zbiornikach. | Tak |  |  |
|  | Zużycie wody na jedną fazę mycia maksymalnie 120 litrów | Tak/podać |  |  |
|  | Możliwość pracy w systemie z odzyskiem roztworów myjących/płuczących oraz bez odzysku | Tak |  |  |
|  | Ostatnie płukanie wodą zdemineralizowaną (dla programów tego wymagających) | Tak |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury roztworu myjącego z dwóch niezależnych czujników | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu | Tak |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali po stronie. Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem minimum 4 linijkowym po stronie wyładowczej informujący o parametrach procesu. (Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy) | Tak |  |  |
|  | Panel sterowania po stronie załadowczej i wyładowczej szklany odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |  |
| 23. | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem | Tak/Nie |  | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |
| 24. | Sterownik wyposażony w złącze RJ45. | Tak |  |  |
| 25. | Co najmniej dwa podłączenia mediów ( woda zimna oraz dejonizowana). | Tak |  |  |
| 26. | Zawór spustowy z komory myjącej. | Tak |  |  |
| 27. | System natrysku mytych przedmiotów oscylującymi dyszami zlokalizowanymi po obu bokach komory (minimum 6 lanc natryskowych zlokalizowanych po każdej ze stron komory). | Tak |  |  |
| 28. | Wydajność pompy wodnej myjącej obiegowej min 1000 l/min z monitoringiem ciśnienia za pompą. Pompa oraz układ orurowania opróżniany całkowicie po procesie. Wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |  |
| 29. | Zawór do pobierania próbek wody oraz otwór w ściance komory do przeprowadzania walidacji | Tak |  |  |
| 30. | Program autodezynfekcji urządzenia | Tak/Nie |  | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |
| 31. | Programy mycia dezynfekcji termicznej , programy mycia dezynfekcji chemiczno-termicznej . | Tak |  |  |
| 32. | Min. 4 programy mycia i dezynfekcji | Tak/podać |  |  |
| 33. | Program składający się z faz: płukanie wstępne, mycie zasadnicze 60st.C, płukanie, dezynfekcja termiczna A0=3000 wraz z suszeniem o czasie trwania nie przekraczającym 30 minut | Tak/Nie |  | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |
| 34. | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego suszarki –sygnalizowanie stanu awaryjnego (np. zapchanie filtra) | Tak |  |  |
| 35. | Myjnia ładowana z poziomu posadzki bez pochyłości i najazdów – myjnia posadowiona w zagłębieniu. Maksymalna głębokość dopuszczalnego zagłębienia nie powodującego powstania pochyłości najazdu 150mm | Tak |  |  |
| 36. | Hałas podczas mycia i suszenia mniejszy lub równy 65dB(A) | Tak/podać |  |  |
| 37. | Możliwość podłączenia do sterownika i automatycznego sterowania do 4 pomp dozujących środki chemiczne | Tak |  |  |
| 38. | Sygnał dźwiękowy końca procesu | Tak |  |  |
| 39. | Możliwość automatycznego sterowania procesem dezynfekcji wg stałej współczynnika dezynfekcji termicznej A0 obliczanego przez sterownik ( EN 15883) | Tak |  |  |
| 40. | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych nowych programów | Tak |  |  |
| 41. | Wyłączniki bezpieczeństwa zlokalizowane po obu stronach komory oraz w jej wnętrzu | Tak |  |  |
| 42. | Układ automatycznego (aktywnego) dokowania wózka wsadowego myjni – doprowadzający wodę do ramion spryskujących i dysz wózka. | Tak |  |  |
| 43. | Oświetlenie komory | Tak |  |  |
| 44. | Wymiary zewnętrzne maksymalne (S x G) 2300 x 2100 mm | Tak/podać |  |  |
| 45. | Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz, 120-130kW | Tak/podać |  |  |
| 46. | Budowa, konstrukcja i wykonanie myjni zgodne z normą EN ISO 15883-1 oraz EN ISO 15883-2. Lub równoważną (w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału wymagane jest załączenie deklaracji zgodności oraz certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę certyfikującą). Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w normach europejskich. | Tak/podać |  |  |
| 47. | Wózek uniwersalny iniekcyjny czteropoziomowy (z przyłączem dokującym do obwodu mycia) wózek załadowczy wyposażony w ramiona myjące pomiędzy każdym poziomem wózka/ możliwość mycia 15 kontenerów 1 STE wraz z pokrywami i pokrywami filtrów w jednym wsadzie – szt. 1 wkład do mycia butów umieszczane na wózku iniekcyjnym uniwersalnym – 1 kpl. | Tak |  |  |
| 48. | Możliwość mycia na wózku uniwersalnym 4 poziomowym minimum 20 kontenerów 1 STE wraz z pokrywami i pokrywami filtrów w jednym wsadzie | Tak/Nie |  | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |
| 49. | Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 50. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 51. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 52. | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 53. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 54. | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
| 55. | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 56 | Wykonawca przeprowadzi dla urządzenia we wskazanym terminie walidację instalacyjną i operacyjną, zgodnie z wymogami norm: ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 15883-3, ISO 15883-4, PN En285, ISO 17665, PN EN 14937 lub normami równoważnymi | Tak |  |  |
| 57. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 58. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 59 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 60. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.