Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia:  Sterylizator parowy 4 STE – 1 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji:2018

Urządzenie fabrycznie nowe

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018 | Tak/podać |  |  |
|  | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma pojemność 4 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285 lub normą równoważną: - wymiary komory sterylizacyjnej (na wejściu do komory) (SxWxG) 640-660 x 640-660 x 650-700 mm - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu, -powierzchnia wewnętrzna gładka poddana procesowi kuleczkowania w celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do materiału (nie dopuszcza komory z elektropolerowanym wnętrzem komory ze względu na ograniczone przekazywanie ciepła do sterylizowanego materiału), | Tak/podać |  |  |
|  | Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4301 (AISI304). Instalacja wodna i parowa sterylizatora wykonana z materiałów nierdzewnych. | Tak/podać |  |  |
|  | Grubość ściany komory 5mm. | Tak/ podać |  |  |
|  | Wysokość załadowcza komory sterylizatora 700-800mm. | Tak/ podać |  |  |
|  | Płaszcz parowy pierścieniowy umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej wykonany ze stali co najmniej klasy 1.4404 (AISI316L). | Tak/ podać |  |  |
|  | Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: -napędzane elektrycznie -wyposażone w przeciwciężar równoważący ciężar drzwi, pozwalające na ich otwarcie w przypadku awarii i potrzeby szybkiego wyjęcia sterylizowanych materiałów -wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią na opór - blokowane w trakcie trwania procesu -z logiką działania (brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem) -zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | Tak/ podać |  |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowe. | Tak |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 480x640 pikseli, zlokalizowany po stronie załadowczej (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim | Tak /podać |  |  |
|  | Wyświetlacz po stronie załadowczej zlokalizowany na ergonomicznej wysokości 1400 – 1500mm | Tak/podać |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem minimum 4 liniowym po stronie wyładowczej informujący o: Stanie programu, stanie alarmowym Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy sterylizatora. | Tak |  |  |
|  | Drukarka, wyświetlacz po stronie załadowczej oraz wyładowczej, zlokalizowane obok linii komory sterylizacyjnej (nie dopuszcza się lokalizacji wyświetlacza bezpośrednio ponad komorą ze względu na oddziaływanie cieplne z komory) | Tak |  |  |
|  | Panel sterowania po stronie załadowczej i wyładowczej szklany odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |
|  | Rejestracja istotnych parametrów procesu - wbudowana drukarka po stronie załadowczej sterylizatora. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. Działanie drukarki oraz układu sterowania niezależne, zgodnie wymaganiami normy PN EN 285 lub normy równoważnej. | Tak/podać |  |  |
|  | Program testujący Bowie & Dick lub równoważny o takich samych funkcjach i właściwościach . | Tak/podać |  |  |
|  | Program testu szczelności. | Tak |  |  |
|  | Program rozgrzewający i test szczelności uruchamiany automatycznie o zadanej w sterowniku godzinie. | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |
|  | Programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programów) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciężkiego załadunku (suszenie pulsacyjne). Sterylizator musi umożliwiać przeprowadzenie prawidłowego procesu przy pełnym załadunku komory dla zestawów o wadze nie mniejszej niż 7kg/1STE w programach parowych standardowych oraz 15kg/1STE w programie do załadunku ciężkiego. Informacje o programach potwierdzone w instrukcji obsługi urządzenia. Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo procesu – programy zwalidowane przez producenta urządzenia. Czas trwania programu nie przekraczający 65 minut | Tak/podać |  |  |
|  | Programy sterylizacji 134°C do ciężkiego załadunku o wadze powyżej 20kg/1STE w programie do załadunku ciężkiego | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
|  | Faza kondycjonowania zawierająca minimum 3 pulsacje parowe w podciśnieniu - nadciśnienie w celu skutecznego usunięcia powietrza oraz wygrzania materiału. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Hasła o różnych poziomach dostępu. | Tak |  |  |
| 23. | Możliwość zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
| 24. | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe. | Tak |  |  |
| 25. | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu. | Tak |  |  |
| 26. | Pomiar ciśnienia w komorze oraz sterowanie procesem niezależne od ciśnienia atmosferycznego. | Tak |  |  |
| 27. | Możliwość zaprogramowania uruchomienia urządzenia o żądanej godzinie. | Tak |  |  |
| 28. | Sterylizator wyposażony w automatyczny program serwisowy uruchamiany z panelu sterowania po wprowadzeniu hasła, pozwalający na wymianę uszczelki drzwi poprzez jej automatyczne „wypchnięcie” z rowka i „zassanie” do rowka dla każdej ze stron sterylizatora. | Tak |  |  |
| 29. | Sterownik wyposażony w złącze RJ45. Możliwość współpracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. | Tak |  |  |
| 30. | Urządzenie wyposażone w złącze RJ45 i oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp serwisowy za pośrednictwem łącza internetowego. | Tak |  |  |
| 31. | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą mechanicznej dwustopniowej pompy próżniowej pierścieniowej z uszczelnieniem wodnym o napędzie elektrycznym. Pompa próżniowa wyposażona w dodatkowy niezależny inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy oraz zmniejszający zużycie wody. | Tak |  |  |
| 32. | Próżnia wytwarzana przez układ próżniowy poniżej 30mBar | Tak/Nie |  | Tak – 20pkt Nie – 0 pkt |
| 33. | Zawory procesowe na obwodzie parowym sterowane pneumatycznie. | Tak |  |  |
| 34. | Fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczeństwa wszystkich zbiorników ciśnieniowych urządzenia (komora, płaszcz, wytwornica, inne) | Tak |  |  |
| 35. | Zabezpieczenie fabrycznie czujnikami ciśnienia braku sprężonego powietrza oraz wody do wytwornicy pary niezbędnego do prowadzenia procesu -sygnalizowane jako błąd na panelu sterownika | Tak |  |  |
| 36. | Sterylizator wyposażony we wbudowany układ redukujący zużycie wody przez pompę próżniową wyposażony w zbiornik buforowy oraz czujnik temperatury podłączony do sterownika urządzenia | Tak |  |  |
| 37. | Uszczelka dociskana do drzwi sprężonym powietrzem. Powrót uszczelki do kanału (rozszczelnienie komory) poprzez zasysanie uszczelki do kanału podciśnieniem pompy próżniowej. Wytrzymałość uszczelki drzwi min. 3500 cykli. | Tak/podać |  |  |
| 38. | Wytrzymałość uszczelki drzwi powyżej 4000 cykli | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 39. | Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urządzenia -tylko i wyłącznie od przodu. | Tak |  |  |
| 40. | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | Tak |  |  |
| 41. | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285 lub normą równoważną. Konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN - EN 554 / EN 554 lub EN ISO 17665 lub inną normą równoważną. | Tak/podać |  |  |
| 42. | Szerokość sterylizatora całkowita wraz z dostępem serwisowym od frontu i bocznym maksymalnie 100cm | Tak/podać |  |  |
| 43. | Podłączenie odpływu higienicznie (szczelne) bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów). Temperatura ścieków nie przekraczająca 65st.C. | Tak/podać |  |  |
| 44. | Urządzenie posadowione bezpośrednio na posadzce (brak konieczności stosowania zagłębień lub cokołów pod urządzenie). | Tak |  |  |
| 45. | Hałas podczas pracy mniejszy równy 65dB(A) | Tak/podać |  |  |
| 46. | Wbudowana w sterylizator wytwornica pary: - zasilana elektrycznie, moc 30-32kW -wytwarzająca parę sterylizacyjną z wody dejonizowanej (o parametrach zgodnych z PN-EN 285 lub normą równoważną) -automatyczne odgazowywanie wody zasilającej wytwornicę pary w celu usunięcia gazów niekondensujących poprzez podgrzewanie wody zasilającej -automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie) sterowane przez sterownik urządzenia - wytwornica wyposażona w wizualny wskaźnik poziomu wody. | Tak/podać |  |  |
| 47. | Wózek wsadowy 4 STE kompatybilny z komorą sterylizatora, wykonany ze stali kwasoodpornej, przystosowany do ciężkiego załadunku, wyposażony w minimum 2 półki – szt.1. | Tak/podać |  |  |
| 48. | Wózek transportowy dostosowany do wózka wsadowego 4STE, wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery koła skrętne, system umożliwiający dokowanie do sterylizatora oraz blokadę wózka wsadowego – szt. 2 | Tak/podać |  |  |
| 49. | Oferowany system wózków wsadowych i transportowych, kompatybilny jest z komorami sterylizacyjnymi oraz systemami dokowania posiadanymi przez Zamawiającego tj. sterylizatorami: MSTV 6-6-6VS2, MSTV 6-6-12VS2 BELIMED-rok produkcji 2016. | Tak |  |  |
| 50. | Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 51. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 52. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 53. | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 54. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 55. | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
| 56. | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 57 | Wykonawca przeprowadzi dla urządzenia we wskazanym terminie walidację instalacyjną i operacyjną, zgodnie z wymogami norm: ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 15883-3, ISO 15883-4, PN En285, ISO 17665, PN EN 14937 lub normami równoważnymi | Tak |  |  |
| 58. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 59. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 60 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 61 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.