Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1.Pełna nazwa urządzenia:  System komputerowy  rejestracji parametrów procesu urządzeń
    technologicznych oraz obiegu  materiału poddawanego dezynfekcji w Centralnej Dezynfektorni – 1 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa obejmuje wyłącznie oprogramowanie bez wyposażenia sprzętowego | Tak |  |  |
|  | Obserwacja stanu myjni dezynfektorów i komory dezynfekcyjnej parowej przez bezpośrednie połączenie ze sterownikami urządzeń w czasie rzeczywistym – bez użycia portów drukarkowych (nie dopuszcza się użycia portów drukarkowych) | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie myjni dezynfektorów i komory dezynfekcyjnej parowej w sposób ciągły – wyświetlanie stanu urządzenia, monitorowanie błędów i informacji w trybie czuwania oraz w trakcie pracy | Tak |  |  |
|  | Rejestracja procesów myjni dezynfektorów i komory dezynfekcyjnej parowej oraz archiwizacja tych parametrów na twardym dysku, back up w bezpiecznej formie | Tak |  |  |
|  | Dokumentacja przyjęcia, załadunku materiału do myjni dezynfektorów/komory dezynfekcyjnej, wyładunku z myjni dezynfektorów/komory dezynfekcyjnej, dokumentacja przyjęcia i wydania przy użyciu skanerów kodów kreskowych | Tak |  |  |
|  | Dokumentacja procesu obróbki asortymentu (proces mycia i dezynfekcji) z przypisaniem wykonywanych czynności do personelu fizycznie go wykonującego, przy użyciu skanerów kodów kreskowych – przyjęcie do mycia i dezynfekcji, zatwierdzanie procesów załadunek, wyładunek, przyjęcie do strefy czyste | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie wszystkich informacji o obrabianych narzędziach, programach mycia i dezynfekcji z konkretnymi rzeczywistymi danymi procesów, personelu obsługującego w bezpiecznej formie na dyskach twardych w sposób zabezpieczający przed utratą danych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do zbierania danych oraz ich przechowywania bez ograniczeń ilości danych ani wielkości produkcji rocznej lub docelowej | Tak |  |  |
|  | Bezpośrednia korelacja danych między dokumentacją obróbki i dokumentacją procesu, w którym ta obróbka miała miejsce. Możliwość wglądu w parametry przebiegu procesu bezpośrednio z poziomu dokumentacji obróbki asortymentu bez potrzeby zapisywania numeru wsadu i zamykania okna dot. dokumentacji obróbki oraz otwierania okna dot. dokumentacji procesów i tam wyszukiwania tego wsadu | Tak |  |  |
|  | Możliwość tworzenia sprawozdań dotyczących wykorzystania sprzętu (myjnia dezynfektor i komora dezynfekcyjna) | Tak |  |  |
|  | Identyfikacja wraz z kodami dostępu do odpowiednich poziomów kompetencji dla personelu obsługującego oprogramowanie wraz z możliwością logowania do systemu przy użyciu skanera kodów kreskowych oraz klawiatury i klawiatury ekranowej | Tak |  |  |
|  | Możliwość graficznej prezentacji i przechowywania wykresów przebiegu procesów przeprowadzanych w myjni i komorze dezynfekcyjnej | Tak |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja wsadu myjni dezynfektora i komory dezynfekcyjnej przy użyciu kodu kreskowego oraz jego korelacji z danymi dotyczącymi danego procesu | Tak |  |  |
|  | Możliwość tworzenia sprawozdań dotyczących wykorzystania sprzętu (myjnia i komora dezynfekcyjna) | Tak |  |  |
|  | Tworzenie bilingu do faktur dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych szpitala w oparciu o automatycznie wyliczane w systemie kosztów obróbki danych przedmiotów, uwzględniając koszty mycia, dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Przedstawianie w postaci zdjęć, filmów wyglądu danych składników zestawów podczas pracy stanowiskowej | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie eliminacji wydania nie wydezynfekowanych lub obarczonych błędem asortymentów oraz wydania do niewłaściwego odbiorcy | Tak |  |  |
|  | Identyfikacja o trwałe oznaczenia asortymentu kodem kreskowym | Tak |  |  |
|  | Dokumentowanie testowania myjni i komory dezynfekcyjnej testami technologicznymi i ich rejestracja | Tak |  |  |
|  | Książka serwisowa myjni i komory dezynfekcyjnej prowadzona w systemie- automatyczne przypominanie i informowanie o konieczności wykonania przeglądów i obsługi technicznej, planowanie terminów przeglądów – harmonogram przeglądów i obsługi technicznej | Tak |  |  |
|  | Rejestracja online parametrów procesu z myjni-dezynfektorów i komory dezynfekcyjnej | Tak |  |  |
|  | Umożliwianie śledzenia drogi obrabianego asortymentu | Tak |  |  |
| 23. | Obsługa systemu w języku polskim, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu w języku polskim | Tak |  |  |
| 24. | System pracy stanowiskowej ma być przystosowany do stosowania równolegle trzech metod wprowadzania danych przez pracowników obsługujących na stanowiskach pracy systemu, przy pomocy ekranów dotykowych, skanerów, myszy i klawiatury | Tak |  |  |
| 25. | Pomiar i rejestracja danych mediów technologicznych – ciśnienie wody demi, wody miękkiej, sprężonego powietrza, przewodności wody demi | Tak |  |  |
| 26. | Funkcje administracyjne na wszystkich stanowiskach komputerowych. | Tak |  |  |
| 27. | System rejestracji posiadający autoryzację producenta myjni dezynfektorów i komory dezynfekcyjnej do podłączenia i współpracy z systemem komputerowym (dołączyć autoryzacje potwierdzające kompatybilność i możliwość współpracy z oferowanym systemem, wystawione przez producenta myjni dezynfektorów i komory dezynfekcyjnej, które są wyrobami medycznymi). Wymóg dotyczy myjni dezynfektorów i komory dezynfekcyjnej zainstalowanych w Centralnej Dezynfektorni. | Tak |  |  |
| 28. | Wymagania odnośnie obsługi wydzielonych stanowisk komputerowych w poszczególnych strefach: |  |  |  |
| 28.a | Stanowisko komputerowe - PRZYJMOWANIE MATERIAŁU BRUDNEGO – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi- touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna - drukarka laserowa A4, monochromatyczna, rozdzielczość 1200x1200 dpi, prędkość powyżej 40 str/min, ethernet 10/100 | Tak/podać |  |  |
| 28.b | Stanowisko komputerowe - ZAŁADUNEK MYJNI DEZYNFEKTORÓW I KOMORY DEZYNFEKCYJNEJ – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna | Tak/podać |  |  |
| 28.c | Stanowisko komputerowe - WYŁADUNEK MYJNI DEZYNFEKTORÓW I KOMORY DEZYNFEKCYJNEJ – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna | Tak /podać |  |  |
| 28.d | Stanowisko komputerowe - WYDANIE MATERIAŁU WYDEZYNFEKOWANEGO – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - skaner kodów kreskowych: 1D, przenośny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym ładowaniem, sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna - drukarka laserowa A4, monochromatyczna, rozdzielczość 1200x1200 dpi, prędkość powyżej 40 str/min, ethernet 10/100 | Tak/podać |  |  |
| 28.e | Stanowisko komputerowe administracyjne - POKÓJ BIUROWY – szt.1 Stanowisko przystosowane do pracy/obsługi na wyposażeniu sprzętowym o parametrach minimalnych: - komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamięć 4GB, procesor i3 64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB - urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, drukująco-skanująco-kopiujące: wydruk kolorowy, duplex, podajnik ADF, ethernet 10/100, rozdzielczość druku 2400x600 dpi, rozdzielczość skanowania 1200x2400 dpi, szybkość druku 25 str/min. | Tak |  |  |
| 29. | Gwarancja na system komputerowy 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 30. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 31. | Dostawa oraz uruchomienie oprogramowania na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 32. | Czas pełnego uruchomienia programu licząc od dnia montażu systemu | Tak/podać w dniach roboczych |  |  |
| 33. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi systemu komputerowego na własny koszt – czas szkolenia będzie obejmował okres do pełnego uruchomienia programu. | Tak |  |  |
| 34. | Wykonawca zainstaluje system komputerowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 35. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 36 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 37. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                          ....................................................

data                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.