Załącznik Nr … do Zad. Nr 5

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Stoły do sal ginekologicznych – 2 kpl.

Nazwa i typ:…………………......................................................…..

(podać)

Producent ( pełna nazwa i adres) :……………………………………

(podać)

Kraj pochodzenia:………………………………………………………

(podać)

Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów składający się z: - kolumna stacjonarna wbudowana w podłogę sali operacyjnej - 2 szt. - transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych – 4 szt. - blat ogólnochirurgiczny – 4 szt. - wyposażenie dodatkowe. | Tak / podać |  |  |
| 1a | - stół operacyjny z systemem wymiennych blatów zapewnia kompatybilność i możliwość wyboru odpowiedniego blatu do poszczególnych procedur medycznych w każdej sali operacyjnej, - stół operacyjny jest kompatybilny w zakresie współpracy z tym samym systemem integracji sal operacyjnych co pozostałe stoły operacyjne w ramach niniejszego zadania, - stół operacyjny z możliwością mycia mechanicznego | Tak / podać |  |  |
|  | Kolumna stacjonarna wbudowana w podłogę sali operacyjnej: 2 szt. |  |  |  |
| 2. | Kolumna kompatybilna z opisanymi poniżej transporterami, blatami, akcesoriami | TAK, podać |  |  |
| 3. | Kolumna wykonana w całości ze stali nierdzewnej CrNi bez dodatków innych materiałów w obrębie części teleskopowej. Dopuszcza się gumową osłonę w górnej części kolumny. | TAK, podać |  |  |
| 4. | Część teleskopowa kolumny łatwa w utrzymaniu w czystości składająca się z nie więcej niż 5 segmentów. | Tak, podać |  |  |
| 5. | Kolumna obrotowa , o min 350 stopni wokół osi pionowej. Funkcja obrotu zwalniania za pomocą pedału nożnego. | TAK, podać |  |  |
| 6. | Możliwość ustawienia różnych prędkości ruchów kolumny i blatu (szybki, średni, precyzyjny/wolny i bardzo precyzyjny/wolny) min 2 prędkości – funkcja ustawiana za pomocą pilota przez użytkownika. | TAK , podać |  | 2 prędkości – 0 pkt. 4 prędkości – 10 pkt. |
| 7. | Napęd kolumny elektromechaniczny | TAK, podać |  |  |
| 8. | Maksymalny udźwig kolumny w zakresie min: 350 kg | TAK, podać |  | 350 kg- 0 pkt. >350kg - 5 pkt |
| 9. | Elektromechaniczna lub elektrohydrauliczna regulacja funkcji (po osadzeniu blatu) | TAK, podać |  | - |
| 9.1 | - regulacja wysokości w pozycji horyzontalnej blatu w zakresie min. 500 mm pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem blatu (z blatem bez uwzględnienia grubości materaca) | TAK, podać |  | 500mm - 0 pkt Powyżej 500 -5 pkt |
| 9.2 | - przechyły wzdłużne kolumny: min. (+45°/-45°) | TAK, podać |  |  |
| 9.3 | - przechyły poprzeczne kolumny: min. (+25°/-25°) | TAK, podać |  |  |
| 9.4 | - regulacja dolnej płyty plecowej blatu w zakresie min. (+70°/ -30°) (kąt pomiędzy dolną płytą plecową a płytą siedzeniową) | TAK, podać |  |  |
| 9.5 | - regulacja płyty nożnej blatu w zakresie min. (+80˚/-90˚) (kąt pomiędzy płytą nożną a płytą siedzeniową). Możliwość zamontowania płyty nożnej dwuczęściowej (lewy i prawy podnóżek) i regulowania pozycji tych podnóżków łącznie oraz każdego z osobna. | TAK, podać |  |  |
| 9.6 | - przesuw wzdłużny blatu w zakresie: minimum 300 mm | TAK, podać |  |  |
| 9.7 | - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. | TAK, podać |  |  |
| 9.8 | - pozycja flex 220° +/-10%. | TAK, podać |  |  |
| 9.9 | - pozycja reflex 110° +/-10%. | TAK, podać |  |  |
| 10. | Możliwość sterowania ruchami kolumny za pomocą: - pilota bezprzewodowego - panelu umieszczonego na kolumnie - sterownika nożnego | TAK, podać |  |  |
| 11. | Możliwość zapamiętania min. 8 pozycji stołu i wywołania z poziomu pilota bezprzewodowego. | TAK, podać |  |  |
| 12. | Możliwość wyboru orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów | TAK, podać |  |  |
| 13. | Możliwość zablokowania ruchów blatu i kolumny z poziomu pilota bezprzewodowego. | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 14. | Pilot sterujący bezprzewodowy wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o: - stanie naładowania akumulatorów pilota - orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) - wysokości - kącie przechyłu wzdłużnego - kącie przechyłu bocznego - kącie nachylenia płyty plecowej dolnej - osiągniętej pozycji „0” - możliwości wystąpienia kolizji | TAK / podać |  |  |
| 15. | Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie; nie dopuszcza się panelu umieszczonego od strony głowy lub nóg z uwagi na utrudniony dostęp podczas operacji | TAK, podać |  | - |
| 16. | Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. | TAK / NIE |  | Tak - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 17. | Kolumna wyposażona w „inteligentny” system antykolizyjny tzn. funkcję automatycznego zatrzymania działania blatu stołu podczas wykrycia możliwości kolizji segmentów motorycznych blatu z kolumną stołu lub podłogą. | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt NIE - 0pkt |
|  | Transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych: 4 szt. |  |  |  |
| 18 | Funkcja transferu (dokowanie lub odbieranie blatu z kolumny) realizowana za pomocą – | TAK, podać wersję 1 – tylko pilota bezprzewodowego 2- pilota bezprzewodowego i pedału wózka |  | 1 wersja - 0 pkt 2 wersja - 10 pkt |
| 19. | Możliwość najazdu na kolumnę z obu stron blatu (od strony głowy, od strony nóg) celem transferu (dokowanie lub odbieranie blatu z kolumny) | TAK, podać |  |  |
| 20. | Rama transportera wykonana z materiałów nierdzewnych | TAK, podać |  |  |
| 21. | Podstawa jezdna transportera fabrycznie malowana proszkowo lub wykonana z aluminium albo ze stali nierdzewnej. | TAK ,podać |  | Malowana proszkowo – 0 pkt. Aluminiu – 5 pkt. |
| 22. | Transporter blatu z regulacją Trendelenburga w zakresie min. +/-15 ˚ | TAK, podać |  |  |
| 23. | Transporter blatu z regulacją wysokości w zakresie min: 160 mm | TAK, podać |  | 160mm - 0 pkt. powyżej 160 mm -5pkt |
| 24. | Dopuszczalne obciążenie transportera min. 350 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Blat modularny ogólnochirurgiczny 4 szt. |  |  |  |
| 25. | Blat systemu w następującej konfiguracji: - podgłówek (odejmowalny) - płyta plecowa górna (odejmowalna) - płyta plecowa dolna (stała - nieodłączana) - płyta siedzeniowa (stała - nieodłączana) - płyta nożna, 4 częściowa (odejmowalna) | TAK, podać |  |  |
| 26. | Blat wyposażony w co najmniej 2 rzędy silników elektromechanicznych do elektromechanicznej regulacji co najmniej: dolnej płyty plecowej, płyty nożnej | TAK, podać |  |  |
| 27. | Płyta nożna łączona z blatem za pomocą mocowania na zasadzie szybko -złączek. Mocowanie segmentów typu: hakowy (wersja nr 1) lub "poziomy bolec - poziomy otwór" (wersja nr 2), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu stanowi bezpieczne połączenie elementów. | TAK, podać wersję |  | wersja nr 1 – 5 pkt.; wersja nr 2 – 10 pkt. |
| 28. | Konstrukcja podstawy i rama blatu stołu wykonana z materiałów nierdzewnych. | TAK, podać |  |  |
| 29. | Blat stołu przezierny w projekcji AP bez poprzecznych elementów stalowych na szerokości min. 380 mm, | TAK, podać |  | 380-390mm - 0 pkt. 391-400mm - 5pkt. |
| 30. | Blat wyposażony w montowane na kołki lub rzepy materace wielowarstwowe ; antystatyczne; grubość minimum 50mm przeciwodleżynowe; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  | 50mm - 0pkt. Powyżej -5pkt. |
| 31. | Manualna lub elektromechaniczna regulacja górnej płyty plecowej blatu w zakresie: min. (+30°/-60°) (kąt pomiędzy górną płytą plecową a dolną płytą plecową) | TAK, podać |  |  |
| 32. | Manualna regulacja podgłówka w zakresie: min. (+30 /-45 ˚) | TAK, podać |  |  |
| 33 | Manualne odwodzenie podnóżków min. 45 ˚ dla każdego podnóżka | TAK, podać |  |  |
| 34. | Całkowita długość blatu: min 2050 do max 2500 mm | TAK, podać |  |  |
| 35. | Blat wyposażony w co najmniej 2 rzędy silników elektromechanicznych do elektromechanicznej regulacji co najmniej: dolnej płyty plecowej, płyty nożnej | TAK, podać |  |  |
| 36. | Całkowita szerokość blatu: płyty plecowej dolnej, płyty siedzeniowej: - bez szyn bocznych: 520 mm do 560mm - z szynami bocznymi: 560 mm do 600 mm | TAK, podać |  |  |
| 37. | Dopuszczalne obciążenie blatu min. 350 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe - akcesoria (zbiorczo dla wszystkich blatów): |  |  |  |
| 38. | - Podpora anestezjologiczna ręki na przegubie kulowym - 4 szt. Podpora ręki do ułożenia w pozycji siedzącej – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 39. | - Ekran anestezjologiczny sztywny z możliwością przedłużania - 2 szt. -Ekran anestezjologiczny giętki – 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 40. | - Pas do ciała pacjenta – 4 szt. | TAK, podać |  |  |
| 41. | - Wieszak na kroplówki – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 42. | Zaciski mocujące akcesoria do szyny bocznej- 12szt. | TAK, podać |  |  |
| 43. | -Jednoczęściowa płyta transferowa nożna z adapterem -2szt. - Przedłużenie urologiczno-ginekologiczne – 4szt. - Trzymacz drenów -2 szt. - przystawka TUR z wiadrem i wózkiem – 1szt. -poszerzenie bariatryczne blatu – 2 szt. -przedłużenie szyn akcesoryjnych – 2 szt. - Zapora barkowa – 2 kpl. | TAK, podać |  |  |
| 44. | Podpora podudzia z butami na sprężynie gazowej – maksymalna waga pacjenta , min 340 kg - 2 pary | TAK, podać |  |  |
| 45. | Podpora podudzia typu Goepel szt. 4 | TAK, podać |  |  |
| 46. | -Poduszka profilowana ok. 500x100x440 -2 szt. -Pozycjoner wym. ok.240x90x280 -2 szt. - Pozycjoner wym. ok. 380x25x400 -2szt. -Pozycjoner mały pod głowę - 2 szt. -pozycjoner duży pod głowę – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 47. | Podpory boczne z materacem na stelażu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach, do mocowania na szynie bocznej stołu – 6 szt. | TAK, podać |  |  |
| 48. | - ramię mechaniczne lub systemy elektromechanicznyne czy pneumatycznye pozycjonujące akcesoria; mocowane do szyn bocznych stołu; obsługiwane jedną ręką; konstrukcja ramienia oparta na min. sześciu przegubach (zwalnianych jednocześnie jednym przyciskiem); możliwość swobodnej rotacji na każdym z przegubów w celu uzyskania dowolnej pozycji akcesoriów montowanych do ramienia; długość ramienia min.900 mm; ramię wyposażone w: podpórkę do mocowania ręki, wałek oporowy , 1xuż uchwyty do haków , uchwyty optyki, sterylne osłony do ramienia | TAK,podać |  | Ramię mechaniczne -15 pkt Inne systemy elektromechaniczne czy pneumatyczne - 0 pkt. |
| 49. | Wszystkie elementy wyposażenia, które są montowane bezpośrednio do stołu gwarantujące kompatybilność | TAK, podać |  |  |
| 50. | Wózek na akcesoria z dwoma koszami na drobne akcesoria – 4 szt. | TAK, podać |  |  |
| 51. | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii) | TAK |  |  |
| 52. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
| 53. | Gwarancja 36 miesięcy | TAK (podać ) |  |  |
| 54. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |  |
| 55. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 56 | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 57 | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 58 | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 59 | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 60 | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 61 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 62 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy