Załącznik Nr … do Zad. Nr 7

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia:  Mikroskop okulistyczny   przystosowany do zabiegów witrektomii
    tylnej wraz z 2 zestawami soczewek do witrektomii tylnej – 1 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Statyw sufitowy ze sprzęgłami elektromagnetycznymi | Tak |  |  |
|  | Przełącznik na ramieniu do zwalniania hamulców elektromagnetycznych przez osobę niesterylną | Tak |  |  |
|  | Obrót głowicy min. 180 stopni | Tak/ podać |  | 180°-239° - 5 pkt 240° - 269° - 8 pkt >270° - 10 pkt |
|  | Oświetlenie ksenonowe podstawowe i zapasowe o mocy min. 180W | Tak/ podać |  |  |
|  | System filtrów umożliwiający konwersję światła ksenonowego do halogenowego | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | System szybkiej zmiany przepalonej żarówki roboczej na żarówkę zapasową za pomocą pokrętła | Tak |  |  |
|  | Układ XY z regulacją szybkości i centrowaniem działający w zakresie: | Tak/podać |  | < 60x60mm – 3pkt ≥60x60mm -5pkt |
|  | Bezprzewodowy pedał nożny umożliwiający sterowanie funkcjami powiększenia, włączania i wyłączania oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY | Tak |  |  |
|  | Apochromatyczna optyka układu optycznego (zoom + obiektyw+ okulary) | Tak |  |  |
|  | Elektromotoryczne płynnie sterowane powiększenie w zakresie 1:6 (zoom) z regulacją szybkości działania | Tak |  |  |
|  | Możliwość manualnej zmiany powiększenia w przypadku braku zasilania | Tak |  |  |
|  | Elektromotoryczna płynna regulacja ostrości (fokus) z centrowaniem oraz regulacją szybkości działania, zakres ogniskowania: | Tak/ podać |  | 60mm i mniej - 3 pkt 61mm i więcej – 5 pkt |
|  | Ogniskowa obiektywu – 200mm | Tak/ podać |  |  |
|  | Oświetlenie stereokoaxialne prowadzone w obydwu drogach optycznych | Tak |  |  |
|  | Przesłona ochraniająca plamkę | Tak |  |  |
|  | System automatycznego podnoszenia głowicy mikroskopu dla implementacji soczewki IOL do kartridża i automatycznego powrotu do pozycjiwyjściowej | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Nasadka okularowa operatora z inwertorem obrazu, uchylna w zakresie min. 110 stopni wraz z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie min.+5/-5D | Tak/ podać |  | +/- 5D – 0 pkt +/- 8D – 2 pkt >8 D – 5 pkt |
|  | Zintegrowany mikroskop asystencki z własnym systemem płynnej zmiany powiekszeń sterowanej elektromotorycznie oraz płynnym ogniskowaniem, inwertorem obrazu i okularami o powiększeniu 12,5 x i korekcją min. +/- 5 D z możliwością łatwej zamiany stronami bez konieczności demontażu | Tak/ podać |  | +/- 5D – 0 pkt +/- 8D – 2 pkt >8 D – 5 pkt |
|  | Inwertor obrazu dla operatora | Tak/ podać |  | Elektromotoryczny – 15 pkt Manualny – 0 pkt |
|  | Inwertor obrazu dla asysty | Tak/ podać |  | Elektromotoryczny – 15 pkt Manualny – 0 pkt |
|  | Pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym | Tak |  |  |
|  | Zintegrowana we wspólnej obudowie głowicy kamera HD, niewymagająca zewnętrznych adapterów i pozwalająca na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia dodatkowych akcesoriów | Tak |  |  |
| 23. | Wyświetlacz umieszczony nad głowicą mikroskopu, wyświetlajacy aktualne parametry mikroskopu | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 24. | Monitor ścienny full HD | Tak |  |  |
| 25. | Zmotoryzowany oftalmoskop pośredni do zabiegów witrektomii tylnej z 2 sterylizowalnymi ramionami mocujacymi oraz 2 zestawami soczewek | Tak/Nie |  | Tak (zmotoryzowany) – 10 pkt. Nie (manualny) – 0 pkt. |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
| 27. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 28. | Okres gwarancji – 36 miesięcy. | Tak |  |  |
| 29. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/ podać |  |  |
| 30. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 31. | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | Tak/ podać |  |  |
| 32. | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | Tak |  |  |
| 33. | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 34. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.