Załącznik Nr … do Zad. Nr 9

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia: Tomograf na salę neurochirurgiczną – 1 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Tomograf nowy wyprodukowany w 2018 roku, nieużywany, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | Tak |  |  |
|  | Tomograf komputerowy z gantry przemieszczającym się w pomieszczeniu zabiegowym, umożliwiający zmechanizowane przesunięcie gantry do pozycji parkowania/skanowania, instalacja na szynach lub równoważna | Tak/ podać |  |  |
|  | Maksymalny zakres przemieszczenia się gantry ≥ 300 cm | Tak/ podać |  |  |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała umożliwiający akwizycję minimum 64 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor posiadający min. 64 elektronicznych kanałów detektora wzdłuż osi. | Tak/ podać |  |  |
|  | Detektor min. 32 rzędy | Tak/ podać |  |  |
| - GENERATOR I LAMPA |  |  |  |  |
| 1. | Moc generatora ≥ 80 kW | Tak/ podać |  | 10 pkt – największa wartość, 0 pkt –wartość równa 80 kW, pozostałe proporcjonalnie |
| 2. | Sposób chłodzenia generatora: a) płynem, z oddawaniem ciepła na zewnątrz pomieszczenia gantry, b) powietrzem, z oddawaniem ciepła do pomieszczenia gantry | Tak/ podać |  | a) 10 pkt b) 0 pkt |
| 3. | Zakres napięcia anodowego ≥ 80-140 kV | Tak/ podać |  | 10 pkt – największy zakres między wartościami skrajnymi, 0 pkt – wartość 80-140 kV, pozostałe proporcjonalnie |
| 4. | Maksymalny prąd anodowy ≥ 650 mA | Tak/ podać |  | 10 pkt – największa wartość, 0 pkt – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |
| 5. | Pojemność cieplna lampy ≥ 8,0 MHU (w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna podać ekwiwalent ) | Tak/ podać |  |  |
| 6. | Maksymalna szybkość chłodzenia anody ≥ 2,0 MHU/min | Tak/ podać |  |  |
| - GANTRY |  |  |  |  |
| 1. | Średnica otworu gantry ≥ 78 cm | Tak/ podać |  | 10 pkt – największa wartość, 0 pkt – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |
| 2. | Sterowanie ruchami stołu i gantry z wszystkich czterech stron gantry | Tak |  |  |
| 3. | System ręcznego przesuwu gantry w przypadku braku zasilania | Tak |  |  |
| - SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |  |
| 1. | Liczba submilimetrowych warstw zbieranych w czasie najkrótszego, pełnego obrotu (360º) ≥ 64 | Tak/ podać |  | 40 pkt – największa wartość, 0 pkt – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |
| 2. | Liczba pełnych obrotów układu lampa detektor w czasie 1 sekundy ≥ 2,5 obr/s | Tak/ podać |  | 40 pkt – największa wartość, 0 pkt – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |
| 3. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji minimum 64 warstwowej ≤ 0,65 mm | Tak/ podać |  | 0 pkt – największa wartość, 20 pkt – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |
| 4. | Możliwość uzyskania danych akwizycyjnych dla 2 energii promieniowania | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| 5. | Szybkość rekonstrukcji obrazów z matrycy 512 x 512 [obrazy/s] ≥ 20 | Tak/ podać |  |  |
| 6. | Dostępne maksymalne rekonstruowane pole obrazowania FOV ≥ 50 cm | Tak/ podać |  | 20 pkt – największa wartość, 0 pkt – najmniejsza wartość, pozostałe proporcjonalnie |
| 7. | Pole obrazowania równe średnicy otworu w gantry | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| 8. | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa ≥ 15 pl/cm dla fantomu 20 cm w punkcie – 2 % MTF dla płaszczyzny x,y | Tak/ podać |  |  |
| 9. | Oprogramowanie do modulacji dawki w czasie badania we wszystkich trzech osiach | Tak |  |  |
| 10. | Modulacja dawki odbywa się w czasie rzeczywistym na podstawie rzeczywistych pomiarów dokonywanych w czasie trwania skanu spiralnego, we wszystkich trzech osiach | Tak |  |  |
| 11. | System eliminujący zbędne, nadmiarowe promieniowanie podczas startu/zatrzymania skanu spiralnego (naświetlanie tylko obszaru badanego z rekonstrukcją obrazów dla całej długości obszaru badanego z wykorzystaniem np. dynamicznej przysłony) | Tak |  |  |
| 12. | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu minimum o 60% typu SAFIRE, IMR, Veo, ASIR-V lub odpowiednik wg nomenklatury producenta. | Tak/ podać |  |  |
| 13. | Dedykowany, iteracyjny algorytm do redukcji artefaktów obrazu pochodzących od elementów metalowych (np. endoprotezy, implanty, wypełnienia, itp.) w badanym pacjencie | Tak/ podać |  |  |
| - PROCEDURY INTERWENCYJNE POD KONTROLĄ TOMOGRAFU |  |  |  |  |
| 1. | Dedykowane rozwiązanie do wykonywania procedur interwencyjnych fluoroskopowych i nie fluoroskopowych pod kontrolą oferowanego tomografu komputerowego | Tak |  |  |
| 2. | Monitor medyczny LCD, kolorowy, min. 19ʺ podwieszany w pokoju badań, do wyświetlania obrazów anatomii objętej procedurą interwencyjną, | Tak/ podać |  |  |
| 3. | Możliwość planowania i kontrolowania ścieżki narzędzia | Tak |  |  |
| 4. | Możliwość wyświetlania obrazów 2D, warstw z obszaru objętego procedurą, na ekranie monitora | Tak |  |  |
| 5. | Szybkość odświeżania obrazu z szybkością min. 8 obrazów/s | Tak/ podać |  |  |
| 6. | Dedykowany pulpit do procedur interwencyjnych, umożliwiający kontrolę pozycjonowania pacjenta i obsługę monitora | Tak |  |  |
| 7. | Bezprzewodowy panel sterujący umożliwiający sterowanie stołem i obsługę monitora | TAK/NIE |  | TAK – 40 pkt NIE – 0 pkt |
| 8. | Wsparcie systemowe w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta i operatora, umożliwiające redukcję dawki, np. przez wyłączanie promieniowania rtg w określonym obszarze, w trakcie wykonywania procedur interwencyjnych pod kontrolą tomografu komputerowego | Tak |  |  |
| - KONSOLA TOMOGRAFU |  |  |  |  |
| 1. | Stacja dwumonitorowa - monitory medyczne o przekątnej kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat lub lepsze rozwiązanie ≥ 19ʺ | Tak/ podać |  |  |
| 2. | Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów ≥ 500 000 | Tak/ podać |  |  |
| 3. | Możliwość zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania ≥ 3 | Tak/ podać |  |  |
| 4. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: DICOM RT - Send / Receive - Basic Print - Query/Retrieve - Storage Commitment - Modality Worklist/MPPS | Tak |  |  |
| 5. | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  |  |
| 6. | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  |  |
| 7. | VR (Volume Rendering) | Tak |  |  |
| 8. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | Tak |  |  |
| 9. | Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych | Tak |  |  |
| 10. | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | Tak |  |  |
| 11. | Wizualizacja na topogramie w formie graficznej rozkładu dawki (wykres itp.) | Tak |  |  |
| 12. | Funkcja ustawiania maksymalnych dawek referencyjnych (CDTIvol, DLP) dla każdego zakresu skanu, powodujące w przypadku przekroczenia wartości ostrzeżenie operatora | Tak |  |  |
| 13. | Ostrzeżenie o przekroczeniu dawki kumulowanej pacjenta (granice ustawiane przez operatora) | Tak |  |  |
| 14. | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz obsługa, w zakresie wspólnych funkcji postprocesingowych, jak na stacjach lekarskich. Oprogramowanie od jednego producenta. | Tak |  |  |
| 15. | Integracja wstrzykiwacza środka cieniującego z tomografem klasy IV wg standardu CIA 425 | Tak |  |  |
| 16. | Automatyczna synchronizacja startu akwizycji na podstawie analizy (w czasie rzeczywistym) napływu środka kontrastowego | Tak |  |  |
| 17. | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania. | Tak |  |  |
| 18. | Oprogramowanie do automatycznego tworzenia, anatomicznie zorientowanych płaszczyzn rekonstrukcji kręgów i automatycznego ich oznaczania, w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| - SERWER APLIKACYJNY |  |  |  |  |
| 1. | Serwer aplikacyjny z własną bazą danych obrazowych pacjentów z możliwością obsłużenia 3 konsol lekarskich pracującymi w technologii klient-serwer, dostępnymi dla radiologii oraz neurochirurgii, przetwarzający min.24000 warstw lub dołączenie się do serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego bez spowodowania ograniczeń w pracy istniejących użytkowników. | Tak/ opisać zaoferowane rozwiązanie |  |  |
| 2. | Minimalne parametry serwera: obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 - liczba procesorów: min 2 - pamięć RAM: min. 64 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 - pojemność macierzy: min. 2.5 TB - redundantne zasilanie typu Hot-plug - napęd optyczny: DVD RW - klawiatura, mysz - możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 24 000 warstw | Tak/ w przypadku dostawy nowego serwera podać parametry |  |  |
| 3. | Stanowisko lekarskie dwumonitorowe (2 zestawy) - konsola kliencka serwera aplikacyjnego, każde wyposażone w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o min. przekątnej 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200 pikseli zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dla stanowisk diagnostycznych - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 19” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1280 x 1024 - Komputer PC, wyposażony w: min. 8 GB RAM, dysk HDD min. 250 GB, napęd CD/DVD, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 8 lub nowszy | Tak/ podać |  |  |
| 4. | Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji | Tak |  |  |
| 5. | Automatyczny/ręczny import badań poprzednich z archiwum PACS. | Tak/ podać |  | Automatyczny - 10 pkt Ręczny – 0 pkt |
| 6. | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | Tak |  |  |
| 7. | UPS z minimum 3 minutowym podtrzymaniem napięcia, dla każdej konsoli i serwera aplikacyjnego | Tak/ podać |  |  |
| - APLIKACJE SERWERA APLIKACYJNEGO |  |  |  |  |
| 1. | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych CT, MR, PET-CT | Tak |  |  |
| 2. | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |  |
| 3. | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) | Tak |  |  |
| 4. | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak/ podać |  |  |
| 5. | Prezentacje Cine | Tak |  |  |
| 6. | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy | Tak |  |  |
| 7. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | Tak |  |  |
| 8. | Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT | Tak |  |  |
| 9. | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT i MR | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 10. | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 11. | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak |  |  |
| 12. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  |  |
| 13. | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące realistyczny rendering: kształtów, rozpraszania światła, głębokości (cieni). | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| 14. | Oprogramowanie umożliwiające ocenę obrazów pochodzących z akwizycji dwuenergetyczne | Tak |  |  |
| 15. | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii (z zakresu min. 60 - 130keV) pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu. Licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 16. | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia) i PS (ocena bariery przepuszczalności błon komórkowych). Licencja dla 2 jednoczesnych użytkowników. | Tak |  |  |
| 17. | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą porównawczą typu DSA na bazie dwóch zestawów danych obrazowych, przed i po podaniu środka kontrastującego. Licencja dla 2 jednoczesnych użytkowników. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 18. | Oprogramowanie do oceny obwodowej struktury naczyniowej z rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatycznego wyznaczania stenozy oraz możliwością oceny blaszki miażdżycowej. Licencja dla 2 jednoczesnych użytkowników. | Tak |  |  |
| 19. | Oprogramowanie do dynamicznej oceny naczyniowej 4D z możliwością oceny wybranej fazy i automatyczną kalkulacją tMIP (Temporal Maximum Intensity Projection). Licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| 20. | Automatyczne wsparcie w badaniach CT w procesie planowania stentu z uwzględnieniem istniejących na rynku stentgraftów (min. trzy rodzaje) Licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika. | Tak |  |  |
| 21. | Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające na natychmiastowe otwieranie badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android) także na urządzeniach przenośnych np. IPAD. Oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: - rekonstrukcje VRT, MIP, MPR - zmiana okna wyświetlania - biblioteka układów wyświetlania (layouty) - podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie Licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika. | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| - AKCESORIA |  |  |  |  |
| WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |  |  |
| 1. | Wstrzykiwacz bezwkładowy, 3 kanałowy do Tomografii Komputerowej. | Tak |  |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak/ podać |  |  |
| 3. | Możliwość bezpośredniego zastosowania dwóch butelek z kontrastem każdego z dostępnych producentów środków cieniujących o pojemności od 50 ml do 500 ml oraz soli fizjologicznej o pojemności do 1000 ml | Tak |  |  |
| 4. | Wstrzykiwacz podwieszany sufitowo z ruchomym ramieniem | Tak |  |  |
| 5. | Możliwość podtrzymania temperatury wstępnie podgrzanego środka kontrastowego. | Tak |  |  |
| 6. | Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. | Tak |  |  |
| 7. | System wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach wstrzykiwacza. | Tak |  |  |
| 8. | System zastawkowy przeciwdziałający cofaniu się podawanych płynów (jednokierunkowy przepływ płynów). | Tak |  |  |
| 9. | Możliwość przeprowadzenia iniekcji naprzemiennie: sól fizjologiczna lub środek kontrastowy | Tak |  |  |
| 10. | Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza: - rodzaj środka kontrastowego (z uwagi na różne parametry lepkości i osmotyczności środków cieniujących). - stężenie środka kontrastowego (w celu obliczenia optymalnych parametrów podaży środka, prędkości podania). - objętości butelki (w celu kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zleconego badania). - rozmiaru wkłucia pacjenta (w celu dostosowania optymalnych parametrów podania środka kontrastowego, prędkości, co zabezpiecza pacjenta przed wynaczynieniem) | Tak |  |  |
| 11. | Strzykawka wyposażona w dwie identyczne konsole sterujące z interfejsem w języku polskim, z możliwością wprowadzenia wszystkich parametrów badania (prędkość, czas opóźnienia, stężenie kontrastu, rozmiar wkłucia) w pokoju badań i sterowni. | Tak |  |  |
| 12. | Cieplarka do środka cieniującego na opakowania od 50ml do 500ml- 1sztuka Waga do oznaczenia wagi pacjenta w celu obliczenia ilości podanego środka cieniującego – 1 sztuka | Tak |  |  |
| 13. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |  |
| 14. | Szkolenie z zakresu obsługi dla personelu, bezpośrednio po instalacji 4 dni x 7 godz. | Tak |  |  |
| STÓŁ NEUROCHIRURGICZNY |  |  |  |  |
| A. | Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów składający się z: - kolumny stacjonarnej wbudowanej w podłogę Sali operacyjnej - 1 szt. - transportera z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych – 2 szt. - blatu ogólnochirurgicznego – 1 szt. - blatu z włókna węglowego - 1 szt. - wyposażenia dodatkowego. | Tak/ podać |  |  |
| 1. | Kolumna stacjonarna wbudowana w podłogę sali operacyjnej: |  |  |  |
| 1.1. | Kolumna kompatybilna z opisanymi poniżej transporterami, blatami, akcesoriami. | Tak |  |  |
| 1.2. | Kolumna wykonana w całości ze stali nierdzewnej CrNi bez dodatków innych materiałów w obrębie części teleskopowej. Dopuszcza się gumową osłonę w górnej części kolumny. | Tak/ podać |  |  |
| 1.3. | Część teleskopowa kolumny łatwa w utrzymaniu w czystości składająca się z nie więcej niż 5 segmentów. | Tak/ podać |  | 5 segmentów - 0 pkt. Poniżej 4 segmentów – 5 pkt. |
| 1.4. | Kolumna obrotowa , o min 350 stopni wokół osi pionowej. Funkcja obrotu zwalniania za pomocą pedału nożnego. | Tak/ podać |  |  |
| 1.5. | Możliwość ustawienia różnych prędkości ruchów kolumny i blatu (szybki, średni, precyzyjny/wolny i bardzo precyzyjny/wolny) min 2 prędkości – funkcja ustawiana za pomocą pilota przez użytkownika. | Tak/ podać |  | 2 prędkości – 0 pkt. 4 prędkości – 10 pkt. |
| 1.6. | Napęd kolumny elektromechaniczny | Tak |  |  |
| 1.7. | Maksymalny udźwig kolumny w zakresie min: 350 kg | Tak/ podać |  | 350 kg - 0 pkt. >350 kg – 5 pkt. |
| 1.8. | Elektromechaniczna lub elektrohydrauliczna regulacja funkcji (po osadzeniu blatu) | Tak/ podać |  |  |
| a. | - regulacja wysokości w pozycji horyzontalnej blatu w zakresie min. 500 mm pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem blatu (z blatem bez uwzględnienia grubości materaca) | Tak/ podać |  | 500mm – 0 pkt Powyżej 500 - 10pkt |
| b. | - przechyły wzdłużne kolumny: min. (+45°/-45°) | Tak/ podać |  |  |
| c. | - przechyły poprzeczne kolumny: min. (+25°/-25°) | Tak/ podać |  |  |
| d. | - regulacja dolnej płyty plecowej blatu w zakresie min. (+70°/-30°) (kąt pomiędzy dolną płytą plecową a płytą siedzeniową) | Tak/ podać |  |  |
| e. | - regulacja płyty nożnej blatu w zakresie min. (+80˚/-90˚) (kąt pomiędzy płytą nożną a płytą siedzeniową). Możliwość zamontowania płyty nożnej dwuczęściowej (lewy i prawy podnóżek) i regulowania pozycji tych podnóżków łącznie oraz każdego z osobna. | Tak/ podać |  |  |
| f. | - przesuw wzdłużny blatu w zakresie: minimum 300 mm | Tak/ podać |  |  |
| g. | - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku | Tak |  |  |
| h. | - pozycja flex 220º | Tak |  |  |
| i. | - pozycja reflex 110º | Tak |  |  |
| 1.9. | Możliwość sterowania ruchami kolumny za pomocą: - pilota bezprzewodowego - panelu umieszczonego na kolumnie - sterownika nożnego | Tak |  |  |
| 1.10. | Możliwość zapamiętania min. 8 pozycji stołu i wywołania z poziomu pilota bezprzewodowego. | Tak/ podać |  |  |
| 1.11. | Możliwość wyboru orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów | Tak |  |  |
| 1.12. | Możliwość zablokowania ruchów blatu i kolumny z poziomu pilota bezprzewodowego. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 1.13. | Pilot sterujący bezprzewodowy wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o: - stanie naładowania akumulatorów pilota, - orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona), - wysokości, - kącie przechyłu wzdłużnego, - kącie przechyłu bocznego, - kącie nachylenia płyty plecowej dolnej, - osiągniętej pozycji „0”, - możliwości wystąpienia kolizji. | Tak |  |  |
| 1.14. | Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie; nie dopuszcza się panelu umieszczonego od strony głowy lub nóg z uwagi na utrudniony dostęp podczas operacji | Tak/ podać |  |  |
| 1.15. | Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 1.16. | Kolumna wyposażona w „inteligentny” system antykolizyjny tzn. funkcję automatycznego zatrzymania działania blatu stołu podczas wykrycia możliwości kolizji segmentów motorycznych blatu z kolumną stołu lub podłogą. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2. | Transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych – 2 szt.: |  |  |  |
| 2.1. | Funkcja transferu (dokowanie lub odbieranie blatu z kolumny) realizowana za pomocą: 1 wersja – tylko pilota bezprzewodowego 2 wersja – pilota bezprzewodowego albo pedału wózka | Tak/ podać |  | 1 wersja – 0 pkt. 2 wersja – 10 pkt. |
| 2.2. | Możliwość najazdu na kolumnę z obu stron blatu (od strony głowy, od strony nóg) celem transferu (dokowanie lub odbieranie blatu z kolumny) | Tak/ podać |  |  |
| 2.3. | Rama transportera wykonana z materiałów nierdzewnych | Tak/ podać |  |  |
| 2.4. | Podstawa jezdna transportera fabrycznie malowana proszkowo lub wykonana z aluminium. | Tak/ podać |  |  |
| 2.5. | Transporter blatu z regulacją Trendelenburga w zakresie min. +/-15˚ | Tak/ podać |  |  |
| 2.6. | Transporter blatu z regulacją wysokości w zakresie min: 160 mm | Tak/ podać |  | 160mm - 0 pkt. powyżej 160 mm -10 pkt |
| 2.7. | Dopuszczalne obciążenie transportera min. 350 kg | Tak/ podać |  |  |
| 3. | Blat modularny ogólnochirurgiczny - 1 szt.: |  |  |  |
| 3.1. | Blat systemu w następującej konfiguracji: - podgłówek (odejmowalny), - płyta plecowa górna (odejmowalna), - płyta plecowa dolna (stała - nieodłączana), - płyta siedzeniowa (stała - nieodłączana), - płyta nożna, 4 częściowa przystosowana do pozycji kolankowo – łokciowej (odejmowalna), | Tak/ podać |  |  |
| 3.2. | Blat wyposażony w co najmniej 2 rzędy silników elektromechanicznych do elektromechanicznej regulacji co najmniej: dolnej płyty plecowej, płyty nożnej | Tak/ podać |  |  |
| 3.3. | Płyta nożna łączona z blatem za pomocą mocowania na zasadzie szybko -złączek. Mocowanie segmentów typu: hakowy (wersja nr 1) lub "poziomy bolec - poziomy otwór" (wersja nr 2), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu stanowi bezpieczne połączenie elementów. | Tak/ podać |  | Wersja nr 1 – 0 pkt. Wersja nr 2 – 10 pkt. |
| 3.4. | Konstrukcja podstawy i rama blatu stołu wykonana z materiałów nierdzewnych. | Tak/ podać |  |  |
| 3.5. | Blat stołu przezierny w projekcji AP bez poprzecznych elementów stalowych na szerokości min. 380 mm. | Tak/ podać |  | 380-390mm - 0 pkt. 391-400mm – 5 pkt. |
| 3.6. | Blat wyposażony w montowane na kołki lub rzepy materace wielowarstwowe ; antystatyczne; grubość minimum 50mm przeciwodleżynowe; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak/ podać |  |  |
| 3.7. | Manualna lub elektromechaniczna regulacja górnej płyty plecowej blatu w zakresie: min. (+30°/-60°) (kąt pomiędzy górną płytą plecową a dolną płytą plecową) | Tak/ podać |  |  |
| 3.8. | Manualna regulacja podgłówka w zakresie: min. (+45 ˚/-45 ˚) | Tak/ podać |  |  |
| 3.9. | Manualne odwodzenie części udowych podnóżków w zakresie co najmniej 45 ˚ dla każdej części | Tak/ podać |  |  |
| 3.10. | Całkowita długość blatu: od 2050 do max 2500 mm | Tak/ podać |  |  |
| 3.11. | Całkowita szerokość blatu: płyty plecowej dolnej, płyty siedzeniowej: - bez szyn bocznych: 520 mm (+/- 20 mm) - z szynami bocznymi: 560 mm do 600 mm | Tak/ podać |  |  |
| 3.12. | Dopuszczalne obciążenie blatu min. 350 kg | Tak/ podać |  |  |
| 4. | Blat wykonany z włókna węglowego |  |  |  |
| 4.1. | Blat wykonany z włókna węglowego; długość min. 2000mm umożliwiający prowadzenie zabiegów na kręgosłupie i wykonywanie zdjęć w zakresie 360° na długości minimum 1200 mm | Tak/ podać |  |  |
| 4.2. | Przesuw wzdłużny blatu min. 700 mm | Tak/ podać |  |  |
| 4.3. | Przesuw poprzeczny blatu min. 200 mm prawo/lewo | Tak/ podać |  |  |
| 4.4. | Uchwyt/dżojstik do blatu z włókna węglowego. | Tak/ podać |  |  |
| 5. | Wyposażenie dodatkowe (akcesoria) (zbiorczo, dla wszystkich blatów): |  |  |  |
| 5.1. | Podpora pod rękę umożliwiająca pozycjonowanie podpory również do pozycji siedzącej z zaciskiem do montażu podpory na szynie akcesoryjnej blatu – 2 szt. Podpory po rękę do płyty z włókna węglowego wsuwana pod materac blatu bez regulacji – 2 szt.– | Tak/ podać |  |  |
| 5.2. | Ekran anestezjologiczny sztywny z możliwością przedłużania - 1 szt. Ekran anestezjologiczny giętki - 1 szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5.3. | Pas do ciała pacjenta – 2 szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5.4. | Wieszak na kroplówki – 1 szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5.5. | Zaciski mocujące akcesoria do szyny bocznej - 6szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5.6. | Podpora boczna z materacem na stelażu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach, do mocowania na szynie bocznej stołu – 2 szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5.7. | Materac - Poduszka do operacji kręgosłupa -1szt Poduszka materac do operacji kręgosłupa w pozycji kolankowo-łokciowej – 1 szt. Pozycjoner uniwersalny – 1 szt. Pozycjoner-poduszka duża -1szt. Półwałek żelowy 150x100x510mm +/-10mm – 1 szt. Pozycjoner żelowy pod pięty – 1 kpl. Pozycjoner pod głowę pacjenta o średnicy 140 mm - 1 szt. Pozycjoner pod głowę pacjenta o średnicy 200 mm – 1 szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5.8. | Przezierny stolik do operacji ręki - 2 szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5.9. | Przedłużenie płyty plecowej krótkie -neurochirurgiczne -1 szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5.10. | Zapory pod stopy – 1 kpl . Uchwyt montowany do segmentu podnóżków do pozycji kolankowo-łokciowej – 1 szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5.11. | Płyta plecowa krótka z włókna węglowego z adapterem do montażu przystawki przeziernej typu DORO - 1szt. - Zestaw typy Doro/Mayfield z włókna węglowego - 1szt. - Zestaw typu Doro/Mayfield z aluminium z uchwytem do pozycji siedzącej – 1szt. - Piny wielorazowe stalowe dla dorosłych (3 szt.) - 1 komplet - Piny wielorazowe stalowe pediatryczne (3szt.) – 1 komplet - Piny jednorazowe dla dorosłych min (36 szt. ) – 1 op. | Tak/ podać |  |  |
| 5.12. | Podgłówek podkowiasty z adapterem – 1 szt. Podgłówek płaski z włókna węglowego całkowicie przezierny – 1 szt. z włókna | Tak/ podać |  |  |
| 5.13. | Adapter do mocowania akcesoriów zakładany na blat z włókna węglowego - 1 szt. Adapter do płyty plecowej karbonowej –przezierny z szynami do montażu akcesoriów – 1 szt. Przedłużenie szyn akcesoryjnych – 2 szt. Osłona radiologiczna montowana do stołu – 2 szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5.14. | Wózek na akcesoria duże - 1 szt. Wózek na akcesoria z dwoma koszami na drobne akcesoria – 1 szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5.15. | Ramię mechaniczne lub systemy elektromechaniczne czy pneumatyczne pozycjonujące akcesoria; mocowane do szyn bocznych stołu; obsługiwane jedną ręką; konstrukcja ramienia oparta na min. sześciu przegubach (zwalnianych jednocześnie jednym przyciskiem); możliwość swobodnej rotacji na każdym z przegubów w celu uzyskania dowolnej pozycji akcesoriów montowanych do ramienia; długość ramienia min.900 mm; ramię wyposażone w: podpórkę do mocowania ręki , wałek oporowy , akcesoria 1xuż uchwyty haków , uchwyty optyki, sterylne osłony do ramienia – 2 kpl. | Tak/ podać |  | Ramię mechaniczne – 15 pkt Inne systemy elektromechaniczne lub pneumatyczne - 0 pkt |
| - WYMAGANIA DODATKOWE TK |  |  |  |  |
| 1. | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN. | Tak |  |  |
| 2. | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: - ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek - pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem - automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu - uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania | Tak |  |  |
| 3. | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas potrzebny do prawidłowego zamknięcia systemu komputerowego | Tak |  |  |
| 4. | Ochrona osobista wykonana z lekkich materiałów typu Xenolite 0,5 mmPb: - kołnierz ochronny ze śliniakiem (ochrona tarczycy) – 7 sztuk - fartuch dwustronny dwuczęściowy z elastycznymi pasami krzyżującymi się na plecach - 7 sztuk - lekkie okulary ochronne ekwiwalent 0,75 mmPb – 6 szt. - wieszak lub system wieszaków zapewniający zawieszenie 7 fartuchów - mobilna ścianka ochronna z szybą zabezpieczająca przed promieniowaniem jonizującym – 1 szt. | Tak/ podać |  |  |
| 5. | Dokumentacja: instrukcje obsługi w j. polskim, dokumentacja serwisowa wszystkich dostarczonych urządzeń (dostarczona wraz ze sprzętem w wersji papierowej i na CD) - 2 szt. | Tak |  |  |
| 6 | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu TK. | Tak |  |  |
| 7 | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (z monitorami) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |  |
| 8 | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, umożliwiający pomiar w zakresie co najmniej: - rozdzielczość wysokokontrastowa - jednorodność obrazu oraz poziom szumu - wartośc HU na fantomie wodnym i materiałów o różnej gęstości -geometria obrazu -światła lokalizacyjne -ruch stołu | Tak |  |  |
| 9 | Licencja systemu RIS posiadanego przez zamawiającego – 1 szt. Możliwość zainstalowania systemu RIS na konsoli technika lub dodatkowe stanowisko PC dla systemu RIS. | Tak |  |  |
| 10 | Podłączenie aparatu do systemu PACS zamawiającego w zakresie wysyłania badań do systemu PACS oraz do robotów do nagrywania płyt. | Tak |  |  |
| 11 | Integracja z systemem RIS/HIS zamawiającego (w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS/HIS poprzez DICOM Worklist. | Tak |  |  |
| - SZKOLENIA |  |  |  |  |
| 1. | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami co najmniej: 10 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 5 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, każdorazowo po upgrade systemu 1x7godz. | Tak |  |  |
| 2. | Szkolenie z wykonywania testów podstawowych z zakresu tomografii komputerowej. | Tak |  |  |
| - GWARANCJA I WYMAGANIA INSTALACYJNE |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowany tomograf komputerowy 36 miesięcy. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany lub posiadający stosowne uprawnienia serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | Tak |  |  |
|  | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie | Tak/ podać |  |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty | Tak |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze : od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Tak/ podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy max 24 godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin. | Tak/ podać |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnienia standardowe wsparcia i dostępności do aktualizacji i poprawek producentów dostarczonego oprogramowania. Okres zapewnienia wsparcia rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem jego dostawy, instalacji i podpisaniem przez obydwie ze stron protokołu odbioru. | Tak/ podać |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | podać (fakultatywnie): |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy