zmieniony Załącznik Nr … do Zad. Nr 14

w części dot.  „kolumna anestezjologiczna sufitowa – 10 szt.”

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia: Kolumna anestezjologiczna sufitowa – 10 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca umożliwiająca podłączenie aparatu do znieczulania. | Tak |  |  |
| System zawieszenia |  |  |  |  |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny | Tak |  |  |
|  | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1600 mm | Tak/ podać |  | największy zasięg – 5 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane min.2 przeguby). | Tak |  |  |
|  | Ruch pionowy kolumny min. 400 mm. | Tak/ podać |  | 400 mm – 0 pkt. Powyżej 400 mm – 10 pkt. |
|  | Ruch pionowy kolumny realizowany za pomocą uchylnego ramienia lub windy zainstalowanej pod lub w głowicy. | Tak/ podać |  | Ramie uchylne – 5 pkt. Winda – 0 pkt. |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 180 kg | Tak/ podać |  |  |
| Głowica zasilająca |  |  |  |  |
|  | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1000 mm | Tak/ podać |  |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania różnego wyposażenia. | Tak |  |  |
|  | Wewnątrz głowicy min. 2 schowki na nadmiar rur i kabli umożliwiające ukrycie nadmiaru rur gazów medycznych, kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych. | Tak |  |  |
|  | Schowki instalowane równolegle do siebie, na całej długości głowicy lub schowki wbudowane w ściany głowicy zamykane, zlicowane ze ścianą głowicy | Tak |  |  |
|  | Na bocznych ściankach zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. - podtlenek azotu – 1 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - odciąg gazów anestetycznych– 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. - bolce ekwipotencjalne – 8 szt. - gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 lub 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. | Tak |  |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na tylnej, lewej i na prawej ściance. | Tak |  |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie zgodne z normą PN-EN 19054:2006 lub normą równoważną, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | Tak/ podać |  |  |
|  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz głowicy | Tak |  |  |
| Wyposażenie kolumny |  |  |  |  |
|  | 3 półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 450 mm ± 5% - głębokość: 500 mm ± 5% | Tak/ podać |  |  |
|  | Szuflada zainstalowana pod najniższą półką. Szuflada bez wystających uchwytów. | Tak |  |  |
|  | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. lub ze skokiem min. 2cm max. 2,5cm | Tak |  | bezstopniowa możliwość – 5 pkt ze skokiem – 0 pkt |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 400 mm i udźwigu min. 20 kg – 1 szt. | Tak/ podać |  | udźwig 20kg – 0 pkt >20kg – 5 pkt |
|  | Zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.) mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. Korpus schowków wykonany z aluminium lub schowki montowane w ścianie głowicy zamykane, zlicowane ze ścianą głowicy | Tak |  |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | Tak/ podać |  |  |
|  | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |  |
| Szkolenie i warunki gwarancji |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty. | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji – 36 miesięcy. | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/ podać |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | Tak |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | Tak/ podać |  |  |

...................................	                                                                      ....................................................

data                                                                                              pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.