poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 1

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1.   Pełna nazwa urządzenia:  Angiograf na salę operacyjną naczyniową – 1 kpl.

2.   Typ, model (podać):………………………………………………

3.   Producent (podać):……………………………………………….

4.   Rok produkcji  (fabrycznie nowy): 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. STATYW |  |  |  |  |
|  | Statyw na podłodze | Tak |  |  |
|  | Statyw na wózku jezdnym z system nawigacji wózka pozwalającym na w pełni automatyczny sterowanie ruchem angiografu w pomieszczeniu badań lub zrobotyzowany statyw z ramieniem C, mocowany do podłogi, umożliwiający ruchy ramienia C minimum w kierunkach: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół (względem podłogi) | Tak/ opisać |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (ramię C za głową pacjenta oraz z obu boków pacjenta) – bez zmiany ułożenia pacjenta | Tak |  |  |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania (przesuwania) go na stole [cm]. W związku z różną interpretacją tego parametru przez poszczególnych wykonawców, wymagamy podania długości tej części blatu karbonowego, na której możliwe jest obrazowanie 2D w projekcji P-A (LAO/RAO 0°, CRAN/CAUD 0°); podana wartość powinna uwzględniać działanie systemu zabezpieczającego wzajemnie przed kolizją statyw angiografu, blat i kolumnę stołu pacjenta - odpowiedź na pyt. 114. | Tak/podać |  | ≥190cm – 2pkt <190cm – 0pkt |
|  | Maksymalny zakres projekcji LAO/RAO [°] łącznie w obu kierunkach ≥220° | Tak/ podać |  | =220° do ≤340° - 1pkt. >340° - 5 pkt. |
|  | Maksymalny zakres projekcji CRAN/CAUD [°] łącznie w obu kierunkach ≥ 90° | Tak/ podać |  |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej | Tak/ podać |  | ≥ 25°/s – 3 pkt., < 25°/s – 0 pkt. |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej | Tak/podać |  | ≥ 25°/s – 3 pkt., < 25°/s – 0 pkt. |
|  | Silnikowa regulacja położenia ramienia C w osi pionowej – zmiana odległości izocentrum od podłogi | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Angiografia rotacyjna w pozycji statywu za głową pacjenta | Tak |  |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu za głową pacjenta | Tak/podać |  | ≥60°/s – 5 pkt <60°/s – 0 pkt |
|  | Angiografia rotacyjna w pozycji statywu z boku stołu | Tak |  |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu z boku stołu | Tak/podać |  | ≥60°/s – 5 pkt <60°/s – 0 pkt |
|  | Funkcja wykonywania angiografii rotacyjnej w zakresie 360° | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Pozycja parkingowa statywu zapewniająca nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron | Tak |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej | Tak |  |  |
|  | Pamięć pozycji statywu min 50 pozycji | Tak/podać |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | Tak |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak |  |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak |  |  |
|  | Prezentacja danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania) | Tak |  |  |
| II. Stół do Sali operacyjnej naczyniowej – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa, typ, producent, rok produkcji 2018 | Tak / podać |  |  |
| 2. | Urządzenie gotowe (kompatybilne) do współpracy z oferowanym angiografem | Tak |  |  |
| 3. | Kolumna stołu, wbudowana w posadzkę sali operacyjnej – 1 sztuka | Tak |  |  |
| 4. | Możliwość rotacji kolumny w zakresie min. 350˚ i blokowania kolumny w dowolnym punkcie w zakresie rotacji. | Tak |  |  |
| 5. | Osadzenie kolumny uszczelnione – zabezpieczone przed zalaniem. | Tak |  |  |
| 6. | Kolumna umożliwiająca osadzenie i podjęcie blatu zarówno od strony głowy pacjenta jak i nóg. | Tak |  |  |
| 7. | Automatyczna detekcja położenia blatu stołu na kolumnie i odpowiednie przypisanie do niej przycisków sterujących blatem. | Tak |  |  |
| 8. | Kolumna (pionowa, teleskopowa część) pokryta panelami ze stali Cr-Ni | Tak |  |  |
| 9. | Kolumna bez jakichkolwiek „gumowych” osłon harmonijkowych, jako elementów utrudniających czyszczenie. | Tak/Nie |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 10. | Transporter blatów z regulacją wysokości i przechyłu wzdłużnego. -2szt. | Tak/Nie |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 11. | Masa transportera: ≤ 80 kg Zamawiający dopuszcza transporter do blatów o wadze 89kg – odpowiedź na pyt. 330 | Tak/ podać |  |  |
| 12. | Transporter ze stali nierdzewnej lub aluminium malowanego proszkowo | Tak/ podać |  | - stal nierdzewna – 10 pkt. - aluminium malowane proszkowo – 0 pkt. |
| 13. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite: ≥ 380 kg | Tak/ podać |  |  |
| 14. | Długość transportera: ≤ 1700 mm Zamawiający dopuszcza transporter do blatów o długości 1520 mm i szerokości 750 mm? Te parametry dostosowane są do wymiarów kolumny stołu i blatu – odpowiedź na pyt. 331 | Tak/ podać |  |  |
| 15. | Szerokość transportera: ≤ 950 mm Zamawiający dopuszcza transporter do blatów o długości 1520 mm i szerokości 750 mm? Te parametry dostosowane są do wymiarów kolumny stołu i blatu – odpowiedź na pyt. 331 | Tak/ podać |  |  |
| 16. | Możliwość regulacji wysokości blatu na transporterze w zakresie min. 150 mm | Tak/ podać |  |  |
| 17. | Transporter wyposażony w: - cztery podwójne, duże koła jezdne z możliwością blokowania wszystkich kół jednym pedałem lub dźwignią. - min. jedno koło ułatwiające jazdę na wprost - uchwyt na pilota sterującego blatem stołu - baterię zapewniającą motorykę założonego blatu i ładowarkę baterii | Tak/podać |  |  |
| 18. | Modularny, ogólnochirurgiczny blat stołu złożony z następujących segmentów: - Dwuczęściowy segment centralny stanowiący połączenie blatu z kolumną stołu o wymiarach: 570 x 570 mm (±50 mm) – 1 sztuka. Segment centralny z elektromechanicznym ruchem obu części w zakresie min. 40˚ w górę i w dół. - Segment motoryczny montowany do segmentu centralnego blatu umożliwiający montaż i sterowane pilotem ruchy góra - dół płyty plecowej zwykłej lub podnóżka – 1 sztuka. Motoryka segmentu sterowana pilotem w zakresie min. -70˚ do +70˚ - OPCJONALNIE – możliwość rozbudowy konfiguracji o drugi segment motoryczny - Podgłówek z podwójną manualną artykulacją umożliwiający uzyskanie stabilnej i bezpiecznej pozycji na boku – 1 sztuka. Podgłówek wyposażony w dwie oddzielne dźwignie oddzielnie sterujące pochyleniem w pierwszej i drugiej osi. Zakres manualnej regulacji podgłówka min -40˚ do min +80˚ w pierwszej osi i min. 0-80˚ w drugiej osi. Długość podgłówka 300-400 mm. Możliwość podłączenia podgłówka z obu stron segmentu centralnego blatu - Segment przedłużający blat - długi, długość 350-450 mm – 1 sztuka - Segment przedłużający blat - krótki, długość 200-250 mm – 2 sztuki Zamawiający stół z blatem modularnym składającym się z segmentu centralnego dwuczęściowego, segmentu nożnego długości min 740mm, segmentu przedłużającego plecowego o długości 305 mm, zagłówka o długości 385 mm i zakresie ruchomości +45/-30° z podwójna artykulacja i możliwością ustawienia zagłówka równolegle nad blatem – odpowiedź na pyt. 332 | Tak Tak Tak /Nie Tak Tak Tak |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 19. | Stół wyposażony w demontowane materace, zbudowane z pianki o dwóch gęstościach zapewniających pamięć kształtu i utrzymanie ciepłoty ciała pacjenta. Grubość minimum 70 mm; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak/podać |  |  |
| 20. | Montaż materacy do blatu bez rzepów czy wciskanych zatrzasków. Pokrycie materacy bezszwowe - łączone ultradźwiękowo, antystatyczne i elektroprzewodzące. | Tak |  |  |
| 21. | Blat stołu wyposażony w system antykolizyjny ostrzegający użytkownika o możliwości wystąpienia kolizji pomiędzy segmentami blatu a kolumną lub podłogą sali. | Tak/podać |  |  |
| 22. | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Szerokość prześwitu dla promieni RTG pomiędzy metalowymi częściami blatu min 400 mm. | Tak |  |  |
| 23. | Segmenty blatu łączone za pomocą systemu hakowego, bez śrub czy wsuwanych czopów. | Tak |  |  |
| 24. | Szyny sprzętowe wzdłuż wszystkich segmentów blatu. | Tak |  |  |
| 25. | Maksymalna masa pacjenta, którego można operować i transportować na oferowanym stole/blacie – min. 380 kg | Tak/ podać |  |  |
| 26. | Funkcje regulowane pilotem sterującym (min.): - wysokość blatu ogólnochirurgicznego w zakresie min. 600-1140 mm (wysokość mierzona bez materacy) - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. ± 65˚. - regulacja przechyłów bocznych w zakresie min. ± 30˚ - przesuw wzdłużny w zakresie ≥ 400 mm - regulacja płyty plecowej - regulacja ruchów segmentu motorycznego - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - pozycja flex/reflex - pozycja „beach-chair” - możliwość uzyskania pozycji normalnej/odwróconej - blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu - blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych kolumny - zapis dowolnych pozycji stołu dla użytkownika (min. 8 pozycji) z możliwością nadania im nazw własnych i edycji tych nazw - przywołanie pozycji stołu zapisanych w pamięci stołu - włączenie i wyłączenie podświetlenia przycisków pilota - włączenie i wyłączenie dźwięków | Tak/ podać |  | a) regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie : 65˚- 0 pkt. - powyżej ± 65˚ - 5 pkt. b) regulacja przechyłów bocznych w zakresie: min 30˚ - 0 pkt - powyżej ± 30˚ - 5 pkt. |
| 27. | Przewodowy pilot zdalnego sterowania z podświetlaniem ułatwiającym pracę w zacienionej sali operacyjnej – 1 sztuka | Tak |  |  |
| 28. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z podświetlaniem ułatwiającym pracę w zacienionej sali operacyjnej – 1 sztuka | Tak |  |  |
| 29. | Pilot wyposażony w wyświetlacz informujący o (min.): - pozycji normalnej i odwróconej pacjenta - stanie blokady blatu stołu - wykonywanej funkcji przez blat - ew. błędach czy kolizjach blatu | Tak/ podać |  |  |
| 30. | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego zlokalizowanany na osi poprzecznej lub osi wzdłużnej, aktywny non stop; system nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi; w celu aktywowania funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. | Tak/ podać |  |  |
| 31. | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) - regulacja wysokości - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. | Tak/ podać |  |  |
| 32. | Pływający blat do chirurgii naczyniowej 1- szt. o parametrach jak poniżej: - Pływający blat karbonowy do chirurgii naczyniowej o długości minimalnej 2200 mm – 1 sztuka - Przesuw wzdłużny blatu realizowany za pomocą silników elektrycznych - min. 600 mm - Przesuw poprzeczny blatu realizowany za pomocą silników elektrycznych - 200 mm. - Możliwość przyłączenia ruchomego, w pełni przeziernego podgłówka do blatu w celu przedłużenia obszaru przeziernego o min 250 mm - Długość obszaru przeziernego w zakresie 360˚ - min. 1200 mm - Udźwig blatu – min. 170 kg - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. ± 15˚ - regulacja przechyłów bocznych w zakresie min.± 20˚ - Możliwość regulacji prędkości przesuwu blatu za pomocą większego lub mniejszego wychylenia joysticka w kierunku zamierzonego ruchu. - Możliwość uzyskania ruchów skośnych łączących przesuw wzdłużny blatu z przesuwem poprzecznym. - Możliwość przesuwania blatu stołu za pomocą joysticka w przypadku wykorzystania przechyłów wzdłużnych i poprzecznych. | Tak/ podać |  |  |
|  | Wyposażenie blatów ( ilość podana łącznie dla wszystkich blatów) |  |  |  |
| 33. | Podpora pod rękę, anestezjologiczna, płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu; regulacja jedną ręką; podpora mocowana do szyny bocznej; wyposażona w zacisk do montażu; podpora wyposażona w pasy mocujące rękę - 2 szt. Podpora pod rękę wsuwana pod materac do baltu z włokna węglowego – 2 szt. Zamawiający dopuszcza podporę pod rękę z materacem posiadającym lekkie wgłębienie na całej długości w celu stabilniejszego ułożenia kończyny górnej – odpowiedź na pyt. 339 | Tak |  |  |
| 34. | Pas pacjenta 2 szt. | Tak |  |  |
| 35. | Uchwyt przewodów anestetycznych o długości 95 cm (± 5 cm) – 2 szt. Zamawiający dopuszcza uchwyt przewodów anestetycznych o dług. min. 62 cm – odpowiedź na pyt. 340 | Tak/podać |  |  |
| 36. | Ekran anestetyczny – 2szt | Tak |  |  |
| 37. | Zacisk uniwersalny do montażu akcesoriów na szynach bocznych stołu.- 6 szt. | Tak |  |  |
| 38. | Wózek do przechowywania elementów blatu i akcesoriów. Wyposażony w 4 podwójne koła, min. 2 koła z hamulcem. Wymiary podstawy max. 900 x 900 mm. Wysokość max 1400 mm – 1 szt. Zamawiający dopuszcza wózek na przechowanie akcesoriów o wymiarach podstawy 600 x640 mm i wysokości 1438 mm , wyposażony w pojedyncze 4 koła – odpowiedź na pyt. 341 | Tak/podać |  |  |
| 39. | Koszyk do wózka na akcesoria o wymiarach min. 570 x 280 x 130 mm -2 szt. | Tak/podać |  |  |
| 40. | Koszyk do wózka na akcesoria o wymiarach min. 820 x 250 x 150 mm- 2 szt. Zamawiający dopuszcza kosze do stelaża wózka o wymiarach 575x280x 265 mm dopasowane do stelaża – odpowiedź na pyt. 342 | Tak/podać |  |  |
| 41. | Ładowarka pilota bezprzewodowego stołu 1szt. | Tak |  |  |
| 42. | Ładowarka baterii transporterów blatu z modułem umożliwiającym ładowanie drugiej baterii – 1 szt. Zamawiający dopuszcza transporter blatu z urządzeniem do motoryki blatu na wózku z pilota ładowane sieciowo bez konieczności dodatkowej baterii – odpowiedź na pyt. 343 | Tak |  |  |
| 43. | Podparcie boczne, prostokątne z możliwością rotacji w stelażu. Wymiar części tapicerowanej 120x170 mm (±20 mm) – 1 sztuka | Tak/podać |  |  |
| 44. | Podparcie boczne, prostokątne z możliwością rotacji w stelażu. Wymiar części tapicerowanej 80x80 mm (±20 mm) – 1 sztuka Zamawiający dopuszcza poduszkę podpory o wymiarach 85x85mm – odpowiedź na pyt. 344 | Tak/podać |  |  |
| 45. | Podparcie boczne, rolka z możliwością rotacji w stelażu. - 1 szt. | Tak |  |  |
| 46. | Stelaż podparć bocznych. – 3 sztuki | Tak |  |  |
| 47. | Podpora ręki „górnej” do ułożenia na boku – z prostą regulacją położenia zapewnioną przez pojedyncze pokrętło zwalniające min. 3 przeguby w których można dokonać regulacji pozycji. Część tapicerowana powinna posiadać zawinięty w dół materac zmniejszający ryzyko uciśnięcia nerwów czy zatrzymania krążenia w przedramieniu - 1 szt. Zamawiający dopuszcza podporę na 3 przegubach z materacem bez podwinięci , który jest charakterystyczny dla firmy Maquet – odpowiedź na pyt. 345 | Tak |  |  |
| 48. | Podpora ręki „dolnej” w ułożeniach na boku z regulacją wysokości, odległości od blatu i możliwością obrotu. Długość części podpierającej przedramię zamocowanej na przegubie kulowym min. 300 mm - 1 szt. | Tak |  |  |
| 49. | Osłony radiologiczne montowane do stołu – 2 szt. | Tak |  |  |
| 50. | Żelowy podgłówek okrągły, zamknięty o średnicy 200 mm - 1 szt. Zamawiający dopuszcza zamiast żelowych ciężkich podgłówków wygodne piankowe lekkie w pokrowcu zdejmowalnym i przeznaczonym do prania o średnicy 220 – odpowiedź na pyt. 346 | Tak/ podać |  |  |
| 51. | Żelowy podgłówek okrągły, zamknięty o średnicy 140 mm - 1 szt. Zamawiający dopuszcza zamiast żelowych ciężkich podgłówków wygodne piankowe lekkie w pokrowcu zdejmowalnym i przeznaczonym do prania o średnicy 130 mm – odpowiedź na pyt. 346 | Tak/ podać |  |  |
| 52. | Poduszka do ułożenia na brzuchu - 1szt. | Tak |  |  |
| 53. | Poduszka do ułożenia na plecach – 1 szt. | Tak |  |  |
| 54. | Żelowe poduszki pod pięty pacjenta wysokie 1-szt. Zamawiający dopuszcza zamiast żelowych poduszek i podkładów pozycjonery wykonane z lekkiej pianki w pokrowcu nieprzemakalnym o zbliżonych wymiarach – odpowiedź na pyt. 347 | Tak |  |  |
| 55. | Żelowe poduszki pod pięty pacjenta niskie – 1 szt. Zamawiający dopuszcza zamiast żelowych poduszek i podkładów pozycjonery wykonane z lekkiej pianki w pokrowcu nieprzemakalnym o zbliżonych wymiarach – odpowiedź na pyt. 347 | Tak |  |  |
| 56. | Żelowa podkładka pod rękę -1 szt. Zamawiający dopuszcza zamiast żelowych poduszek i podkładów pozycjonery wykonane z lekkiej pianki w pokrowcu nieprzemakalnym o zbliżonych wymiarach – odpowiedź na pyt. 347 | Tak |  |  |
| 57. | Wałek żelowy 150x100x510mm – 1 szt. | Tak/podać |  |  |
| 58. | Poduszka do pozycjonowania 240x130x280 -1 szt. | Tak/podać |  |  |
| 59. | Poduszka do pozycjonowania 190x130x230 – 1 szt. | Tak/podać |  |  |
| 60. | Podpora Geopla 2 szt. | Tak |  |  |
| 61. | Stolik do operacji ręki, przezierny dla RTG o wymiarach 400x850 mm (±20 mm) - 1 szt. Zamawiający dopuszcza stolik do operacji ręki o wymiarach 885x380 mm – odpowiedź na pyt. 348 | Tak/podać |  |  |
| 62. | Czteroczęściowy podnóżek o długości 900-950 mm i masie nieprzekraczającej 12 kg na stronę. Wymagana funkcjonalność podnóżka: - Rozchylenie na boki części łydkowej w zakresie min. 45˚ na stronę - Szerokość pomiędzy odwiedzionymi na boki segmentami udowymi min. 360 mm - Możliwość odwiedzenia części łydkowej niezależnie od części udowej - Regulacja w zakresie góra/dół w okolicy stawu kolanowego w zakresie min 90˚ w górę i w dół. Możliwość demontażu części łydkowej. Zamawiający dopuszcza stół z podnóżkiem czteroczęściowym o długości 845mm, który ma możliwość odwiedzenia równoległego i w poziomie każdy segment o 90°, bez odwodzenia segmentu łydkowego – odpowiedź na pyt. 349 | Tak/podać |  |  |
| III. Generator |  |  |  |  |
| 1 | Maksymalna moc wyjściowa [kW] ≥ 100 kW | Tak, podać |  |  |
| 2 | Minimalny czas ekspozycji [ms] ≤ 1 ms, | Tak, podać |  | =1 ms – 0 pkt. <1 ms – 3 pkt. |
| 3 | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] ≥ 2500 W, (dla min. 30 min) | Tak, podać |  |  |
| 4 | Włączniki ekspozycji w sali badań w technologii bezprzewodowej lub połączenie kablowe (do prześwietleń i zdjęć) | Tak, podać |  | Technologia bezprzewodowa – 3 pkt., Połączenie kablowe – 0 pkt. |
| 5 | Wyzwalanie ekspozycji (zdjęć) ze sterowni | Tak |  |  |
| IV. Lampa RTG/ przysłony |  |  |  |  |
| 1 | Lampa min. 3-ogniskowa | Tak/ podać |  |  |
| 2 | Wymiar najmniejszego ogniska [mm] ≤ 0,3 mm, | Tak/ podać |  |  |
| 3 | Wymiar natępnego po najmniejszym ogniska [mm] ≤ 0,6 mm, | Tak/ podać |  | =0,6 mm – 0 pkt. <0,6 mm – 3 pkt. |
| 4 | Wymiar największego ogniska [mm] ≤ 1,0 mm, | Tak/ podać |  | =1,0 mm – 0 pkt. <1,0 mm – 3 pkt. |
| 5 | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” (bezszumowe) – tj. z płynnego metalu | Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt., Nie – 0 pkt. |
| 6 | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska ≥ 200 mA 240 mA - odpowiedź na pyt. 47 | Tak/podać |  | = 200 mA – 0 pkt. > 200 mA – 3 pkt. = 240 mA – 0 pkt. > 240 mA – 3 pkt. |
| 7 | Pojemność cieplna anody [kHU] ≥ 3700 kHU | Tak/ podać |  | > 3700 kHU – 3 pkt. = 3700 kHU – 0 pkt. |
| 8 | Pojemność cieplna kołpaka [kHU] ≥ 6900 kHU | Tak/ podać |  | > 6900 kHU – 3 pkt. = 6900 kHU – 0 pkt. |
| 9 | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] ≥ 3200 W (dla min. 30 min) | Tak, podać |  | > 3200 W – 3 pkt. = 3200 W – 0 pkt. |
| 10 | Przysłona prostokątna | Tak |  |  |
| 11 | Filtry półprzepuszczalne | Tak |  |  |
| 12 | Automatyczny (silnikowy i bez ingerencji obsługi) obrót przysłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta | Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 13 | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych (scenach) [mm Cu] | Tak/ podać |  | ≥ 0.9 mm Cu – 3 pkt. < 0.9 mm Cu – 0 pkt. |
| 14 | Ilość stopni dodatkowej filtracji promieniowania ( np. filtry miedziowe) ≥3 wartości, | Tak, podać |  | > 3 stopnie – 3 pkt. = 3 stopnie – 0 pkt. |
| 15 | Automatyczny dobór i automatyczne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (np. filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od projekcji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych projekcjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych (scenach) realizowany przez automatykę naświetlania | Tak |  |  |
| 16 | Automatyczny dobór i automatyczne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (np. filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od projekcji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych projekcjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych (scenach) realizowany przez automatykę naświetlania | Tak |  |  |
| 17 | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, 2000 W i w odległości max. 1 m [mGy/h] (zgodnie z IEC 60601-1-3). Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, min. 2000 W i w odległości max. 1 m [mGy/h] (zgodnie z IEC 60601-1-3) - odpowiedź na pyt. 49 | Tak/ podać |  | <0,5 mGy/h – 3 pkt ≥0,5 mGy/h – 1 pkt |
| 18 | Pomiar dawki promieniowania wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze (wyświetlaczu) w sali zabiegowej | Tak |  |  |
| V. Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |  |  |
| 1 | Płaski detektor cyfrowy o polu obrazowania ≥ 30x38 cm | Tak/ podać |  |  |
| 2 | Kształt płaskiego detektora cyfrowego (kwadratowy lub prostokątny z możliwością ustawiania w osi wzdłużnej i poprzecznej dla umożliwienia uzyskania szerokiego zakresu projekcji podwójnie skośnych ) | Tak/ podać |  | Kwadratowy – 0 pkt., Prostokątny – 3 pkt. |
| 3 | Rodzaj materiału detektora: -Krystaliczny (ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego) -Amorficzny | Tak/ podać |  | Krystaliczny – 10 pkt., Amorficzny – 0 pkt. |
| 4 | DQE ≥ 77% | Tak/ podać |  | = 77% - 0 pkt. > 77% – 5 pkt. |
| 5 | Wielkość pixela ≤ 200 μm | Tak/ podać |  | = 200 μm - 0 pkt. <200 μm do >160 μm – 2pkt ≤160 μm – 5 pkt. |
| 6 | Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) [pl/mm] | Tak/ podać |  | ≥ 3.0 pl/mm – 5 pkt. < 3.0 pl/mm – 0 pkt. |
| 7 | Liczba pól obrazowych detektora | Tak/ podać |  | ≥ 6 pól – 3pkt. < 6 pól – 0pkt. |
| 8 | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C w trakcie zabiegu | Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 9 | Dwa punktowe zawieszenia sufitowe w sali zabiegowej z ramieniem/ramionami o promieniu wysięgu min. 180 cm dla monitorów o przekątnej min 55” | Tak/ podać |  |  |
| 10 | Dwa monitory o przekątnej min 55” w sali zabiegowej po obu stronach stołu pacjenta prezentujące ten sam widok na monitorze | Tak/ podać |  |  |
| 11 | Wielkość pixela w monitorach wielkoformatowych [mm x mm] | Tak/ podać |  | < 0,320 x 0,320 mm – 3 pkt., ≥ 0,320 x0 ,320 mm – 1 pkt. |
| 12 | Ilość wejść sygnałowych, umożliwiających jednoczasowe podłączenie sygnałów cyfrowych i analogowych oraz jednoczasową prezentację na obu monitorach ≥9. Dopuszczamy zaoferowanie systemu z 8 wejściami dla urządzeń zewnętrznych (generujących sygnał analogowy i cyfrowy), umożliwiającego ich jednoczasową prezentacją oraz dodatkowo jednoczasową prezentacją sygnału wizyjnego z angiografu na monitorach opisanych w pkt. V/10 - odpow. na pyt. 115. | Tak/ podać |  |  |
| 13 | Okablowanie do podłączenia min. 7 sygnałów obrazowych: - obraz live i obraz referencyjny z angiografu, - rekonstrukcje 3D, - obraz z kamery wideo zainstalowanej na sali operacyjnej, - obrazy z dwóch urządzeń zewnętrznych generujących sygnały cyfrowe (DVI-D), - obraz z urządzenia zewnętrznego generującego sygnał DVI-D lub VGA | Tak/ podać |  |  |
| 14 | Dwie osłony na monitory wielkoformatowe opisane powyżej w postaci szyby ochronnej ze szkła laminowanego o współczynniku transmisji spektralnej min. 98%, zmniejszające ryzyko mechanicznego uszkodzenia wyświetlacza i zabezpieczająca go przed działaniem cieczy | Tak/ podać |  |  |
| 15 | 1 monitor obrazowy angiografu w sterowni typu”flat” (TFT/LCD) | Tak |  |  |
| 16 | Przekątna monitora angiografu w sterowni ≥ 21” | Tak/ podać |  |  |
| VI. System cyfrowy/ postprocessing/ archiwizacja |  |  |  |  |
| 1 | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (CARE+CLEAR, ClarityIQ – zależnie od nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję |  |  |
| 2 | Akwizycja i zapis na HD oraz prezentacja na monitorze serii angiograficznych DR (radiografia cyfrowa) i DSA w matrycy min. 1024 x 1024 w zakresie min od 0,5 do 7,5 obrazów/s | Tak |  |  |
| 3 | Akwizycja i zapis na HD oraz prezentacja na monitorze serii angiograficznych DR (radiografia cyfrowa) i DSA w matrycy 2k (min. 4” pikseli) w zakresie min od 0,5 do 7,5 obrazów/s | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |
| 4 | DSA z kontrastem CO2 | Tak |  |  |
| 5 | Akwizycja i zapis na HD oraz prezentacja na monitorze scen kardiologicznych z częstotliwością w zakresie min. 7,5-30 obr./s w matrycy min. 1024x1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak |  |  |
| 6 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w co najmniej 4 wartościach pulsów/s, zakres min. od 4 do 30 pulsów/s | Tak/ podać |  |  |
| 7 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 0,5 1 do 3 pulsów/s. - odpowiedź na pyt. 56 | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |
| 8 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak |  |  |
| 9 | Ustawianie położenia przysłony prostokątnej znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak |  |  |
| 10 | Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych) znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt |
| 11 | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt |
| 12 | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego ≥ 12 bit w matrycy min. 1024x1024 | Tak, podać |  |  |
| 13 | Pamięć obrazów na HD w matrycy min. 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej ≥ 100 000 obrazów | Tak,/podać |  |  |
| 14 | Zoom w postprocessingu | Tak |  |  |
| 15 | Roadmapping 2D | Tak |  |  |
| 16 | Stosowanie automatycznego pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu | Tak |  |  |
| 17 | Angiografia rotacyjna umożliwiająca rekonstrukcje 3D wysoko- i niskokontrastowe | Tak |  |  |
| 18 | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA w oparciu o przesuw stołu pacjenta lub statywu | Tak |  |  |
| 19 | Oprogramowanie do analizy stenoz obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów | Tak |  |  |
| 20 | Oprogramowanie do naukowej analizy stenoz w naczyniach wieńcowych w oparciu o algorytmy CAAS II lub inne: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiary odległości | Tak/ podać |  | Algorytmy CAAS II – 3 pkt., Inne – 0 pkt. |
| 21 | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych; zapis przetworzonych obrazów na dysku twardym w formacie DICOM | Tak, podać nazwę |  |  |
| 22 | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | Tak |  |  |
| 23 | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz) | Tak |  |  |
| 24 | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak |  |  |
| 25 | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz) | Tak |  |  |
| 26 | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych | Tak |  |  |
| 27 | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni | Tak |  |  |
| 28 | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/ MPPS | Tak Tak Tak Tak |  |  |
| 29 | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych serii / scen – funkcja auto-send. | Tak |  |  |
| VII. Rekonstrukcje 3D |  |  |  |  |
| 1 | Realizacja rekonstrukcji 3D przez system cyfrowy angiografu lub osobną, zintegrowaną z angiografem stację postprocessingową | Tak, podać sposób realizacji |  | System cyfrowy angiografu – 5 pkt. Osobna stacja – 0 pkt., |
| 2 | Prezentacja zrekonstruowanych obrazów 3D na monitorze min. 55” (opisanym powyżej) w sali zabiegowej | Tak |  |  |
| 3 | Eksport danych w formatach co najmniej JPG, BMP, avi (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak |  |  |
| 4 | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA | Tak, |  |  |
| 5 | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, |  |  |
| 6 | Oprogramowanie do niskokontrastowej rekonstrukcji 3D danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej umożliwiające rekonstrukcję 3D z uzyskaniem kompletnych przekrojów poprzecznych pacjenta w obszarze klatki piersiowej i jamy brzusznej o średnicy min. 45 cm i min. wysokości 18,5 cm | Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt |
| 7 | Oprogramowanie do niskokontrastowej rekonstrukcji 3D danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej umożliwiające uzyskanie zrekonstruowanego obrazu 3D aorty o długości min. 24 cm i średnicy min. 35 cm | Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt |
| 8 | MIP, MPR, VRT | Tak |  |  |
| 9 | Prezentacja obiektów 3D z cieniowaniem (SSD) z możliwością zmiany położenia źródła oświetlenia | Tak |  |  |
| 10 | Transparency view – prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym” środkiem | Tak |  |  |
| 11 | Różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | Tak |  |  |
| 12 | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D | Tak |  |  |
| 13 | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak, podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności |  |  |
| 14 | Automatyczna korekta położenia obrazu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia uwzględniająca ruchy pacjenta | Tak, podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności |  |  |
| 15 | Oprogramowanie umożliwiające pozycjonowanie markerów wprowadzonych przez użytkownika na powierzchni obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej wraz zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak, podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności |  |  |
| 16 | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT, MR i PET na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach w połączeniu z roadmapem 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności |  |  |
| 17 | Oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów, w tym fenestrowanych i rozgałęzionych, umożliwiające segmentację aorty z danych 3D, oznaczanie odejść tętnic bocznych i stref lądowania stentgraftu oraz użycie tych znaczników jako maski do roadmapu 3D, dobór optymalnej projekcji do implantacji stentgraftu | Tak, podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności |  |  |
| 18 | Automatyczna segmentacja aorty i automatyczne oznaczanie odejść tętnic bocznych, automatyczne oznaczanie sugerowanych stref lądowania i automatyczny dobór optymalnej projekcji do implantacji przez oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów | Tak/Nie, jeżeli TAK – podać nazwę zaoferowanej opcji |  | Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt. |
| 19 | Oprogramowanie do wspomagania implantacji zastawek aortalnych, umożliwiające automatyczną segmentację łuku aorty z danych uzyskanych w śródzabiegowej angiografii rotacyjnej, automatyczne znakowanie odejść tętnic wieńcowych i płaszczyzny zastawki aortalnej wraz z wykorzystaniem takiego obrazu jako maski dla roadmapu 3D. | Tak, podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności |  |  |
| 20 | Oprogramowanie do wspomagania embolizacji guzów obejmujące min. automatyczną segmentację guza i wyznaczanie drogi dojścia | Tak, podać nazwę zaoferowanej funkcjonalności |  |  |
| 21 | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak |  |  |
| 22 | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | Tak |  |  |
| VIII. Wyposażenie dodatkowe angiografu |  |  |  |  |
| 1 | Interkom do komunikacji głosowej (dwukierunkowej) sterownia – sala zabiegowa | Tak |  |  |
| 2 | Biurowe stacje robocze z ekranem min. 27‘‘ HDD 1T, oprogramowanie umożliwiające obróbkę obrazu DICOM – 2 komplety | Tak |  |  |
| 3 | Urządzenie do przeprowadzania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS: możliwość pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii, cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na DVD-R oraz na centralnym serwerze szpitala- DICOM, mozliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki, możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne, funkcja wspomagania interpretacji światła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu, funkcja analizy składu blaszki miażdżycowej – Virtual Histology, automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika | Tak |  |  |
| 4 | Automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem w sposób umożliwiający zainicjowanie ze sterowni przy pomocy jednego przycisku podania kontrastu i odpowiednio opóźnionego startu akwizycji, umożliwiający również wykonanie angiografii przy użyciu CO2 jako środka kontrastowego. Zamawiający dopuszcza automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowanego z angiografem w sposób umożliwiający zainicjowanie ze sterowni przy pomocy jednego przycisku podania kontrastu i odpowiednio opóźnionego startu akwizycji, oraz niezależnego urządzenia umożliwiającego wykonanie angiografii przy użyciu CO2 jako środka kontrastowego – odpow. na pyt. 117. Zamawiający dopuszcza „menu w języku polskim” - odpowiedź na pyt. 11. Zamawiający dopuszcza funkcje w postaci „wyświetlanego na panelu sterującym przewodnika dla użytkownika typu „krok po kroku” - odpowiedź na pyt. 12. Zamawiający dopuszcza dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze VPN - odpowiedź na pyt. 13. Zamawiający dopuszcza funkcje w postaci „możliwości pracy w trybie zmiennego przepływu środka kontrastowego”- odpowiedź na pyt. 14. Zamawiający dopuszcza automatyczny angiograficzny wstrzykiwacz środków kontrastowych Mark7 Arterion sprzężony z angiografem o następujących parametrach: - Sterowanie urządzeniem przez ekran dotykowy - Zakres prędkości wymuszonego przepływu 0,1 – 40 ml/s - Zakres ciśnienia programowalnego 100 – 1200 PSI - Maksymalny, całkowity czas opóźnienia iniekcji od 0s do 99,9s - Iniekcje programowe: pojedyncze i wielofazowe - Liczba protokołów dla angiografii 40 - Napełnianie wkładów ręcznie i automatycznie -Głowica wstrzykiwacza wyposażona we wkłady wymienne o pojemności 150 ml przeznaczone do napełniania dowolnie wybranym środkiem kontrastowym, dowolnego producenta. - odpowiedź na pyt. 15. | Tak |  |  |
| 5 | Stacja hemodynamiczna w formie monitora modułowego lub kompaktowo – modułowego o wielkosci ekranu min. 12‘‘ (LED) z możliwością montowania do szyny akcesoryjnej stołu pozwalajacego na uzyskanie zapisu EKG oraz pomiary IBP, NIBP, SpO2, temperatury, kapnografii oraz stężenie gazów anestetycznych wraz z pełnym oprzyrządowaniem pozwalającym na przsył sygnału i prezentację uzyskanych wyników na obu monitorach stacji hemodynamicznej ( w Sali zabiegowej oraz w sterowni) | Tak |  |  |
| 6 | UPS podtrzymujący pracę angiografu (fluoroskopia, ruchy statywu i ruchy stołu pacjenta) przez min 10 minut. | Tak |  |  |
| IX. Echokardiograf zintegrowany z angiografem |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa, typ, producent, rok produkcji 2018 | Tak / podać |  |  |
| 2 | ## Jednostka główna | ## Tak |  |  |
| 3 | Technologia cyfrowa | Tak |  |  |
| 4 | Ilość kanałów odbiorczych > 600 000 | Tak / podać |  |  |
| 5 | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie min.3 | Tak / podać |  |  |
| 6 | Ilość gniazd parkingowych/garażowych min. 1 | Tak / podać |  |  |
| 7 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) min. 19 cali | Tak / podać |  | wartość największa – 5, inne proporcjonalnie mniej |
| 8 | Monitor panoramiczny (16:10 lub 16:9) o rozdzielczości min. 1920 x 1080 | Tak / Nie opisać |  | TAK – 6; NIE – 0. |
| 9 | Możliwość regulacji położenia i wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania. | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min. 20 cm. | Tak / podać |  |  |
| 11 | Możliwość obracania panelu starowania lewo – prawo niezależnie od jednostki głównej aparatu | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine Loop) | Tak |  |  |
| 13 | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów statycznych I ruchomych na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD i pamięci USB w formatach DICOM i kompatybilnych z komputerami PC (AVI, JPG) | Tak |  |  |
| 14 | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 | Tak |  |  |
| 15 | Zintegrowany dysk twardy HDD min. 500 GB | Tak / podać |  | wartość największa – 5, inne proporcjonalnie mniej |
| 16 | Zintegrowany moduł EKG | Tak |  |  |
| 17 | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak |  |  |
| 18 | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
| 19 | Maksymalna głębokość penetracji [cm] min. 30 cm | Tak / podać |  |  |
| 20 | Powiększanie obrazu rzeczywistego ze zwiększaniem rozdzielczości przestrzennej i czasowej. | Tak / Nie |  | TAK – 10; NIE – 0. |
| 21 | Częstotliwość odświeżania w trybie B-Mode min. 900 klatek/s | Tak / podać |  |  |
| 22 | Technologia spójnego obrazowania w czasie rzeczywistym, polegającą na dynamicznej zmianie ogniskowej wiązki wysyłanej na wszystkich głębokościach, co pozwala uzyskać doskonałe obrazy 2D i objętościowe bez interwencji użytkownika. | Tak, opisać |  |  |
| 23 | Tryb obrazowania łączonego i synchronizowanego z obrazowaniem angiografu, tzw fuzja obrazów. | Tak |  |  |
| 24 | Nakładanie i dokładne dopasowywanie obrazów lub znaczników z obrazu USG w czasie rzeczywistym na obraz z angiografu w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 25 | Dostępne na zaoferowanej głowicy przezprzełykowej. | Tak |  |  |
| 26 | Tryb 3D w czasie rzeczywistym echa serca | Tak |  |  |
| 27 | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D, Live 3D) na głowicy matrycowej przezklatkowej | Tak |  |  |
| 28 | Obrazowanie objętościowe z kolorowym Dopplerem z głowicy matrycowej przezprzełykowej. | Tak |  |  |
| 29 | Wielkość obrazu echokardiograficznego 3D, min. 90 x 90stopni | Tak / podać |  |  |
| 30 | Możliwość uzyskania pełnego trójwymiarowego obrazu echa serca (90 x 90 stopni) w czasie jednego cyklu pracy serca (bez łączenia obrazów pośrednich) | Tak/Nie |  | TAK – 10; NIE – 0. |
| 31 | Rozdzielczość czasowa - liczba obrazów objętościowych w czasie [obrazy objętościowe/sek.] Min. 100 obj./s | Tak / podać |  |  |
| 32 | Maksymalna głębokość penetracji [cm] Min. 30 cm | Tak / podać |  |  |
| 33 | Tryb M | Tak |  |  |
| 34 | Powiększanie obrazu rzeczywistego ze zwiększaniem rozdzielczości przestrzennej i czasowej. | Tak / Nie |  | TAK – 10; NIE – 0. |
| 35 | Praca w trybie M-mode z Dopplerem kolorowym | Tak |  |  |
| 36 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |  |
| 37 | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu min. 550 cm/s | Tak / podać |  | wartość największa – 10, inne proporcjonalnie mniej |
| 38 | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej od 0,1 – 2 cm | Tak / podać |  |  |
| 39 | Maksymalna głębokość penetracji min. 30 cm | Tak / podać |  |  |
| 40 | Tryb spektralny Doppler ciągły (CWD) | Tak |  |  |
| 41 | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowic sektorowych elektronicznych 2D. | Tak |  |  |
| 42 | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu Min. 16 m/s | Tak / podać |  | wartość największa – 5, inne proporcjonalnie mniej |
| 43 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |
| 44 | Dostępny na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |  |
| 45 | Rozdzielczość czasowa w trybie 2D- częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” Min. 100 obr./s | Tak / podać |  | Poniżej 150 obr./s - 0 pkt.; powyżej 151 obr./s - 10 pkt. |
| 46 | Rozdzielczość czasowa w trybie 3D - liczba obrazów objętościowych w czasie [obrazy objętościowe/sek.] Min. 80 obj./s | Tak / podać |  | Poniżej 130 obj./s - 0 pkt.; powyżej 131 obj./s - 10 pkt. |
| 47 | Tryb Doppler Tkankowy (DTI) spektralny i kolorowy | Tak |  |  |
| 48 | Dostępny na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |  |
| 49 | Rozdzielczość czasowa w trybie 2D- częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” Min. 300 obr./s | Tak / podać |  | Poniżej 320 obr./s - 0 pkt.; powyżej 321 obr./s - 10 pkt. |
| 50 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
| 51 | Wykorzystanie techniki inwersji fazy | Tak |  |  |
| 52 | Oprogramowanie pomiarowe i funkcje dodatkowe | Tak |  |  |
| 53 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe kardiologiczne 2D dla trybów B-mode, M-mode i Dopplerowskich | Tak, opisać |  |  |
| 54 | Pakiet automatycznych pomiarów w trybach 2D, M i Dopplera spektralnego, zwiększające spójność, powtarzalność i dokładność każdego badania. | Tak, opisać |  |  |
| 55 | Oprogramowanie i pakiet pomiarowy do badań naczyniowych. | Tak, opisać |  |  |
| 56 | Pakiet do automatycznej objętościowej analizy ilościowej lewej komory serca: pomiar frakcji wyrzutowej (EF), pomiar objętości (późnorozkurczowej i późnoskurczowej), ocena asynchronii mechanicznej w zakresie maksymalnie trzech kolejnych uderzeń serca. | Tak, opisać |  |  |
| 57 | Oprogramowanie do ilościowej oceny mięśnia sercowego i mechaniki jego ruchów w odniesieniu do prawej i lewej komory, a także obu przedsionków. Umożliwiające analizę obciążenia, tempa obciążania, szybkości ruchów i parametrów deformacji przemieszczenia z powiązaną analizą asynchronii. | Tak, opisać |  |  |
| 58 | Oprogramowanie umożliwiająca trójwymiarowe modelowanie zastawki aortalnej i mitralnej z możliwością przeglądania modeli statycznych lub dynamicznych z towarzyszącymi pomiarami geometrycznymi dla tych zastawek, tworzone na podstawie danych objętościowych TEE uzyskanych w trybie B-mode lub trybie kolorowego Dopplera. Swoiste dla pacjenta modele obejmują korzeń aorty, pierścień i płatki, a także pierścień i płatki zastawki mitralnej przedstawiane jako struktury anatomiczne kodowane kolorem. Możliwość przedstawienia pomiarów w formacie graficznym i tekstowym dla każdego przypadku. Pomiary powinny być także przedstawiane na modelach zastawek w celu łatwego podglądu. | Tak, opisać |  |  |
| 59 | Oprogramowanie do echokardiografii wysiłkowej w trybie obrazowania 2D i 3D/4D. | Tak, opisać |  |  |
| 60 | Wspomaganie wkłuć poprzez monitoring urządzeniem USG z funkcja głowicy bezprzewodowej oraz wyświetlaniem obrazu na głównym monitorze – odpowiedź na pyt. 118. | Tak / Nie |  |  |
| X. Głowica sektorowa elektroniczna „phase array” wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych 2D. |  |  |  |  |
| 1 | Typ głowicy | Tak/ podać |  |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Od max. 1,0 do min. 5,0 MHz (+/-0,5 MHz) | Tak/ podać |  |  |
| 3 | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybów pracy PW i kolorowego Dopplera [MHz] | Tak |  |  |
| 4 | Liczba elementów - powyżej 100 elementów | Tak/ podać |  |  |
| 5 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90stopni | Tak/ podać |  |  |
| 6 | Maksymalna głębokość penetracji - min. 30 cm | Tak/ podać |  |  |
| 7 | Praca w trybie II harmonicznej – min. 4 przełączalne częstotliwości pracy | Tak |  |  |
| XI. Głowica matrycowa wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych 3D. |  |  |  |  |
| 1 | Typ głowicy | Tak/ podać |  |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika od max. 1,0 do min. 4,0 MHz (+/-0,5 MHz) | Tak/ podać |  |  |
| 3 | Liczba elementów - powyżej 1500 elementów | Tak/ podać |  |  |
| 4 | Kąt pola skanowania (widzenia) Min. 90 x 90 stopni | Tak/ podać |  |  |
| 5 | Maksymalna głębokość penetracji - min. 30 cm | Tak/ podać |  |  |
| 6 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
| XII. Głowica sektorowa elektroniczna „phase array” wieloczęstotliwościowa wielopłaszczyznowa do badań przezprzełykowych w trybach 2D i 3D. |  |  |  |  |
| 1 | Typ głowicy | Tak/ podać |  |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika od max. 3,0 do min. 6,0 MHz | Tak/ podać |  |  |
| 3 | Ilość elementów min. 2200 | Tak/ podać |  |  |
| 4 | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybów pracy B-mode i Kolor Doppler [MHz] | Tak |  |  |
| 5 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 x 90stopni | Tak/ podać |  |  |
| 6 | Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD | Tak |  |  |
| 7 | Programowalne przyciski - min. 4 | Tak/ podać |  |  |
| XIII. Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa, matrycowa do badań naczyniowych. |  |  |  |  |
| 1 | Typ głowicy | Tak/ podać |  |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika od max. 4,0 do min. 9,0 MHz (+/-0,5 MHz) | Tak/ podać |  |  |
| 3 | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Kolor Doppler [MHz] | Tak |  |  |
| 4 | Ilość elementów - Min. 500 | Tak/ podać |  |  |
| 5 | Kąt ugięcia bramki Dopplera kolorowego - Min. +/- 30 stopni | Tak/ podać |  |  |
| 6 | Minimalna głębokość obrazowania - Min. 13 cm | Tak/ podać |  |  |
| XIV. Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert). Wymagania te odnoszą się do echokardiografu opisanego w pkt. IX/1-59 - odpowiedź na pyt. 116. |  |  |  |  |
| 1 | Praca ze środkami kontrastującymi w trybach obrazowania 2D i 3D. | Tak, opisać |  |  |
| 2 | Moduł komunikacji z systemem elektrofizjologicznym Carto | Tak, opisać |  |  |
| 3 | Obrazowanie wewnątrzesercowe głowicami cewnikowymi w trybie 2D i 3D | Tak, opisać |  | 2D – 0 pkt; 3D – 20 pkt |
| 4 | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu 3D – analiza lewej komory LV i prawej komory RV. | Tak, opisać |  |  |
| 5 | Oprogramowanie służące do półautomatycznej kwantyfikacji pola strefy konwergencji przepływu (PISA) na podstawie danych objętościowego Dopplera kolorowego w celu określenia ciężkości wady zastawki. | Tak, opisać |  |  |
| 6 | Głowica konweksowa do badań brzusznych o zakresie częstotliwości min. 2-6MHz | Tak |  |  |
| 7 | Głowica sektorowa elektroniczna „phase array” do pediatrycznych badań kardiologicznych o zakresie częstotliwości min. 4-9MHz | Tak |  |  |
| 8 | Dedykowany do aparatu pogrzewacz żelu | Tak |  |  |
| XV. Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 1 | Dokumentacja: instrukcje obsługi w j. polskim, dokumentacja serwisowa wszystkich dostarczonych urządzeń (dostarczona wraz ze sprzętem w wersji papierowej i na CD) - 2 szt. | Tak |  |  |
| 2 | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu rentgenowskiego. | Tak |  |  |
| 3 | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |  |
| 4 | Fantom do kontroli jakości dedykowany do fluoroskopii i angiografii umożliwiający wykonywane podstawowych testów kontroli jakości zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w zakresie co najmniej - rozdzielczość wysoko- i nisko- kontrastowa, - zniekształcenie obrazu. | Tak |  |  |
| 5 | Fantom równoważny standardowemu pacjentowi. | Tak |  |  |
| 6 | Miernik, ze stosownym oprogramowaniem umożliwiający, pomiary: napięcia, dawki, mocy dawki, czasu napromieniania z zakresu rengenodiagnostyki, fluoroskopii i angiografii. Powinien wykazywać niezależność wskazań od kąta padania wiązki (lub automatyczna korekcja. Musi posiadać stosowne wyposażenie i kalibracje. | Tak |  |  |
| 7 | Licencja systemu RIS posiadanego przez zamawiającego – 1 szt. Możliwość zainstalowania systemu RIS na konsoli technika lub dodatkowe stanowisko PC dla systemu RIS. | Tak |  |  |
| 8 | Podłączenie aparatu do systemu PACS zamawiającego w zakresie wysyłania badań do systemu PACS oraz do robotów do nagrywania płyt. | Tak |  |  |
| 9 | Integracja z systemem RIS/HIS zamawiającego (w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS/HIS poprzez DICOM Worklist. |  |  |  |
| 10 | Ochrona osobista wykonana z lekkich materiałów typu Xenolite 0,5 mmPb: - kołnierz ochronny ze śliniakiem (ochrona tarczycy) – 15 sztuk - fartuch dwustronny dwuczęściowy z elastycznymi pasami krzyżującymi się na plecach z wieszakami - 15 kompletów - lekkie okulary ochronne ekwiwalent 0,75 mmPb – 5 sztuk - stojak lub system stojaków zapewniający zawieszenie 15 fartuchów - mobilna ścianka ochronna z szybą zabezpieczająca przed promieniowaniem jonizującym – 1 szt. | Tak |  |  |
| 11 | Gwarancja 36 miesiący, liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 12 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 13 | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii) | Tak |  |  |
| 14 | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 15 | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 16 | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 17 | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 10 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 5 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, każdorazowo po upgrade systemu 1x7godz. | Tak |  |  |
| 18 | Szkolenie z wykonywania testów podstawowych z zakresu radiologii zabiegowej. | Tak |  |  |
| 19 | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 20 | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. | Tak |  |  |
| 21 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 22 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy