poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 14

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia: Kolumna anestezjologiczna dla SOR – 2 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |  |
|  | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu elementów stropowych wraz z przyłączami mediów | TAK |  |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno – gazowych w formie płyty interfejsowej. Przyłącza na płycie podłączane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna przyłączana do płyty interfejsowej szybkozłączmi. | TAK |  |  |
|  | Kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 335° ± 5°. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-15° | TAK |  |  |
|  | Wszystkie przeguby ramion wyposażone w hamulce mechaniczne zwalniane pneumatycznie ze sterowaniem elektropneumatycznym (oś główna i na łamaniu ramienia) i cierne (ramie/konsola kolumny). Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej). | TAK |  |  |
|  | Przeguby osi głównej i ramion wyposażone w wyraźne kolorystyczne oznaczenie przegubów (naniesione na dolne, poziome powierzchnie ramion lub ich końcówki), z którymi koresponduje wyraźne, kolorystyczne oznaczenie uruchamianych przegubów na przyciskach sterowniczych. Zamawiający dopuszcza kolumnę w której nie ma konieczności stosowania kolorystycznego oznaczania przegubów i ramion ze względu na zastosowanie najnowszego rozwiązania technologicznego jakim jest uchwyt pojemnościowy który przyśpiesza i ułatwia obsługę kolumny. Proponujemy rozwiązanie polegające na sterowaniu hamulcami za pomocą uchwytu z wbudowanym sensorem pojemnościowym, gdzie po jego chwyceniu zwalniane są wszystkie hamulce przegubów z możliwością zablokowania przegubu środkowego poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na uchwycie - odpowiedź na pyt. 470. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie gniazda gazowe i elektryczne umieszczone w pionowej konsoli nośnej, z łatwym dostępem. | TAK |  |  |
|  | Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramie wzmacniane wewnętrznie; w przekroju parami dwuwypukło-dwupłaskie lub o kształcie trapezu równoramiennego krótszą podstawą ku podłodze lub o przekroju eliptycznym. Nie dopuszcza się ramion prostokątnych. | TAK |  |  |
|  | Dla uzyskania maksymalnej ergonomii rozmieszczenia sprzętu łączny zasięg ramienia 1540 mm ± 5%. Pierwsza z dwóch części ramienia składających się na podaną powyżej długość łączną długości 900 mm ± 5% a druga z dwóch części ramienia składających się na podaną powyżej długość łączną długości 600 mm ± 5%; Wszystkie długości mierzone od osi do osi odpowiednich łożysk. Dopuszcza się kolumnę z ramieniem 1000mm+750mm. | Tak/podać |  | Ramię 900 mm ± 5% oraz 600 mm ± 5% - 10 pkt Ramie 1000mm + 750mm – 0 pkt |
|  | Funkcja samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego) realizowana poprzez przełożenie paneli z gniazdami pomiędzy ścianami bocznymi i tylną konsoli z natychmiastowym zapewnieniem zasilania. | TAK/NIE |  | TAK-10pkt NIE-0pkt |
|  | Gniazda gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO 9170-1, PN-EN ISO 9170-2 lub normą równoważną, typu AGA | TAK |  |  |
|  | System z kolumną (konsolą) nośną o przekroju nie większym niż 300mm ± 10% x 300 ± 10% mm i wysokości min. 1500 mm. Zamawiający dopuszcza konsolę o przekroju 420 mm x 300 mm - odpowiedź na pyt. 233. Zamawiający dopuszcza konsolę o wysokości 1370 mm - odpowiedź na pyt. 240. Zamawiający dopuszcza kolumnę z konsolę nośną o przekroju 523mm x214mm i wysokości 1691mm - odpowiedź na pyt. 471. | TAK/podać |  |  |
|  | Udźwig jednostki netto min. 200 kg | TAK/podać |  |  |
|  | 1 x pólka z 2 znormalizowanymi szynami bocznymi i zintegrowaną z nią szufladą. Półka o wymiarach 530mm x 480mm. Półki o kształtach zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi i kantów – 2 ochraniacze z elastycznego tworzywa sztucznego zabezpieczające tylną końcówkę szyny bocznej. Frontowe końcówki szyn bocznych zabezpieczone zintegrowanymi z nimi końcówkami rączek do sterowania i pozycjonowania opisanymi poniżej. Do oferty dołączyć zdjęcie z oryginalnego powszechnie dostępnego (na stronie internetowej) folderu producenta. Udźwig półki min. 80 kg. Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w 1 x półka z 2 znormalizowanymi szynami bocznymi i zintegrowaną z nią szufladą. Półka o wymiarach 485mm x 450mm. Półki o kształtach zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi i kantów i bez ochraniaczy z elastycznego tworzywa sztucznego Udźwig półki 50 kg Jedna z półek wyposażona w uchwyt pojemnościowy do sterowania hamulcami elektropneumatycznymi bez konieczności stosowania przycisków odpowiadających oznaczeniom kolorystycznym na ramionach kolumny . Uchwyt wykonany z metalu na jego prawym i lewym narożniku łączenia z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym - odpowiedź na pyt. 472. | TAK/podać |  |  |
|  | Półka wyposażona w umieszczone skrajnie na lewym i prawym narożniku uchwyty wykonane w całości z tworzywa sztucznego w kolorze nie czarnym (pożądany kolor – dowolny odcień niebieskiego, błękit) lub z rękojeścią metalową. Uchwyty muszą zawierać w sobie, oznaczone kolorystycznie, przyciski do pozycjonowania jednostki (zwalnianie hamulców pneumatycznych). Nie dopuszcza się szyny frontowej ani żadnych elementów łączących uchwyty. Zamawiający dopuszcza uchwyty wykonane z aluminium z elementami tworzywa sztucznego, umieszczone na lewej i prawej stronie frontu półki - odpowiedź na pyt. 236. Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w 1 x półka z 2 znormalizowanymi szynami bocznymi i zintegrowaną z nią szufladą. Półka o wymiarach 485mm x 450mm. Półki o kształtach zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi i kantów i bez ochraniaczy z elastycznego tworzywa sztucznego Udźwig półki 50 kg Jedna z półek wyposażona w uchwyt pojemnościowy do sterowania hamulcami elektropneumatycznymi bez konieczności stosowania przycisków odpowiadających oznaczeniom kolorystycznym na ramionach kolumny . Uchwyt wykonany z metalu na jego prawym i lewym narożniku łączenia z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym - odpowiedź na pyt. 472. | TAK |  |  |
|  | Półka z regulacją ustawienia na dowolnej wysokości konsoli co najmniej na froncie konsoli (pożądana możliwość mocowania do wszystkich 4 ścian). Zamawiający będzie traktował jako rozwiązanie równoważne i tym samym będzie punktował 2 punktami półkę z regulacją ustawień na dowolnej wysokości konsoli, na jej froncie oraz tylnej ścianie - odpowiedź na pyt. 473. | Tak/ podać |  | Ustawienie półki na 4 ścianach – 10 pkt. Ustawianie półki tylko na froncie – 0pkt. Ustawianie z regulacją ustawień na dowolnej wysokości konsoli, na jej froncie oraz tylnej ścianie – 2 pkt. |
|  | Mocowanie półek za pomocą mechanizmu szybkozatrzaskowego lub do szyny 25x10mm. Możliwość regulacji wysokości z krokiem 25 mm ± 20% lub płynna, nie skokowa. Przełożenie półki zapewniające sterowanie przegubami w każdym położeniu półki na froncie i na plecach konsoli. Zamawiający dopuszcza półki mocowane do szyn 25x10 mm na froncie głowicy, z płynną regulacją wysokości - odpowiedź na pyt. 237. Zamawiający dopuszcza półki z możliwością płynnej regulacji mocowane do szyn poprzez ich dokręcenie. Możliwość instalacji półki z zapewnieniem sterowania przegubami na froncie i na plecach konsoli - odpowiedź na pyt. 474. | Tak/podać |  | Mocowanie półek za pomocą mechanizmu szybkozatrzaskowego – 20 pkt. Mocowanie do szyny na froncie głowicy – 0 pkt |
|  | Dodatkowy, zamontowany na plecach konsoli zestaw sterowniczy kolumny: dwa zorientowane pionowo, równolegle do prawej i lewej krawędzi konsoli (równolegle do osi długiej konsoli); umieszczone na plecach konsoli uchwyty do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. Uchwyty powinny być przenoszone i wpinane w taki sposób, aby możliwe było ich rozlokowanie przez użytkownika, w dowolnej chwili, wzdłuż całej długości konsoli od góry do dołu konsoli na plecach konsoli i ścianach bocznych konsoli (ale z wyłączeniem lokalizacji kolidujących z półką i innymi elementami kolumny). Wpięcie uchwytu w system szybkozatrzaskowy zapewniający jego automatyczne podłączenie do systemu sterowania hamulcami. Zamawiający dopuszcza zamontowany na plecach konsoli zestaw sterowniczy w postaci dwóch, pionowo zorientowanych uchwytów do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami, bez możliwości ich przenoszenia - odpowiedź na pyt. 243. Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w dodatkowy zamontowany na plecach konsoli zestaw sterowniczy kolumny w postaci pionowego uchwytu pojemnościowego który można instalować na całej długości tylnej i przedniej ściany. Wpięcie uchwytu poprzez system ze śrubą zapewniający sterowanie hamulcami - odpowiedź na pyt. 475. | Tak/podać |  | Uchwyty przenoszone jak opisano – 10 pkt Uchwyty innego typu – 0 pkt. |
|  | Kolumna wyposażona w windę z mocowaniem typu Drager Holder M (lub równoważne np. Pendant Kreuzer). Uchwyt sprzęgający aparat mechanicznie z kontrolą elektroniczną zawieszenia jednak – ze względów bezpieczeństwa - nie może przyłączać automatycznie mediów w tym gazów wybuchowych (O2 i N2O) i sieci elektrycznej. | TAK |  |  |
|  | Winda zrealizowana lub jako mechanizm unoszący całą głowicę (tj umieszczony pomiędzy końcowym ramieniem a konsolą) i osłonięty miechem karbowanym w kolorze szarym, białym lub kremowym (zharmonizowany w ten sposób z kolorem ramienia) lub jako uchwyt poruszający się w pionowych prowadnicach zintegrowanych ze ścianą frontową głowicy (mechanizm napędzający windę ukryty wewnątrz głowicy). Zamawiający dopuszcza windę zrealizowaną jako uchylne ramię unoszące głowicę wraz z uchwytem na aparat do znieczulania - odpowiedź na pyt. 244. Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w windę zamontowaną pod kolumną poruszający się w pionowych prowadnicach nie zintegrowaną ze ścianą frontową głowicy. Osłonięta teleskopową obudową ze stali - odpowiedź na pyt. 475. | Tak/podać |  | Winda jako uchwyt poruszający się w pionowych prowadnicach zintegrowanych ze ścianą frontową głowicy – 10 pkt. Winda jako mechanizm unoszący całą głowicę – 0 pkt |
|  | Kolumna wyposażona w 1x drążek do mocowania min. 4 butli infuzyjnych, z możliwością zmiany wysokości położenia butli, o min. długości 1000 mm +/- 100 mm wyposażona w 2 ramiona przegubowe. Wieszak w formie haków mocowanych do listwy wszystkie po jednej jej stronie. | TAK |  |  |
|  | tlen min. 2 | TAK |  |  |
|  | sprężone powietrze min. 2 | TAK |  |  |
|  | próżnia min. 2 | TAK |  |  |
|  | podtlenek azotu min. 1 na plecach głowicy | TAK |  |  |
|  | odciąg gazów poanestetycznych z inżektorem min. 1 na plecach głowicy | TAK |  |  |
|  | gniazdo elektryczne 230 V, 50Hz z bolcem ochronnym min. 8 | TAK |  |  |
|  | gniazdo wyrównania potencjałów min. 8 | TAK |  |  |
|  | Gniazda teletechniczne RJ 45 min. 4 (dopuszcza się jedną puszkę z podwójnym insertem) Przygotowanie pod 2x gniazda teleinformatyczne | TAK |  |  |
|  | Schowek na nadmiar przewodów x1 | TAK |  |  |
| Szkolenie i warunki gwarancji |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty. | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji – 36 miesięcy. | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/ podać |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                          ....................................................

data                                                                                       pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.