poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 15

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

- Pełna nazwa urządzenia: Kolumna dwuramienna - 20 szt.

(w tym: sala wybudzeniowa Bloku Oper. - 2 szt. i Odział Anest. i Int. Terapii - 18 szt.)

2.   Typ, model (podać):………………………………………………

3.   Producent (podać):……………………………………………….

4.   Rok produkcji:  2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno – gazowych w formie płyty interfejsowej. Przyłącza na płycie podłączane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna przyłączana do płyty interfejsowej szybkozłączami. | TAK |  |  |
|  | Kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 335° ± 5°. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-15° | TAK |  |  |
|  | Kolumna sufitowa w układzie tandem (wspólne mocowanie stropowe. Każda strona tandemu dwuramienna, o zasięgu pierwszej części 900 mm ± 5% i drugiej 900 mm ± 5% licząc w osiach ramion. Łączny zasięg ramienia łamanego liczony od osi sufitowej do osi głowicy 1800 mm ± 5%. Dopuszcza się ramiona o długości 750 mm+750 mm. Zamawiający dopuszcza kolumnę z ramieniem łamanym o długości 2 x 1000mm - odpowiedź na pyt. 380. | TAK/podać |  | Ramiona o zasięgu pierwszej części 900 mm ± 5% i drugiej 900 mm ± 5% - 10 pkt. Ramiona 750mm+750mm – 0 pkt. |
|  | Elektro-pneumatyczne lub pneumatyczne zwalnianie hamulców mechanicznych przegubu stropowego i pośredniego. Konstrukcja hamulców zapewniająca ich zablokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza. Konstrukcja hamulców musi dopuszczać przemieszczenie kolumny podczas braku sprężonego powietrza – hamulce muszą posiadać regulację siły zahamowania tak aby możliwe było wyregulowanie siły koniecznej do przemieszczenia kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. | TAK |  |  |
|  | Przeguby osi głównej i ramion wyposażone w wyraźne kolorystyczne oznaczenie przegubów (naniesione na dolne, poziome powierzchnie ramion lub ich końcówki), z którymi koresponduje wyraźne, kolorystyczne oznaczenie uruchamianych przegubów na przyciskach sterowniczych. Zamawiający dopuszcza kolumnę w której ze względu na zastosowanie rozwiązania z uchwytem pojemnościowym, nie ma konieczności oznaczania kolorystycznego przegubów, gdyż ich zwalnianie nie odbywa się za pomocą wciskania przycisków a jedyniem poprzez chwycenie uchytu, tym samym użytkownik nie musi już analizować oznaczeń kolorystycznych przegubów i ramion oraz zastanawiać się jakiego koloru przycisk ma nacisnąć - odpowiedź na pyt. 483. | TAK |  |  |
|  | Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramie w przekroju dwuwypukło-dwupłaskie lub o kształcie trapezu równoramiennego krótszą podstawą ku podłodze lub o przekroju eliptycznym. | TAK |  |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga aparatury medycznej jaką można posadowić na kolumnie) strona sucha ≥ 160 kg i strona mokra ≥ 100 kg. Zamawiający dopuszcza kolumny o udźwigu 150 kg zarówno dla strony suchej i mokrej (rozumianym jako waga wyposażenia oraz aparatury medycznej jakie można zainstalować na każdej głowicy) - odpowiedź na pyt. 249. | TAK |  |  |
|  | Głowice kolumny (zarówno strony suchej jak i mokrej) wysokości min. 1000 mm | TAK |  |  |
| STRONA SUCHA |  |  |  |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w: - 2 x półka z o wym. szerokość: 530 mm x głębokość 480 mm ± 5%. Półki wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie, bez szyny frontowej. - 2 x szuflada Zamawiający dopuszcza kolumnę z głowicą wyposażoną w 2 x półka z o wym. szerokość: 485mm x głębokość 450 mm ± 5%. Półki wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie, bez szyny frontowej.2 x szuflada - odpowiedź na pyt. 484. | TAK |  |  |
|  | konsola nośna o przekroju nie większym niż 300mm ± 10% x 300 ± 10% mm. Zamawiający dopuszcza konsolę o przekroju 285 mm x 225 mm - odpowiedź na pyt. 250. Zamawiający dopuszcza konsolę nośną o przekroju 378mmx243mm - odpowiedź na pyt. 485. | TAK |  |  |
|  | Jedna z półek wyposażona w umieszczone skrajnie na lewym i prawym narożniku uchwyty wykonane w całości z tworzywa sztucznego w kolorze nie czarnym (pożądany kolor – dowolny odcień niebieskiego, błękit) lub z rękojeścią metalową. Uchwyty muszą zawierać w sobie, oznaczone kolorystycznie, przyciski do pozycjonowania jednostki (zwalnianie hamulców pneumatycznych). Nie dopuszcza się szyny frontowej ani żadnych elementów łączących uchwyty. Zamawiający dopuszcza uchwyty wykonane z aluminium z elementami tworzywa sztucznego, umieszczone na lewej i prawej stronie frontu półki - odpowiedź na pyt. 236. Zamawiający dopuszcza jedną z półek wyposażoną na froncie w zintegrowany z nią na całej długości uchwyt pojemnościowy oburęczny do sterowania kolumną gdzie skrajnie na lewym i prawym narożniku łączenia uchwytu wykonane są z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym natomiast sama rękojeść jest metalowa. W proponowanym przez nas rozwiązaniu nie ma konieczności stosowania oznaczeń kolorystycznym przycisków do pozycjonowania kolumny - odpowiedź na pyt. 486. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie półki o kształtach zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi i kantów – co najmniej 2 ochraniacze z elastycznego tworzywa sztucznego (możliwość przełożenia dla wszystkich narożników każdej półki) montowane w odpowiadającą mu końcówkę szyny bocznej. W przypadku półki z rączkami sterowniczymi narożnik powinien być zintegrowany z rączką. Do oferty dołączyć zdjęcie z oryginalnego powszechnie dostępnego (na stronie internetowej) folderu producenta. Udźwig półki min. 80 kg. Zamawiający dopuszcza wszystkie półki o kształtach zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi i kantów i bez ochraniaczy z elastycznego tworzywa sztucznego. W przypadku półki z rączkami sterowniczymi dopuszczamy półki wyposażone na froncie w zintegrowany z nią na całej długości uchwyt pojemnościowy oburęczny do sterowania kolumną, gdzie skrajnie na lewym i prawym narożniku łączenia uchwytu wykonane są z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym natomiast sama rękojeść jest metalowa. Udźwig półek 50 kg - odpowiedź na pyt. 487. | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie wszystkich półek wykonane ze stali lub aluminium, malowane proszkowo | TAK |  |  |
|  | Półka z regulacją ustawienia na dowolnej wysokości konsoli co najmniej na froncie konsoli (pożądana możliwość mocowania do wszystkich 4 ścian). Zamawiający będzie traktował jako rozwiązanie równoważne i tym samym będzie punktował 2 punktami półkę mocowaną do szyn montażowych z płynną regulacją ustawień na dowolnej wysokości konsoli na jej froncie oraz tylnej ścianie - odpowiedź na pyt. 488. | TAK |  | Ustawienie półki na 4 ścianach – 10 pkt. Ustawianie półki tylko na froncie – 0 pkt. Ustawianie z płynną regulacją ustawień na dowolnej wysokości konsoli na jej froncie oraz tylnej ścianie – 2 pkt. |
|  | Mocowanie półek za pomocą mechanizmu szybkozatrzaskowego lub do szyny 25x10mm. Możliwość regulacji wysokości z krokiem 25 mm ± 20% lub płynna, nie skokowa. Przełożenie półki zapewnia sterowanie przegubami w każdym położeniu półki na froncie i na plecach konsoli. Zamawiający dopuszcza półki mocowane do szyn 25x10 mm na froncie głowicy, z płynną regulacją wysokości - odpowiedź na pyt. 237. Zamawiający będzie traktował jako rozwiązanie równoważne: mocowanie półek za pomocą mechanizmu śrubowego l do szyny. Możliwość regulacji wysokości płynna, nie skokowa. Przełożenie półki zapewnia sterowanie przegubami w każdym położeniu półki na froncie i na plecach konsoli- odpowiedź na pyt. 489. | Tak/ podać |  | Mocowanie półek za pomocą mechanizmu szybkozatrzaskowego – 20 pkt. Mocowanie do szyny na froncie głowicy – 0 pkt. |
|  | Wyposażenie głowicy w gniazda elektryczne: - min. 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia i kontrolką - min. 8 x gniazdo ekwipotencjalne - min 2 gniazda RJ45 Przygotowanie do instalacji w przyszłości min. 2 gniazd telekomunikacyjnych | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych typ AGA – system złączy gazowych stosowany u Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych tj. kompatybilnych z tym systemem złączy. Gniazda zlokalizowane na tylnej i bocznych ścianach głowicy kolumny, oznaczone kolorystycznie wg norm stosownie do rodzaju gazu i opisane. - min. 2 x Próżnia (symetrycznie po lewej i prawej stronie głowicy) - min. 2 x Sprężone powietrze (symetrycznie po lewej i prawej stronie głowicy) - min. 2 x Tlen (wszystkie na ścianie tylnej) | TAK |  |  |
|  | Wszystkie gniazda gazowe są zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przez niewłaściwym podłączeniem. Zamawiający dopuszcza punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane symbolem (bez nazwy w języku polskim) i oznaczone kolorami zgodnie z polską normą PN-EN ISO 9170-1 (punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych)- odpowiedź na pyt. 248. | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, szyn montażowych, wysięgników, uchwytów, itp.). | TAK |  |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. Powierzchnie ścian (paneli) głowicy z anodowanego aluminium. Nie dopuszcza się elementów paneli głowicy lakierowanych. Zamawiający dopuszcza kolumnę łatwą w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. Powierzchnie ścian (paneli) głowicy z lakierowanego aluminium - odpowiedź na pyt. 491. | TAK |  |  |
|  | Możliwość samodzielnej aranżacji położenia gniazd gazowych na wszystkich 4 ścianach głowicy już po zamontowaniu i uruchomieniu kolumny | TAK /NIE |  | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość samodzielnej aranżacji usytuowania gniazd elektrycznych i teleinformatycznych na wszystkich 4 ścianach głowicy już po zamontowaniu i uruchomieniu kolumny. | TAK/ NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| STRONA MOKRA |  |  |  |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w: - Zestaw sterowniczy kolumny: dwa zorientowane pionowo, równolegle do prawej i lewej krawędzi konsoli (równolegle do osi długiej konsoli); umieszczone pierwotnie na froncie konsoli uchwyty do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. Uchwyty mogą być przenoszone i wpinane w taki sposób, aby możliwe było ich rozlokowanie przez użytkownika, w dowolnej chwili, wzdłuż całej długości konsoli od góry do dołu konsoli na plecach lub froncie konsoli lub ścianach bocznych konsoli (ale z wyłączeniem lokalizacji kolidujących z innymi elementami kolumny). - 2 x pionowy drążek pomp infuzyjnych o długości 1500 mm na własnym podwójnym ramieniu przymocowanym do boku konsoli, każdy wyposażony w wieszak do wieszania min. 4 butli infuzyjnych, z możliwością zmiany wysokości położenia butli. Wieszak w formie haków mocowanych do listwy wszystkie po jednej jej stronie. Zamawiający dopuszcza zamontowany na plecach konsoli zestaw sterowniczy w postaci dwóch, pionowo zorientowanych uchwytów do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami, bez możliwości ich przenoszenia - odpowiedź na pyt. 243. Zamawiający dopuszcza drążki infuzyjne o długości 1000 mm, każdy na własnym podwójnym ramieniu przymocowanym do szyny z frontu konsoli - odpowiedź na pyt. 252. Zamawiający dopuszcza głowicę kolumny wyposażoną w: - Zestaw sterowniczy kolumny: jeden zorientowany pionowo, równolegle do prawej i lewej krawędzi konsoli (równolegle do osi długiej konsoli); umieszczony pierwotnie na froncie konsoli uchwyt do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. Uchwyt może być przenoszony i wpinane w taki sposób, aby możliwe było jego rozlokowanie przez użytkownika, w dowolnej chwili, wzdłuż całej długości konsoli od góry do dołu konsoli na plecach lub froncie konsoli (ale z wyłączeniem lokalizacji kolidujących z innymi elementami kolumny). - 2 x pionowy drążek pomp infuzyjnych o długości 1100 mm na własnym podwójnym ramieniu przymocowanym do szyny montażowej na tylnej lub przedniej ścianie konsoli, każdy wyposażony w wieszak do wieszania min. 4 butli infuzyjnych, z możliwością zmiany wysokości położenia butli. Wieszak w formie haków mocowanych do listwy wszystkie po jednej jej stronie - odpowiedź na pyt. 492. | TAK, podać |  | Uchwyty przenoszone jak opisano – 10 pkt Uchwyty innego typu – 0 pkt. |
|  | konsola nośna o przekroju nie większym niż 200mm ± 10% x 200 ± 10% mm. Zamawiający dopuszcza konsolę o przekroju 285 mm x 225 mm - odpowiedź na pyt. 250. Zamawiający dopuszcza konsolę nośną o przekroju 226mmx 195mm - odpowiedź na pyt. 493. | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie wszystkich półek wykonane ze stali lub aluminium, malowane proszkowo | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie głowicy w gniazda elektryczne: - min. 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia i kontrolką - min. 8 x gniazdo ekwipotencjalne Przygotowanie do instalacji w przyszłości min. 2 gniazd telekomunikacyjnych | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych typ AGA – system złączy gazowych stosowany u Zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych tj. kompatybilnych z tym systemem złączy. Gniazda zlokalizowane na tylnej i bocznych ścianach głowicy kolumny, oznaczone kolorystycznie wg norm stosownie do rodzaju gazu i opisane. - min. 2 x Próżnia (w tym min. 1 symetrycznie po lewej lub prawej stronie głowicy) - min. 2 x Sprężone powietrze (w tym min. 1 po lewej lub prawej stronie głowicy) - min. 2 x Tlen (wszystkie na ścianie tylnej) | TAK |  |  |
|  | Wszystkie gniazda gazowe są zaopatrzone w opisy w języku polskim, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przez niewłaściwym podłączeniem. Zamawiający dopuszcza punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane symbolem (bez nazwy w języku polskim) i oznaczone kolorami zgodnie z polską normą PN-EN ISO 9170-1 (punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych) - odpowiedź na pyt. 248. | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, szyn montażowych, wysięgników, uchwytów, itp.). Zamawiający dopuszcza kolumnę łatwą w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. Powierzchnie ścian (paneli) głowicy z lakierowanego aluminium - zmieniona odpowiedź na pyt. 495. | TAK |  |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. Powierzchnie ścian (paneli) głowicy z anodowanego aluminium. Nie dopuszcza się elementów paneli głowicy lakierowanych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość samodzielnej aranżacji położenia gniazd gazowych na wszystkich 4 ścianach głowicy już po zamontowaniu i uruchomieniu kolumny. | TAK /NIE |  | TAK - 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość samodzielnej aranżacji usytuowania gniazd elektrycznych i teleinformatycznych na wszystkich 4 ścianach głowicy już po zamontowaniu i uruchomieniu kulumny. | TAK/ NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| Szkolenie i warunki gwarancji |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty. Harmonogram szkoleń personelu musi być uzgodniony z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji – 36 miesięcy. | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/ podać |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | Tak |  |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                          ....................................................

data                                                                                           pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.