poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 18

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

1. Pełna nazwa urządzenia: Aparat Rezonansu Magnetycznego 3 T wraz w wyposażeniem                        – 1 kpl.

Nazwa i typ/model aparatu: ……………………………………………………………………

Producent (pełna nazwa i adres): …………………………………………………………...

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………..........................

Rok produkcji:   2018

Rok wprowadzenia do eksploatacji klinicznej: …………………………………………..

Aparat  fabrycznie nowy

| l.p. | Wymagania Techniczne | Parametry wymagane | Punktacja | Parametry oferowane TAK/NIE podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zaoferowany zestaw (aparat MR wraz z wyposażeniem rozumianym jako całość oferowanych w ramach tego przetargu elementów składowych) musi być skomponowany w taki sposób, aby nie dochodziło do negatywnych oddziaływań wzajemnych elementów dostarczanego zestawu w stopniu pogarszającym wartość diagnostyczną badań. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aparat MR fabrycznie nowy, nieużywany, nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie oferowanego aparatu MRI w miejscu wskazanym przez użytkownika. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych do aparatu MR przez min. 10 lat. – wykreślono: powtórzenie z poz. 320 – odpowiedź na pyt. 150. | Tak | Bez punktacji |  |
| Opis parametrów wymaganych |  |  |  |  |
| I. MAGNEZ |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Indukcja stałego pola magnetycznego: 3 T | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System chłodzenia magnesu – zamknięty, chłodzenie ciekłym helem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zużycie helu przy typowej pracy skanera z wyłączeniem ubytków przy pracach serwisowych mierzone w [l/godz.] nie większe niż 0,01 l/godz. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aktywne ekranowanie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych (np. High-Order Shim, Advanced Shim, Auto Shim lub inny odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Homogeniczność pola w kuli (wartość gwarantowana w [ppm] mierzona metodą Volume-root-mean-square o wysokiej dokładności tzn. z zastosowaniem min. 24-ech płaszczyzn pomiarowych) o średnicy 20 cm ≤ 0,05 ppm. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Homogeniczność pola w kuli (wartość gwarantowana w [ppm] mierzona metodą Volume-root-mean-square o wysokiej dokładności tzn. z zastosowaniem min. 24-ech płaszczyzn pomiarowych) o średnicy 30 cm ≤ 0,5 ppm. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Homogeniczność pola w kuli (wartość gwarantowana w [ppm] mierzona metodą Volume-root-mean-square o wysokiej dokładności tzn. z zastosowaniem min. 24-ech płaszczyzn pomiarowych) o średnicy 40 cm ≤ 1,5 ppm. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Średnica otworu dla pacjenta (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała) ≥ 70 cm, całkowita długość gantry w miejscu o szer ≥70cm(tunel pacjenta) nie dłuższa niż 150cm | Tak | Bez punktacji |  |
| II. GRADIENTY |  |  |  |  |
|  | Użyteczna, maksymalna amplituda gradientów pola magnetycznego dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia (FOV), w każdej osi równocześnie ≥ 45 mT/m. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi w maksymalnym polu widzenia (podać wartość [T/m/s]) ≥ 200 T/m/s. | Tak | Bez punktacji |  |
| - SYSTEM RF |  |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa wzmacniacza (lub sumaryczna wzmacniaczy) ≥ 30 kW | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Transmisja równoległa TX za pomocą dwóch niezależnych kanałów nadawczych (dwa niezależne nadajniki RF lub nadajnik RF o dwóch niezależnych kanałach transmisji), podłączone do dwukanałowej cewki nadawczej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Adaptowanie sygnału nadawczego RF (amplituda, faza, moc, kierunek nadawania) dla obu kanałów nadawczych w sposób automatyczny indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie analizy badanej anatomii w celu eliminacji cieni dielektrycznych i minimalizacji SAR. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dynamika sygnału sekcji odbiorczej modułu RF ≥ 150 dB. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika ≥ 32 bit. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość pasma przenoszenia (receive bandwidth) ≥ 750 kHz. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową, obrazujących równocześnie, możliwa do wykorzystania w rutynowych protokołach klinicznych w maksymalnym polu widzenia bez repozycjonowania pacjenta (w przypadku digitalizacji sygnału w cewkach należy podać maksymalną liczbę elementów jednocześnie obrazujących w maksymalnym FoV) ≥ 40, lub system w pełni cyfrowej technologii (DESTREAM) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Tor transmisji odebranego sygnału MR od pomieszczenia badań do rekonstruktora zbudowany w technologii cyfrowej (optycznej). | Tak | Bez punktacji |  |
| - CEWKI |  |  |  |  |
|  | Zintegrowana cewka do badania całego ciała nadawczo-odbiorcza (whole body). (Podać nazwę i typ cewki) | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu „phased array”, dedykowana do badania głowy, posiadająca min. 14 elementów obrazujących, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu (podać nazwę i typ cewki) - 1 szt. Zamawiający potwierdza, że w punktach 26 i 27 może być zaoferowana jedna cewka spełniająca obie funkcje – odpowiedź na pyt. 194. | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu „phased array” (lub zestaw cewek), dedykowana do badania głowy i szyi, posiadająca min. 16 elementów obrazujących, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu. (Podać nazwę i typ cewki) - 1 szt. Zamawiający potwierdza, że w punktach 26 i 27 może być zaoferowana jedna cewka spełniająca obie funkcje – odpowiedź na pyt. 194. | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Cewka wielokanałowa do badania głowy (do zaawansowanej neurologii) posiadająca min. 32 elementy obrazujące pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu (podać nazwę i typ cewki) - 1 szt. - cewka inna niż cewki oferowane w pkt 26 i 27 | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu „phased array” (lub zestaw cewek), dedykowana do wielokrokowego badania całego ośrodkowego układu nerwowego OUN (głowa + cały kręgosłup) bez przepinania cewek i przekładania pacjenta, posiadająca min. 48 elementów obrazujących w całym badanym obszarze, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu (podać nazwę i typ cewki) - 1 szt. | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu „phased array” (lub zestaw cewek), dedykowana do badania klatki piersiowej lub jamy brzusznej, posiadająca min. 18 elementów obrazujących, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) i FOV w osi Z min. 45 cm (Podać nazwę i typ cewki) - 1 szt. | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Cewka sztywna, wielokanałowa, nadawczo-odbiorcza,typu „phased array”, dedykowana do badania kolana, posiadająca min. 8 elementów obrazujących, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu (podać nazwę i typ cewki) - 1 szt. | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Cewka sztywna, wielokanałowa, typu „phased array”, dedykowana do badania barku, posiadająca min. 8 elementów obrazujących, obrazujące jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu (podać nazwę i typ cewki) - 1 szt. | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Cewka sztywna, wielokanałowa, typu „phased array”, dedykowana do badania nadgarstka (inna niż zaoferowana do badania kolana), posiadająca min. 8 elementów obrazujących, obrazujące jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu (podać nazwę i typ cewki) - 1 szt. | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Cewka sztywna, wielokanałowa, typu „phased array”, dedykowana do badania stawu skokowego, posiadająca min. 8 elementów obrazujących, obrazujące jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu (podać nazwę i typ cewki .- 1 szt. | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Min. 2 cewki uniwersalne typu powierzchniowego o różnych rozmiarach przeznaczone do zastosowań pomocniczych. (podać nazwę i typ cewki). | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowana cewka wielokanałowa sztywna przeznaczona do badań obu piersi jednocześnie, posiadające przynajmniej 8 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
| - POZYCJIONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV (min. 48 cm w osi z) i/lub kilku cewek jednocześnie : ≥200 cm. | Tak/ podać | Bez punktacji |  |
|  | Obciążenie płyty stołu (łącznie z ruchem pionowym) ≥ 240 kg. | Tak/ podać | Bez punktacji |  |
|  | Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem pozwalające na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Czas ewakuacji nie dłuższy niż 30 sekund | Tak | bez punktacji |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wentylacja i oświetlenie tunelu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Znacznik umożliwiający pozycjonowanie pacjenta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego wyznaczenia środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą markera. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System monitorowania parametrów życiowych pacjenta (EKG, oddech i puls) – dla uzyskania sygnałów synchronizujących.- 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem.- 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kamera TV z monitorem w pomieszczeniu operatorski do obserwacji pacjenta w tunelu - 1 kpl | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem.- 2 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak | Bez punktacji |  |
| - APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |  |
|  | BADANIA NEUROLOGICZNE |  |  |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów strzałkowych, czołowych i osiowych skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie zestawów warstw skanujących przestrzenie międzykręgowe na podstawie cech anatomicznych kręgosłupa. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa oraz wybranych odcinków kręgosłupa. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości typu SPACE, BRAVO, CUBE. (podać nazwę). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D/3D Mielografia MR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | OBRAZOWANIE DYFUZJI (DWI). |  |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o jedno i wieloimpulsową sekwencję EPI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o sekwencje fast spin echo | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek, jeśli są wymagane do realizacji tej funkcjonalności. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, High-Resolution-Diffusion, Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (podać nazwę). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wartość b w DWI ≥ 10 000 s/mm2. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) i TRACE. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (podać nazwę). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | OBRAZOWANIE TENSORA DYFUZJI (DTI). |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o jedno i wieloimpulsową sekwencję EPI. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane ≥128 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Prosta nawigacja i wizualizacja umożliwiająca podgląd danych w 3 płaszczyznach z główną projekcją trójwymiarową | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji; technologia według wg nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI; wg nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Analiza statystyczna wokseli, dróg nerwowych i obszarów zainteresowania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Traktografia tensora dyfuzji z jednym lub kilkoma obszarami zainteresowania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | OBRAZOWANIE PERFUZJI (PWI). |  |  |  |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Generowanie map TTP, MTT, CBF, CBV. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aplikacja na konsoli operatorskiej do zaawansowanej analizy badań perfuzji – możliwość obliczenia i generowania map CBF, CBV, MTT, TTP dla każdego voxela w trybie multi-voxel (podać nazwę). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) 3D. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ultraszybka sekwencja objętościowa 3D zapewniająca obrazowanie całego mózgu z wysoką rozdzielczością czasową do badań perfuzyjnych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | SPEKTROSKOPIA WODOROWA (MRS). |  |  |  |
|  | 1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania spektroskopowe 1H mózgu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Planowanie spektroskopii na dowolnym obrazie pilotażowym z możliwością ustawienia dowolnego kąta woksela spektroskowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna supresja wody | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość badania dowolnej struktury anatomicznej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość stosowania dowolnej cewki RF | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np. w international units – IU) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np. DTI, T2 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | ANGIOGRAFIA (MRA). |  |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Magnetisation Transfer Contrast (MTC). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native Trance lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na różnicowanie naczyń tętniczych i żylnych (podać nazwę oferowanego rozwiązania). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja badania przepływu ilościowego do bezinwazyjnych pomiarów przepływu krwi lub przepływu płyny mózgowo-rdzeniowego w 3 kierunkach razem z mapami przepływu podobnymi do ultradźwiękowego badania dopplerowskiego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kontrastowe MRA (ceMRA). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dynamiczne 3D Angio MR. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dynamiczna ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta (podać nazwę oferowanego rozwiązania) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nomenklatury producenta (podać nazwę oferowanego rozwiązania) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | BADANIA KARDIOLOGICZNE |  |  |  |
|  | Podstawowe protokoły do badań morfologicznych serca. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania serca z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) (double IR + triple IR). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie czynności serca z opcją dynamiczną (Functional Imaging/CINE). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Delayed Enhancement 2D i 3D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D i 3D). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencje umożliwiające optymalizację czasu TI w badaniach opóźnionego wzmocnienia– podać nazwę. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) – podać nazwę. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badanie typu MR-ECHO – obrazowanie w czasie rzeczywistym w celu projektowania zlokalizowania kolejnych przekrojów oraz tzw. szybkiej wstępnej oceny morfologii i funkcji serca - podać nazwę. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | BADANIA W OBSZARZE ABDOMINALNYM. |  |  |  |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Cholangiografia MR. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Single Shot MRCP. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Akwizycja techniką HASTE, RARE lub techniką równoważną wg nomenklatury producenta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przetwarzanie i obliczenia map perfuzji (T0,TTP, Wash-In, Wash-Out, obszar pod krzywą). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bezkontrasowe obrazowanie żyły wrotnej przy swobodnym oddychaniu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS, Body Vision lub odpowiednio do nomenklatury producenta (podać nazwę). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | BADANIA ORTOPEDYCZNE. |  |  |  |
|  | Podstawowe i zaawansowane protokoły i sekwencje pomiarowe do badań stawów. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania barku. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania nadgarstka. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania stawu kolanowego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania stawu skokowego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencja do dokladnej oceny chorób stawów w płaszczyźnie stawu i w przekroju. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencja z supresją tłuszczu do oceny stłuczeń kości. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie chrząstek z ich mapowaniem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | OBRAZOWANIE RÓWNOLEGŁE |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (ASSET, SENSE, iPAT, SPEEDER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (podać nazwę oferowanego rozwiązania). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie ≥ 4 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |  |  |  |
|  | Korekcja artefaktów ruchowych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (BLADE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (BLADE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość dowolnego przesuwu i obrotu mająca na celu tłumienie sygnału tkanki i artefaktów związanych z dopływem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Technika zmniejszająca ilość artefaktów z przepływu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zoptymalizowane zbieranie danych czasowych i kolejność uśredniania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kolejność kodowania fazy monitorowana ruchami oddechowymi | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bramkowanie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bramkowanie oddechowe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bramkowanie oddechowe retrospektywne. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bramkowanie EKG | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bramkowanie EKG retrospektywne. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bramkowanie wsteczne (z prospektywną aktualizacją w czasie rzeczywistym) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bramkowanie i wyzwalanie możliwe przy użyciu pulsoksymetru | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Presaturacja przestrzenna | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy przy użyciu algorytmu PROPELLER lub algorytmu podobnego wg nomenklatury producenta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | TECHNIKI SPEKTRALNEJ SATURACJI |  |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak | Bez punktacji |  |
| - SEKWENCJE |  |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | EPI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik (podać nazwę oferowanego rozwiązania) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta (podać nazwę oferowanego rozwiązania) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik) (podać nazwę oferowanego rozwiązania). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szybkie 3D GRE z quick fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) (podać nazwę oferowanego rozwiązania). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik) (podać nazwę oferowanego rozwiązania). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik) (podać nazwę oferowanego rozwiązania). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Multi-Shot. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Single-Shot (podać nazwę oferowanego rozwiązania). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Turbo IR (podać nazwę oferowanego rozwiązania). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencje do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację – „susceptibility weighted imaging” (SWI lub SWAN lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only typu IDEAL, DIXON . (podać nazwę oferowanego rozwiązania). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe (rozdzielczość izotropowa < 1 mm.), pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami t2, FLAIR i PD, możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych obszarów ciała (SPACE lub CUBE lub odpowiednio wg nomenklatury producenta). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania kręgosłupa (2D/3D MERGE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | Tak | Bez punktacji |  |
| - PARAMETRY AKWIZYCYJNE |  |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość FOV (statycznego) w płaszczyźnie X/Y ≥ 50 cm. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wartość FOV (statycznego) wzdłuż osi Z ≥ 45 cm. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Min. FOV ≤ 1,0 cm | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Matryca akwizycyjna co najmniej 1024 x 1024, bez interpolacji (podać rozdzielczość matrycy). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Min. grubość warstwy (skany 2D) ≤ 0,5 mm. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Min. grubość warstwy (skany 3D) ≤ 0,1 mm. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | EPI: min TR dla matrycy 256 x 256 ≤ 10 ms. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 ≤ 2,7 ms. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 3D Gradient Echo: min. TR dla matrycy 256 x 256 ≤ 1,0 ms. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 3D Gradient Echo: min. TE dla matrycy 256 x 256 ≤ 0,35 ms. | Tak | Bez punktacji |  |
| - KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |  |
|  | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny, pamięć RAM, HD, nagrywarka CD/DVD). Zamawiający dopuszcza system z archiwizacją na DVD – odpowiedź na pyt. 199. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji > 110 000. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i/lub DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC. Zamawiający dopuszcza system z archiwizacją na DVD – odpowiedź na pyt. 199. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny, pamięć RAM). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna:min. 1024x1024. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV > 10000 obrazów/s. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Monitor/monitory: |  |  |  |
|  | Monitor/monitory w technologii LCD. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przekątna monitora Min. 19”. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Matryca monitora min. 1280 x 1024. | Tak | Bez punktacji |  |
| - OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |  |
|  | Kompletne protokoły badań, które można wybrać jednym kliknięciem myszy. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny wybór najlepiej przystosowanej cewki i elementów cewki dla każdego badania zapewniający najlepszy stosunek sygnału do szumu dla najlepszej jakości obrazu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość użycia kombinacji cewek a nawet kombinacji poszczególnych elementów tych cewek w celu zwiększenia jakości obrazu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość kopiowania wszystkich parametrów badań z poprzednich skanów do nowo pozyskiwanych zestawów danych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość szybkiego i łatwego powtarzania badań poprzez zdefiniowanie anatomicznych punktów charakterystycznych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pakiet asystencki, który wskazuje nieprawidłowe ustawienie parametrów badania i możliwe sposoby ich poprawy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MPR. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MIP. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje 3D. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje SSD. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Podstawowy pakiet oceny 2D dla MR. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Analiza wyników protonowej spektroskopii MR mózgu dla SVS i CSI. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aplikacja na konsoli operatorskiej do zaawansowanej analizy badań perfuzji – możliwość obliczenia i generowania map CBF, CBV, MTT, TTP dla każdego voxela w trybie multi-voxel (podać nazwę). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów z badań wielokrokowych układu nerwowego (głowa + kręgosłup) w jeden obraz całego połączonego obszaru bez udziału operatora. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ilościowa analiza przepływów umożliwiająca nieinwazyjne pomiary przepływu krwi lub przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego w trzech kierunkach. | Tak | Bez punktacji |  |
| - PRACA W SIECI KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM3.0 – MPPS. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Integracja z systemem informatycznym szpitala PACS, RIS oraz serwerem aplikacyjnym Zamawiającego, robotami do nagrywania pyt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 4 licencje RIS zgodne z posiadanym oprogramowaniem przez Zamawiającego do każdej z konsol lekarskich i stacji technika | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zainstalowania aplikacji systemu RIS posiadanego przez zamawiającego na konsoli technika lub dodatkowe stanowisko PC dla systemu RIS -1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| - KONSOLE POSTPROCESSINGOWE (serwer, stacje lekarskie) |  |  |  |  |
|  | Zaoferowanie nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/rozbudowa serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego. Serwer umożliwia jednoczesną pracę dla min. 10 użytkowników. | TAK, opisać sposób realizacji | Bez punktacji |  |
|  | W przypadku adaptacji istniejącego serwera aplikacyjnego, możliwość wykorzystania licencji aplikacji CT/MR posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do ilości podanych poniżej dla poszczególnych aplikacji/funkcjonalności. | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Minimalne parametry serwera: - obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 - liczba procesorów: min 2 - pamięć RAM: min. 128 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 - pojemność macierzy: min. 5 TB - redundantne zasilanie typu Hot-plug - napęd optyczny: DVD RW - klawiatura, mysz - możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 45 000 warstw | Tak, Podać parametry konfiguracji | Bez punktacji |  |
|  | System musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Trzy stanowiska lekarskie trzymonitorowe, każde wyposażone w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o min. przekątnej 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200 pikseli, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dla stanowisk opisowych dla TK m.in.: - rozdzielczość min. 1 MPx - luminancja min. 200 cd/m2 - kontrast min. 250/1 - wyświetlanie zgodne ze standardem DICOM - zestaw do kalibracji monitorów – czujnik (dopuszcza się wbudowany) i oprogramowanie. - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 19” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1280 x 1024 - Komputer PC, wyposażony w: min. 8 GB RAM, dysk HDD min. 250 GB, napęd CD/DVD, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 lub nowszy, - laserowa drukarka sieciowa do drukowania wyników badań | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query Retrieve - Storage commitment | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS , PACS oraz innych programów posiadanych przez Zamawiającego do opisu badań TK i MR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i/lub DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | UPS-y umożliwiające podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej i dostarczanych konsol lekarskich na czas potrzebny do prawidłowego zamknięcia systemu komputerowego | Tak | Bez punktacji |  |
| XIII. OPROGRAMOWANIE KONSOLI POSTPROCESSINGOWEJ – jednoczesny dostęp dla co najmniej 3 użytkowników |  |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych CT i MR. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesne ładowanie min dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (itp. z CT i MR). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność 2D, 3D dla obrazów w standardzie DICOM 3.0. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, MPR, VRT. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wizualizacja badań: CT, MR, PET, SPECT, USG, RTG, Angiografia. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym bez udziału użytkownika konsoli w tle. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: kolana, kręgosłupa, bioder, wątroby, prostaty, piersi, głowy, Angio | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań MR z kontrastem. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR: - filtr obrazów MR - operacje na obrazach MR: - elastyczna korekcja artefaktów ruchowych - subtrakcja obrazów, - średnia arytmetyczna, - dodawanie, - dzielenie, - iloczyn | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D, z automatyczną eliminacją wokseli o jakości progu zdefiniowanego przez użytkownika. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D – odpowiedź na pyt. 186. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, TTP, CBV i CBF. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro z możliwością obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy perfuzji guzów mózgu w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, CBV, CBF i MTT, wykresy time-intensity dla zestawów danych dynamicznych DCS (Dynamic Susceptibility Contrast) oraz analiza porównawcza badań z oceną progresji. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała. Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego. Oprogramowanie wyposażone w mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizowania wczesnej odpowiedzi na terapię, umożliwiające obliczanie histogramów, tworzenia trendów śledzonych zmian. Możliwość graficznej prezentacji w postaci histogramu wyniku segmentacji lub obszaru zainteresowania, Wizualizacja zmian ilościowych, np. zmian rozmiaru albo objętości guza między różnymi punktami czasowymi badania MR. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 - Ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 - Lista znalezisk/pomiarów z intuicyjną wizualizacją adresowaną dla urologów na potrzeby wykonywania biopsji. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań naczyniowych z możliwością segmentacji naczyń i wyznaczaniem stenozy. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością generowania i prezentacji map DTI (np. FA) i oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D badań fMRI. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań serca MR, w tym funkcji serca, z możliwością obliczania frakcji wyrzutowej i masy mięśnia sercowego lewej i prawej komory serca. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy ilościowej przepływów w sercu i naczyniach w badaniach MR. | Tak, podać nazwę aplikacji/funkcjonalności | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych CT i MR. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesne ładowanie min dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (itp. z CT i MR). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność 2D, 3D dla obrazów w standardzie DICOM 3.0. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, MPR, VRT. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Integracja z systemem informatycznym szpitala PACS i HIS. Integracja z systemem informatycznym szpitala PACS ma umożliwić bezpośrednie wysyłanie wyników pomiarów i rekonstrukcji do systemu PACS. Zamawiający ma mieć możliwość zainstalowania na konsolach oprogramowania systemu PACS oraz HIS i RIS – odpowiedź na pyt. 188. | Tak | Bez punktacji |  |
| - WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Strzykawka automatyczna do aparatu MR o następujących parametrach Strzykawka dwu- głowicowa - Wstrzykiwacz kontrastu dostosowany do pracy w polu magnetycznym generowanym przez zaoferowany aparat MR. - Dotykowy, kolorowy panel sterujący LCD. - Funkcja utrzymywania drożności żył. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga rozwiązania polegającego na dostawie wstrzykiwacza z możliwością zdalnego nadzoru serwisowego poprzez łącze VPN. Podtrzymujemy zapis w pkt XIV ppkt. 260 - Odpowiedź na pyt. 10. | Tak 1 sztuka | Bez punktacji |  |
|  | Ssak medyczny dostosowany do pracy w polu magnetycznym generowanym przez zaoferowany aparat MR | Tak 1 sztuka | Bez punktacji |  |
|  | Aparat do znieczulenia z pełnym monitoringiem dostosowany do pracy przy zaoferowanym aparacie MR z możliwością znieczulenia noworodków, dzieci oraz dorosłych | Tak 1 sztuka | Bez punktacji |  |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa (dla wszystkich grup wiekowych- noworodek, dziecko, dorosły) dostosowana do pracy w polu magnetycznym generowanym przez zaoferowanuy aparat MR |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr pracujący w środowisku MR. (podać typ, producenta i opisać funkcjonalności). | Tak 1 sztuka | Bez punktacji |  |
|  | System UPS zapewniający co najmniej bezpieczne zamknięcie systemu i wyprowadzenia pacjenta | Tak 1 sztuka | Bez punktacji |  |
| - POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Klatka Faradaya z kompletnym wykończeniem (1 okno w osi gantry skanera, 1 drzwi, min. 2 dodatkowe, ekranowane przepusty do klatki w miejscach wskazanych przez Zamawiającego), | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gaśnica niemagnetyczna dostosowana do pracy w polu magnetycznym generowanym przez zaoferowany aparat MR -) | Tak 1 sztuka | Bez punktacji |  |
|  | Detektor implantów metalowych (przenośny lub bramka ) | Tak 1 sztuka | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw podstawowych narzędzi niemagnetycznych, umożliwiający co najmniej demontaż obudowy skanera i wymianę żarówek | Tak 1 komplet | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania wszystkich cewek oraz aparatu . | Tak 1 komplet | Bez punktacji |  |
|  | Fantom umożliwiający kalibrację metody ilościowej 1HMRS/CSI. | Tak 1 komplet | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw do pozycjonowania noworodków i dzieci poniżej 10 kg . | Tak 1 komplet | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw podkładek, gąbek i pasków do pozycjonowania i unieruchamiania pacjenta | Tak 1 komplet | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw do organizacji i przechowywania wszystkich cewek, fantomów i podkładek w pomieszczeniu skanera | Tak 1 komplet | Bez punktacji |  |
|  | Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu chorych siedzących | Tak 1 sztuka | Bez punktacji |  |
|  | Niemagnetyczne łóżko do transportu chorych leżących | Tak 1 sztuka | Bez punktacji |  |
|  | Stojak do kroplówek do użytku w środowisku MR | Tak 1 sztuka | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw muzyczny audio z amplitunerem, głośnikami i czytnikiem płyt CD do odsłuchu muzyki przez pacjenta w trakcie badania (podać typ i model zestawu muzycznego) | Tak 1 komplet | Bez punktacji |  |
|  | System produkcji płyt z badaniami dla pacjentów z oprogramowaniem: • zautomatyzowane nagrywanie płyt CD / DVD z badaniami pacjentów i nadruk etykiet na płytach (m.in. dane placówki wykonującej, nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data i rodzaj badania) • nadruk atramentowy w skali szarości i w kolorze • min. 2 napędy CD/DVD, 1 drukarka • pojemność podajnika na płyty min. 100 szt. • wspierane systemy operacyjne: Windows 7/8/8.1/10 • praca w sieci - nagrywanie płyt dla pacjentów z dowolnej stacji roboczej (stacje technika rtg, TK ,MR, stacje diagnostyczne) prasującej w zakładzie • materiały eksploatacyjne do tworzenia nadruków - 1 zestaw min. 500 szt. płyt w zestawie, tusz cz-b i kolor. | Tak 1 komplet | Bez punktacji |  |
| XVI. WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej dostarczona wraz z aparatem – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych monitorów diagnostycznych po instalacji urządzenia zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dokumentacja techniczna montażu (dostarczona po instalacji aparatu MR). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie oraz przekazanie zamawiającemu pełnej dokumentacji pomontażowej, (w tym pomiary elektryczne, pomiary zakłóceń i wyznaczenie stref niebezpiecznych w pomieszczeniu skanera, wykonanie pozostałych pomiarów niezbędnych dopuszczenia pracowni do eksploatacji). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dokumentacja serwisowa dla potrzeb obsługi technicznej użytkownika w języku angielskim lub polskim. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/inny personel z obsługi systemu i aplikacji, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 15 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu, 10 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, każdorazowo po upgrade systemu 1x7godz. | Tak | Bez punktacji |  |
| Opis parametrów ocenianych |  |  |  |  |
| - MAGNES |  |  |  |  |
|  | Zużycie helu przy typowej pracy skanera z wyłączeniem ubytków przy pracach serwisowych mierzone w [l/godz.]. Podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. |  | Wartość 0,000 l/godz. - 10 pkt Wartość > 0,000 l/godz. – 0 ptk |  |
|  | Długość aparatu, mierzona razem z obudową |  | Wartość najmniejsza - 10 pkt Pozostałe odpowiednio mniej |  |
|  | Homogeniczność pola w kuli (wartość gwarantowana w [ppm] mierzona metodą Volume-root-mean-square o wysokiej dokładności, tzn. z zastosowaniem min. 24-ech płaszczyzn pomiarowych) o średnicy 40 cm |  | Wartość najmniejsza - 10 pkt Pozostałe odpowiednio mniej |  |
|  | Ilość kanałów wyższego rzędu, niż liniowy dla cewek Shim |  | Wartość największa - 10 pkt Pozostałe odpowiednio mniej |  |
| - SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |  |
|  | Użyteczna, maksymalna amplituda gradientów pola magnetycznego dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia (FOV), w każdej osi równocześnie ≥ 45 mT/m. (podać wartość – wymagane potwierdzenie producenta ). |  | Wartość największa – 10 pkt Pozostałe odpowiednio mniej |  |
|  | Wartości maksymalnej amplitudy gradientów oraz maksymalnej szybkości narastania, zadeklarowane w ptk. 17 i18 uzyskiwane jednocześnie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| XIX. SYSTEM RF |  |  |  |  |
|  | System z transmisją cyfrową od cewek z wyjściem optycznym do rekonstruktora. |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Tor nadawczy od maszynowni do gantry zbudowany w technologii optycznej (nie galwanicznej). |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| XX. CEWKI |  |  |  |  |
|  | Cewka sztywna, wielokanałowa, nadawczo-odbiorcza,typu „phased array”, dedykowana do badania stopy, stawu kolanowego, posiadająca min. 8 elementów obrazujących, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu (Podać nazwę i typ cewki) - 1 szt. (podać ilość kanałów - wymagane potwierdzenie producenta ). Zamawiający wymaga dostarczenia cewki sztywnej dla stawu kolanowego oraz cewki sztywnej do badania stopy/stawu skokowego o parametrach opisanych w punkcie 296 po jednej sztuce – odpowiedź na pyt. 203 |  | Ilość kanałów ≥ 15 - 5 pkt Ilość kanałów < 15 - 0 pkt |  |
|  | Cewka sztywna, wielokanałowa, typu „phased array”, dedykowana do badania barku, posiadająca min. 8 elementów obrazujących, obrazujące jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu (podać nazwę i typ cewki) - 1 szt. (podać ilość kanałów - wymagane potwierdzenie producenta). |  | Ilość kanałów ≥ 15 - 5 pkt Ilość kanałów < 15 - 0 pkt |  |
|  | Cewka sztywna, wielokanałowa, typu „phased array”, dedykowana do badania nadgarstka/dłoni, posiadająca min. 8 elementów obrazujących, obrazujące jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu (podać nazwę i typ cewki)- 1 szt. |  | Ilość kanałów ≥ 15 - 5 pkt Ilość kanałów < 15 - 0 pkt |  |
| - POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Wysokorozdzielczy monitor kolorowy, zintegrowany z obudową gantry aparatu MR, umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR (np. poprawność podłączenia cewek, czujników: oddechu, pulsu, itp.) oraz sygnałów fizjologicznych, ustawienia parametrów skanowania, wprowadzania danych pacjenta, itp. |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonania badania dla ułożenia pacjenta w pozycji „head-first” lub „feet-first” dla wszystkich anatomii i wszystkich sekwencji pomiarowych. |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| - APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |  |
|  | Badania morfologiczne w ograniczonym i powiększonym FoV bez artefaktów typu folding (ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). ) – jeżeli tak, podać nazwę |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Badania dyfuzyjne (DWI) w ograniczonym i powiększonym FoV bez artefaktów typu folding (ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). ) – jeżeli tak, podać nazwę |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Spektroskopia prostaty. |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Sekwencja Steady State do badań OUN (typu FIESTA, CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) ) – jeżeli tak, podać nazwę |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Nawigator kardiologiczny (bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony) – jeżeli tak, podać nazwę |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Dostęp z każdego stanowiska lekarskiego do wspólnego serwera aplikacyjnego zawierającego bieżące badania CT i MR oraz zaawansowane aplikacje do ich analizy. Dostęp natychmiastowy, nie wymagający ręcznego przesyłania badań pomiędzy serwerami. Serwer aplikacyjny wyposażony w następujące funkcjonalności da badań CT: - Automatyczna segmentacja struktury kostnej, z możliwością usunięcia - Automatyczne usuwanie obrazu stołu z badań CT - Automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber - Możliwość oceny badań naczyniowych CT, z śledzeniem naczyń oraz automatycznym wyznaczaniem stenozy - Możliwość oceny badań kardiologicznch CT, z śledzeniem naczyń wieńcowych automatycznym wyznaczaniem stenozy, wyznaczaniem parametrów funkcyjnych obu komór - Porównywanie badań z 4 punktów czasowych, z automatyczną synchronizacją warstw załadowanego badania - Ocena zmian onkologicznych zgodna z RECIST/WHO, z automatyczną segmentacją zmian, oraz automatycznym wyszukiwaniem guzków w płucach typu Lung CAD - Szczegółowa ocena badań klatki piersiowej, rozwinięciem żeber/kręgosłupa na płaszczyźnie, z automatycznym wyszukiwaniem zmian w kręgosłupie - Ocena badań perfuzji mózgu | Tak / Nie, dla jednoczesnego dostępu dla co najmniej 3 użytkowników w zakresie aplikacji opisanych w tym punkcie - odpow. na pyt. 189 Jeżeli tak – opisać, podać nazwy aplikacji/funkcjonalności | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilość danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań dla opisywania badań MR wątroby, mózgu, oraz badań wielu rejonów . Procedury wyświetlania umożliwiają porównanie badania bieżącego oraz poprzedniego. Oprogramowanie wyposażone w mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian , wyznaczania objętości. Dostęp dla 3 użytkowników równocześnie. – wykreślono: powtórzenie z poz. 245 – odpowiedź na pyt. 159. | Tak / Nie | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach MR. | Tak / Nie Jeżeli tak – opisać, podać nazwy aplikacji/ funkcjonalności | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. | Tak / Nie Jeżeli tak – opisać, podać nazwy aplikacji/ funkcjonalności | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczny lub ręczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym bez udziału użytkownika konsoli w tle | TAK, podać | Automatyczny - 5 pkt Ręczny - 0 pkt |  |
| - OBRAZOWANIE RÓWNOLEGŁE |  |  |  |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie ≥ 4. (podać wartość - wymagane potwierdzenie producenta ). | TAK, podać | Wartość największa - 10 pkt Pozostałe odpowiednio mniej |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak / Nie | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| - PARAMETRY AKWIZYCYJNE |  |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość FOV (statycznego) w płaszczyźnie X/Y ≥ 50 cm. (podać wartość - wymagane potwierdzenie producenta ). | TAK, podać | Wartość największa - 10 pkt Pozostałe odpowiednio mniej |  |
|  | Maksymalna wartość FOV (statycznego) wzdłuż osi Z ≥ 45 cm. (podać wartość - wymagane potwierdzenie producenta ) dla wszystkich oferowanych sekwencji | TAK, podać | Wartość największa - 10 pkt Pozostałe odpowiednio mniej |  |
|  | Rozwiązanie redukujące hałas pracy systemu MR podczas akwizycji wykorzystujące obrazowanie z czasem TE=0 ms, możliwe do zastosowania co najmniej w obrazowaniu T1, T2 i PD oraz przy akwizycji wykorzystującej co najmniej zaoferowaną wielokanałową cewkę do głowy i szyi oraz przynajmniej jedną wielokanałową cewkę do badań stawów.” | Tak / Nie | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres 36 miesięcy | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin. | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak/ podać |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak/ podać |  |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych dla MR oraz min. 5 – letni dla stanowisk pracy | Tak/ podać |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGA!

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.