poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Pełna nazwa urządzenia: Rentgenowski aparat cyfrowy dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Typ, model: …………………………………………………………………..
Producent, kraj pochodzenia: ………………………………………………
Rok produkcji: 2018 r.

| Rentgenowski aparat cyfrowy dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  |  |  |
| L.p. | PARAMETR | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany. | TAK |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu rentgenowskiego na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny etc.) | TAK |  |
|  | Dostarczenie dokumentacji technicznej aparatu rentgenowskiego w języku polskim (wersja papierowa - 2 szt. oraz w wersji elektronicznej). | TAK |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim (wersja papierowa - 2 szt. oraz w wersji elektronicznej). | TAK |  |
|  | Aparat z zawieszeniem sufitowym, dwustanowiskowy- stół oraz statyw. | TAK |  |
|  | Aparat w pełni cyfrowy. Pełna integracja paneli z generatorem zapewniająca zapis ustawień generatora w tagach dicom obrazu cyfrowego. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w co najmniej trzy detektory promieniowania. Detektor zintegrowany dedykowany do pracy w stole - 1 szt. Detektor zintegrowany dedykowany do pracy w statywie - 1 szt. Detektor bezprzewodowy dedykowany do pracy w trybie wolnej ekspozycji – 1 szt. | TAK |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu rentgenowskiego. | TAK |  |
|  | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu rentgenowskiego. | TAK |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
| II. | Sufitowy statyw na lampę RTG |  |  |
|  | Statyw z lampą mocowany na suficie. | TAK |  |
|  | Zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem - wzdłużnie min.340 cm. | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem – w poprzek min. 220 cm. | TAK, podać |  |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany. | TAK |  |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy ≥ 165 cm. | TAK, podać |  |
|  | Obrót lampy w osi pionowej. | TAK, podać zakres |  |
|  | Obrót lampy w osi poziomej. | TAK, podać zakres |  |
|  | Wyświetlacz danych na kołpaku lampy m.in. rodzaju badania, SID, kąta lampy, filtracji, rozmiaru pola promieniowania. | TAK |  |
|  | Dokonywanie za pomocą panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg zmiany miejsca ekspozycji: stół / statyw / wolna ekspozycja, modyfikacja parametrów ekspozycji - wybór programów anatomicznych. | TAK |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID. | TAK |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych (dla detektora ustawionego w pozycji pionowej). | TAK |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych dla detektora ustawionego w poziomie z zachowaniem odległości SID. | TAK |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą RTG zgodnie z pionowym ruchem detektora na statywie (dla detektora ustawionego pod kątem innym niż 0º lub 90º) z zachowaniem odległości SID. | TAK |  |
|  | Zmotoryzowane ruchy statywu sufitowego w min. 5 osiach (wzdłuż, w poprzek, ruch pionowy, obroty lampy w dwóch osiach) wykonywane jednocześnie podczas ruchu lampy. | TAK |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie lampy RTG za pomocą zdefiniowanych programów anatomicznych (co najmniej 15 ustawień lampy). | TAK |  |
|  | Wspomagane ruchy zawieszenia sufitowego lampy rtg umożliwiające ręczne przesuwanie lampy bez wysiłku. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego centrowania lampy RTG do detektora w stole i statywie. | TAK |  |
|  | Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich przy statywie do zdjęć odległościowych oraz na stole po zaznaczeniu punktu początkowego i końcowego. | TAK |  |
|  | Pilot do zdalnego sterowania ruchami lampy na kolumnie sufitowej z dowolnego miejsca gabinetu i sterowni. Pilot wyposażony w przyciski automatycznego ustawiania się aparatu do pozycji zaprogramowanej w programach anatomicznych. | TAK |  |
| III. | Lampa RTG i kolimator |  |  |
|  | Rozmiar ogniska małego ≤ 0,6 | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar ogniska dużego ≤ 1,2 | TAK, podać |  |
|  | Moc ogniska małego ≥ 30 kW | TAK, podać |  |
|  | Moc ogniska dużego ≥ 80 kW | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 500 kHU | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,5 MHU | TAK, podać |  |
|  | Anoda szybkoobrotowa. Szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK, podać |  |
|  | Miernik DAP na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym. | TAK |  |
|  | Szyny pod kolimatorem umożliwiające zamontowanie dodatkowych filtrów. | TAK |  |
|  | Kolimacja ręczna i automatyczna (wstępne ustawianiu wartości kolimacji na podstawie wybranego programu anatomicznego). | TAK |  |
|  | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze automatycznie na podstawie wybranego programu anatomicznego oraz zmieniana ręcznie. | TAK |  |
| IV. | Generator RTG |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości. | TAK |  |
|  | Moc generatora ≥ 80kW | TAK, podać |  |
|  | Max prąd w radiografii ≥ 1000mA | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć w radiografii nie gorszy niż 40- 150 kV | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny wartość mAs w radiografii ≥ 800 mAs | TAK, podać |  |
| V. | Stół diagnostyczny- 1 szt. |  |  |
|  | Stół stacjonarny, mocowany do podłogi, z płaskim blatem pływającym, o regulowanej płynnie wysokości. | TAK |  |
|  | Długość blatu stołu ≥ 240 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Max obciążenie stołu ≥ 300 kg | TAK, podać |  |
|  | Odległość płyta stołu – detektor ≤ 8,0 cm | TAK, podać |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 55 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 88 cm | TAK, podać |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al. ≤ 0,75 mm | TAK, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa o ogniskowej 115 cm. Możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi. | TAK, podać parametry |  |
|  | Układ AEC w stole | TAK |  |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu po obu stronach stołu. | TAK |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny szuflady z detektorem podczas przesuwania lampy wzdłuż osi stołu i kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny- środek detektora | TAK |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta odczepiany. | TAK |  |
| VI. | Statyw do zdjęć odległościowych - 1 szt. |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi, zmotoryzowany. | TAK |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka panela, licząc od podłogi ≤ 35 cm. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka panela, licząc od podłogi ≥ 165 cm | TAK, podać |  |
|  | Pochylanie płyty statywu z detektorem do pozycji poziomej- zmotoryzowane. Zamawiający dopuszcza statyw do zdjęć odległościowych w którym płyta statywu pochylana jest manualnie – odpowiedź na pyt. 164. | TAK |  |
|  | Zakres pochylania panela detekcyjnego od pozycji pionowej min. od -20o +900 | TAK, podać |  |
|  | Układ AEC w statywie (co najmniej 3 komory). | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa (lub odpowiedni zestaw kratek przeciwrozproszeniowych) zapewniająca poprawne obrazowanie z odległości SID w zakresie co najmniej od 115-180 cm. | TAK, podać parametry |  |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi. | TAK |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. ≤ 0,65 mm | TAK, podać |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 6,0 cm | TAK, podać |  |
|  | Uchwyty dla pacjenta ułatwiające zdjęcia w pozycji PA i boczne. | TAK |  |
|  | Pilot przy statywie do sterowania funkcjami m.in.: - wł./wył światła kolimacji - wł. / wył trackingu. | TAK |  |
|  | Osłona Pb mocowana do statywu lub osobna, jezdna. | TAK |  |
| VII. | Detektor bezprzewodowy dedykowany do pracy w trybie wolnej ekspozycji |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy umożliwiający wykonywanie zdjęć z wolnej ręki, zdjęcia pacjentów na wózkach inwalidzkich, łóżkach przewoźnych itp. | TAK |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42 cm x 34 cm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) ≥ 6,5 mln | TAK, podać |  |
|  | Rozmiary pojedynczego piksela ≤ 150 µm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK, podać |  |
|  | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 50% | TAK, podać |  |
|  | Waga detektora ≤ 3 kg Zamawiający dopuszcza detektor bezprzewodowy, którego waga wynosi 3,3 kg – odpowiedź na pyt. 165. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta stojącego na nim ≥ 100 kg (przy wolnej ekspozycji) | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 135 kg (przy wolnej ekspozycji) | TAK, podać |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii – jodek cezu (CSI) | TAK |  |
|  | Zakładana na detektor bezprzewodowy kratka przeciwrozproszeniowa. | Tak, podać parametry |  |
|  | Ładowarka akumulatorów z min. 2 szt. akumulatorów lub możliwość ładowania detektora w stacji. | TAK |  |
|  | Możliwość współdzielenia detektora przenośnego bezprzewodowego pomiędzy zaoferowanym systemem, a mobilnym aparatem rtg tego samego producenta bez konieczności jakichkolwiek przeróbek. Współdzielenie powinno zapewnić synchronizację z generatorem, stacją obrazowania z zapisaniem w systemie cyfrowym dawki promieniowania. | TAK, podać nazwę aparatu mobilnego |  |
| VIII. | Detektor zintegrowany w statywie i stole - 2 szt. |  |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42 cm x 42 cm. | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora (ilość pikseli) ≥ 8.0 mln. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiary pojedynczego piksela ≤ 150 µm. | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit. | TAK, podać |  |
|  | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 50%. | TAK, podać |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii – jodek cezu (CsI). | TAK |  |
| IX. | Konsola technika RTG |  |  |
|  | Stół operatorski z konsolą technika obsługiwaną przy pomocy klawiatury i myszki. | TAK |  |
|  | Monitor LCD o parametrach spełniających wymogi aktualnego Rozp. Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych, co najmniej: • przekątna ekranu min.19” • rozdzielczość min. 1 Mpx • luminancja min. 200cd/m2 • kontrast min. 100/1 • tryb pracy: DICOM. | TAK, podać |  |
|  | Każdy z elementów przekazywania i prezentacji obrazu (w tym karta graficzna) zapewnia możliwość przekazania min. 256 poziomów szarości (8 bitów). | TAK, podać |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000. | TAK, podać |  |
|  | Interfejs oprogramowania konsoli w języku polskim. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w którym interfejs konsoli technika jest w języku angielskim wraz z czytelnymi piktogramami oznaczającymi poszczególne funkcje, przy czym wymagane jest aby poszczególne programy narządowe były nazwane w języku polskim-odpowiedź na pyt. 166 | TAK |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych określających parametry ekspozycji, ustawienie kolimacji, filtracji. | TAK |  |
|  | Wybór ustawień: • parametrów pracy generatora • miejsca ekspozycji • dodatkowej filtracji. | TAK |  |
|  | Nagrywarka CD i/lub DVD. | TAK |  |
|  | Nagrywanie na stacji na płytę CD/DVD obrazów/badań wybranego pacjenta w formacie DICOM z przeglądarką DICOM uruchamiającą się automatycznie na komputerze klasy PC. | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS oraz manualna. | TAK |  |
|  | Obsługa funkcjonalności DICOM: • DICOM Send, • DICOM Print, • DICOM Storage Commitment, • DICOM Query / Retrieve, • DICOM Worklist / MPPS. | TAK, podać |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów, • lustrzane odbicie, • powiększenie (zoom), • funkcje ustawiania okna (windowing), • wyświetlanie znaczników • dodawanie adnotacji m.in. tekstowych, strzałek. | TAK, podać |  |
|  | Bardzo szybki podgląd wykonanego zdjęcia na konsoli, max. 2 s | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne sklejanie obrazów dla tzw. projekcji kości długich. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań odrzuconych | TAK |  |
|  | Podłączenie aparatu do systemu PACS zamawiającego oraz do robotów do nagrywania płyt. | TAK |  |
|  | Podłączenie konsoli technika do drukarek termicznych zamawiającego – wydruk badań poprzez DICOM Print. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania aplikacji systemu RIS posiadanego przez zamawiającego na konsoli technika lub dodatkowe stanowisko PC dla systemu RIS. | TAK |  |
|  | Integracja z systemem RIS zamawiającego (w zakresie m.in. import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist, eksport danych ekspozycji oraz danych osoby wykonującej badanie z aparatu do systemu RIS zmawiającego). | TAK |  |
|  | Mapowanie słowników badań konsoli akwizycyjnej ze słownikami systemu RIS. | TAK |  |
|  | Komunikacja akustyczna (interkom) pomiędzy gabinetem (pacjentem) a konsolą, dwukierunkowa o regulowanym niezależnie dla każdego kierunku natężeniu dźwięku. | TAK |  |
|  | System produkcji płyt z badaniami dla pacjentów z oprogramowaniem: • zautomatyzowane nagrywanie płyt CD / DVD z badaniami pacjentów i nadruk etykiet na płytach (m.in. dane placówki wykonującej, nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data i rodzaj badania) • nadruk atramentowy w skali szarości i w kolorze • min. 2 napędy CD/DVD, 1 drukarka • pojemność podajnika na płyty min. 100 szt. • wspierane systemy operacyjne: Windows 7/8/8.1/10 • praca w sieci - nagrywanie płyt dla pacjentów z dowolnej stacji roboczej (stacje technika rtg, TK ,MR, stacje diagnostyczne) prasującej w zakładzie • materiały eksploatacyjne do tworzenia nadruków - 1 zestaw min. 500 szt. płyt w zestawie, tusz cz-b i kolor. | TAK, podać |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania. | TAK |  |
| X. | Konsola diagnostyczna – 2 szt. |  |  |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa. | TAK |  |
|  | System operacyjny Windows 7/8 lub wyższy. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć operacyjna: min. 8 GB RAM. | TAK, podać |  |
|  | Procesor (CPU): min. Intel i7/Xeon 4 rdzeniowy. | TAK, podać |  |
|  | Monitory radiologiczne monochromatyczne LCD, w standardzie DICOM – 2 szt. przy każdej stacji. Producent, nazwa, typ Monitory stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta, spełniające wymogi aktualnego Rozporządzenia MZ. | TAK, podać |  |
|  | Parametry monitora diagnostycznego: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170/170º - przekątna monitora ≥ 21”, - certyfikat do zastosowań medycznych - rozdzielczość min. 2 MP - tryb pracy w pionie - min. Luminancja każdego monitora ≥ 400 cd/m2 - min. kontrast 400/1. | TAK, podać |  |
|  | Trzeci kolorowy monitor min. 19” do opisu badań w systemie RIS. | TAK |  |
|  | Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i jednej myszy. | TAK |  |
|  | Integracja zapewniająca otworzenie na monitorze okna opisu w programie RIS, po wyświetleniu obrazu diagnostycznego na dowolnym monitorze diagnostycznym. | TAK |  |
|  | Integracja zapewniająca otworzenie obrazu diagnostycznego na monitorze diagnostycznym, po wyświetleniu okna opisu na monitorze do opisu.. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania na stacji opisowej aplikacji systemu PACS i RIS. | TAK |  |
|  | Licencja klienta RIS posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS Orion – 3 szt. (jedna dla stacji akwizycyjnej, dwie dla stacji opisowych). | TAK |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych zintegrowany z posiadanym przez zamawiającego systemem RIS – 2 szt. (dla każdej stacji po 1 szt.). | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve. | TAK, podać |  |
|  | Zestaw do kalibracji monitorów – czujnik (dopuszcza się wbudowany) i oprogramowanie. | TAK, podać |  |
|  | Drukarka laserowa czarno-biała sieciowa do wydruku opisów – 2 szt. (dla każdej stacji po 1 szt.) | TAK, podać |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |
| XI. | Szkolenia |  |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla techników/fizyków z obsługi systemu oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 5 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu, 3 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, każdorazowo po upgrade systemu 1x7godz. | TAK |  |
| XII. | Inne |  |  |
|  | Miernik, ze stosownym oprogramowaniem umożliwiający, pomiary: napięcia, dawki, mocy dawki, czasu napromieniania z zakresu conamniej rengenodiagnostyki.i flluoroskopii a także umożliwiający pomiar luminancji monitorów i oświetlenia zewnętrznego monitorów oraz pomiar skuteczności osłon stałych. Powinien wykazywać niezależność wskazań od kąta padania wiązki (lub automatyczna korekcja. Musi posiadać stosowne wyposażenie i kalibracje. | TAK |  |
|  | Płytki Cu wysuwane pod kolimator do wykonywania testu podstawowego systemu AEC. | TAK |  |
|  | 1. Fartuchy chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności co najmniej 0,5 mmPb, jednostronne, z zapięciami na rzepy, z otworami na ręce – 3 szt. (rozmiar S- 1 szt.’ rozmiar M- 1 szt., rozmiar L- 1 szt.). 2. Krótkie fartuchy chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim (chroniące miednicę) o ochronności co najmniej 0,5 mmPb, wykonane w technologii bezołowiowej, rozmiar 40 cm (+/- 5%) x 50 cm (+/- 5ol %) - 2 szt. 3. Osłony na tarczycę wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności co najmniej 0.5mmPb - 2 szt. 4. Pokrycie/koc ochronny dla pacjenta zapewniające ochronę na poziomie co najmniej 0,35 mm Pb, rozmiary: 80cm (+/- 5%) x 60cm (+/- 5%) - 1 szt.; 50cm (+/- 5%) x 50cm (+/- 5%) - 1 szt.; 40cm (+/- 5%) x 40cm (+/- 5%) - 1 szt. 5.Osłony na gonady dla dzieci, dla kobiet i dla mężczyzn. 6. Okulary ochronne chroniące przed promieniowaniem rtg o ochronności co najmniej 0.75mmPb – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wieszak na statywie jezdnym na fartuchy i kołnierze ochronne dla co najmniej 3 fartuchów – 2 szt. | TAK |  |
|  | Stojak jezdny na koce i półfartuchy – 2 szt. | TAK |  |
|  | Parawan ochronny zabezpieczający przed promieniowaniem jonizującym o ochronności co najmniej 0.5mmPb na aluminiowym systemie jezdnym z regulowaną wysokością – 2 szt. | TAK |  |
|  | Klipsy do zdjęć RTG (z oznaczeniem L i R) – 4 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw worków do unieruchomienia noworodków z materiału zmywalnego. | TAK |  |
|  | Zestaw pozycjonerów do ułożenia pacjenta z materiału zmywalnego. | TAK |  |
|  | Szafka na akcesoria - 1 szt. | TAK |  |
|  | Mobilny stopień dla pacjenta przy statywie. | TAK |  |
|  | Uchwyt do prześcieradła jednorazowego na rolce. | TAK |  |
|  | Pozycjoner / statyw pacjenta mobilny do zdjęć ortopedycznych / kości długich. | TAK |  |
|  | Uchwyt na detektor i kratki przeciwrozproszeniowe mocowany do ściany | TAK |  |
|  | Akcesoria: - statyw jezdny na detektor bezprzewodowy – 1 szt. - ochrona na detektor bezprzewodowy o max. obciążeniu ≥ 220 kg – 1 szt. | TAK, podać |  |
| Parametry oceniane |  |  |  |
| L.p. | PARAMETR | OCENA | Parametry oferowane |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, wyprodukowane przez tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE. | TAK. detektory, generator, lampa rentgenowska, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe – 10 pkt. TAK. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| II. | Sufitowy statyw na lampę RTG |  |  |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy ≥ 165 cm | ≥ 170 cm- 5 pkt < 170 cm- 0 pkt |  |
|  | Wielofunkcyjny dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku lampy umożliwiający odczyt i ustawienie parametrów ekspozycji co najmniej: kV, mAs, wielkość ogniska, wybór komór AEC. | TAK -5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta (imię, nazwisko), kąt lampy, kąt odchylenia stojaka do zdjęć odległościowych, pomiaru odległości SID z obliczeniem współczynnika powiększenia na panelu LCD na kołpaku lampy. | TAK -5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Automatyczna zmiana orientacji informacji wyświetlanych na panelu o ±90o wraz z obrotem kołpaka lampy. | TAK -5 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Możliwość zaprogramowania stref kolizyjnych przy konfiguracji aparatu (omijanie dowolnej zabudowy przez lampę RTG podczas automatycznych ruchów) | TAK - 5 pkt NIE- 0 pkt. |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawienia odległości SID do typu użytej kratki | TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt. |  |
| III. | Lampa RTG i kolimator |  |  |
|  | Rozmiar ogniska dużego ≤ 1,2 | < 1,20– 5 pkt ≥1,20 - 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 500 kHU | > 600 kHU - 5 pkt. ≤ 600 kHU - 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,5 MHU | ≥ 2,0 MHU - 5 pkt <2,00 MHU - 0 pkt |  |
| IV. | Stół diagnostyczny- 1 szt. |  |  |
|  | Odległość płyta stołu – detektor ≤ 8,0 cm | ≤ 6,0 cm - 5 pkt. > 6,0 cm - 0 pkt |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al. ≤ 0,75 mm | ≤ 0,65 mm Al - 5 pkt. > 0,65 mm Al - 0 pkt. |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 55 cm | ≤ 53 cm - 5 pkt. > 53 cm - 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 88 cm | ≥ 95 cm - 5 pkt. < 95 cm - 0 pkt. |  |
| V. | Statyw do zdjęć odległościowych- 1 szt. |  |  |
|  | Układ AEC w statywie (co najmniej 3 komory) | >3 komory- 5 pkt 3 komory- 0 pkt |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. ≤ 0,65 mm | ≤ 0,50 mm Al – 5 pkt. > 0,50 mm Al – 0 pkt. |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 6,0 cm | ≤ 4,5 cm – 5 pkt. > 4,5 cm - 0 pkt |  |
| VI. | Konsola technika RTG |  |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca różnicowanie na obrazach diagnostycznych tkanki miękkiej i twardej zapewniająca np. uzyskanie na zdjęciu rentgenowskim płuc jedynie struktur miękkich. | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| VII. | Funkcjonalności dodatkowe |  |  |
|  | Funkcjonalność polegająca na automatycznym ustawianiu się osi głównej wiązki promieniowania rentgenowskiego pod kątem prostopadłym do powierzchni detektora, dla detektora bezprzewodowego pracującego poza stołem (np. zdjęcia pacjenta na wózku, zdjęcie pacjenta na noszach lub wolna ekspozycja). | TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
| 1. | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak/ podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak/ podać |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych dla RTG oraz min. 5 – letni dla stanowisk pracy | Tak/ podać |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi dostarczonych elementów w języku polskim | Tak |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |

...................................	                                                                  ....................................................

data                                                                                    pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy