poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia:  KOMORA DO DEZYNFEKCJI MATERACY – 1 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 (nie powystawowe). | Tak/podać |  |  |
|  | Komora do dezynfekcji parą wodną nasyconą, przelotowa, zasilana z elektrycznej wbudowanej wytwornicy pary. | Tak |  |  |
|  | Pojemność komory: - 10 materacy o grubości 10 cm + koc + poduszka - 7 kompletów łóżkowych – materac 16 cm + koc + poduszka. | Tak/podać |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory wsadowej: Szerokość od 1050 do 1100 mm Wysokość od 1350 do 1400 mm Długość od 2400 do 2550 mm Zamawiający dopuszcza komorę wsadową o głębokości 2320 przy zachowaniu pozostałego przedziału wymiarowego - odpowiedź na pytanie nr 326. | Tak/ podać |  |  |
|  | Szerokość urządzenia maksymalnie 300 cm. | Tak/ podać |  |  |
|  | Przestrzeń serwisowa po stronie lewej patrząc od strony załadunku | Tak |  |  |
|  | Komora urządzenia wykonana ze stali kwasoodpornej klasy 1.4401 lub lepszej. Zamawiający dopuszcza komorę urządzenia wykonaną ze stali kwasoodpornej klasy 1.4571 o porównywalnych właściwościach - odpowiedź na pytanie nr 327. | Tak/ podać |  |  |
|  | Płaszcz parowy komory. | Tak |  |  |
|  | Komora izolowana cieplnie łącznie z drzwiami. | Tak |  |  |
|  | Komora z wjazdem z podłogi bez pochyłości w podłodze. | Tak |  |  |
|  | Drzwi otwierane automatycznie przesuwne w poziomie | Tak |  |  |
|  | Drzwi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym otwarcie podczas procesu i uruchomienia procesu przy otwartych drzwiach. | Tak |  |  |
|  | Drzwi z zabezpieczeniem przed niepożądanym przytrzaśnięciem osoby, lub przedmiotu. | Tak |  |  |
|  | Uszczelka silikonowa drzwi dociskana sprężonym powietrzem w sposób gwarantujący: długą żywotność uszczelki, szczelność komory, oraz brak przecieków czynnika dociskającego do wnętrza komory. Minimalna żywotność uszczelki 3000cykli. | Tak/podać |  |  |
|  | Urządzenie umożliwia pracę operatora procesu od strony załadowczej „brudnej” poprzez panel sterowania dotykowy z ekranem minimum 5,5”, oraz podaje na wyświetlaczu informację o procesie od strony wyładowczej. | Tak/podać |  |  |
|  | Urządzenie umożliwia pracę operatora procesu od strony załadowczej „czystej” poprzez panel sterowania dotykowy z ekranem minimum 5,5”. | Tak/ Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |
|  | Urządzenie posiada programy dezynfekcji zakończone suszeniem (z próżnią frakcjonowaną) – minimum 4: 75°C – 20 minut 105°C – 1 minuta 105°C – 5 minut Program dezynsekcyjny (75 - 80°C → 20 – 15 minut, lub równoważny) | Tak/ podać |  |  |
|  | Urządzenie posiada programy dodatkowe: Program rozgrzewający Test szczelności | Tak/ podać |  |  |
|  | Urządzenie posiada możliwość wprowadzenia nowych programów przez użytkownika, minimum 3. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie urządzenia mikroprocesorowe w pełni automatyczne | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiada automatyczny system diagnozowania awarii | Tak |  |  |
|  | Możliwość kontroli parametrów krytycznych i dynamiki procesu na wyświetlaczu, oraz możliwość ich rejestracji w zewnętrznym systemie komputerowym. | Tak |  |  |
| 23. | Możliwość rejestracji i wydruku całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce | Tak |  |  |
| 24. | Zgodność z normą DIN 58949 Zamawiający dopuszcza, urządzenie o zgodności z równoważną normą europejską do wymaganej normy DIN58949 lub polska normą (np.: 61010-2-040 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych) lub producenckimi standardami wytwarzania prowadzącymi do powstania produktu oznakowanego znakiem CE, gdyż podana aktualnie norma jest normą DIN i jest jednoznacznie związana wyłącznie z rynkiem niemieckim- odpowiedź na pytanie nr 327. | Tak |  |  |
| 25. | Pompa próżniowa z uszczelnieniem wodnym. | Tak |  |  |
| 26. | System redukujący zużycie wody chłodzącej poniżej 600l/cykl | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |
| 27. | Zawory procesowe sterowane pneumatyczne. | Tak |  |  |
| 28. | Zasilanie 3P+N+PE, 400 V, 50 Hz, maksymalnie 100kW, | Tak/ podać |  |  |
| 29. | Wbudowana wytwornica elektryczna pary czystej - wszystkie elementy robocze stykające się z parą lub wodą wykonane ze stali kwasoodpornej lub materiałów nierdzewnych, - zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/E Ilość – sztuk 1 Zamawiający dopuszcza, aby wytwornica pary spełniała wymagania aktualnie obowiązującej dyrektywy ciśnieniowej określonej zaktualizowanym numerem 2014/68/EU które to oznaczanie zastąpiło wcześniejsze oznaczenie 97/23/EC - odpowiedź na pytanie nr 328. | Tak |  |  |
| 30. | Urządzenie posiada oznakowanie CE | Tak |  |  |
| 31. | Wózek załadowczy ze stali kwasoodpornej z kółkami odpornymi na wysoką temperaturę, uniwersalny - wsad materacy, lub wsad kompletów łóżkowych (materace poduszki i koce) Ilość – sztuk 1 | Tak |  |  |
| 32. | Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 33. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 34. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak/ Nie |  |  |
| 35. | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 36. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 37. | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
| 38. | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 39 | Wykonawca przeprowadzi dla urządzenia we wskazanym terminie walidację instalacyjną i operacyjną, zgodnie z wymogami norm: ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 15883-3, ISO 15883-4, PN En285, ISO 17665, PN EN 14937 lub normami równoważnymi. Zamawiający dopuszcza walidację urządzenia zgodnie z zakresem stosowania przytoczonych norm (o ile norma dotyczy danego urządzenia) lub przy wykorzystaniu norm równoważnych lub procedur walidacyjnych producenta - odpowiedź na pytanie nr 329. | Tak |  |  |
| 40. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 41. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 42 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 43. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.