poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia:  Myjnia dezynfektor endoskopowa przelotowa - 1szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji:2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | Tak/ podać |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji całkowicie zanurzalnych endoskopów giętkich różnych producentów. Możliwość mycia dwóch endoskopów jednocześnie na oddzielonych poziomach wózka wsadowego | Tak |  |  |
|  | Identyfikacja endoskopów podczas załadunku za pomocą czytników kodów kreskowych podłączonych do urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Dezynfekcja chemiczno – termiczna | Tak |  |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termiczno – chemicznej 35-60 st. C | Tak/ podać |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania procesu dezynfekcji termicznej oraz auto – dezynfekcji urządzenia w 93 st. C | Tak |  |  |
|  | Jednokrotne użycie roztworów roboczych | Tak |  |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4401 (lub lepszej gatunkowo) o grubości minimum 1,5 mm, wyposażona w ramiona natryskowe w górnej oraz dolnej części komory | Tak |  |  |
|  | Objętość komory myjącej 80 – 85 litrów | Tak/ podać |  |  |
|  | Drzwi uchylne – przeszklone (szkło bezpieczne podwójne) | Tak |  |  |
|  | Obudowa urządzenia wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kontrola testu szczelności dla dwóch endoskopów. | Tak |  |  |
|  | Możliwość ręcznego testu szczelności | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |  |
|  | Panel sterowania po stronie załadowczej oraz rozładowczej wyposażony w wyświetlacz minimum 2 linijkowy pozwalający na wyświetlanie minimum 20 znaków w linijce | Tak |  |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej powyżej 5“ | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | Minimum 6 programów dostępnych bezpośrednio z panelu sterowania za pomocą oddzielnych przycisków. Możliwość instalacji do 12 programów z możliwością ich modyfikacji. | Tak |  |  |
|  | Czas procesu ponizej 60 minut | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | Programy myjni deyznfektora zwalidowane producencko | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | Wbudowany agregat suszący z filtrem HEPA minimum H13 | Tak |  |  |
|  | Wydajność suszarki minimum 250m3/h i moc suszenia minimum 0,8 Kw | Tak |  |  |
|  | Wbudowany kondensator oparów chroniący przed zawilgoceniem pomieszczenie | Tak |  |  |
| 23. | Wydruk parametrów procesu na drukarce wbudowanej | Tak |  |  |
| 24. | Myjnia wyposażona w trzy pompy dozujące środki: myjący i dezynfekcyjny wraz z przepływomierzami | Tak |  |  |
| 25. | Pompy wyposażone w czujniki poziomu środka chemicznego w zbiornikach | Tak |  |  |
| 26. | Dwie niezależne pompy myjące o wydajności minimum 200l/min. każdej z pomp. Jedna pompa dla zasilania kanałów wewnętrznych endoskopów, druga do mycia powierzchni zewnętrznych. Całkowite opróżnianie pomp myjących oraz instalacji wodnej po każdej fazie procesu | Tak |  |  |
| 27. | Ramiona myjace wewnątrz komory myjni | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
| 28. | Kontrola ciśnienia wytwarzanego przez pompy obiegowe myjni. | Tak |  |  |
| 29. | Detekcja w przypadku braku lub wadliwego podłączenia kanału endoskopu | Tak |  |  |
| 30. | Możliwość mycia minimum 10 kanałów z niezależnym montorowaniem przepływu | Tak |  |  |
| 31. | Termiczna dezynfekcja 93 st.C wody uzdatnionej do ostatniego płukania (zgodnie z zaleceniami RKI) | Tak |  |  |
| 32. | Możliwość mycia 1 endoskopu giętkiego | Tak |  |  |
| 33. | Zasilanie urządzenia wodą ciepłą, zimną i dejonizowaną | Tak |  |  |
| 34. | Automatyczna kontrola temperatury wody pobieranej przez myjnie | Tak |  |  |
| 35. | Automatyczna kontrola i pomiar ilości pobranej wody przez myjnię. Redukcja ilości pobranej wody w każdej fazie procesu dla mniejszych wsadów | Tak |  |  |
| 36. | Maksymalne zużycie wody na jedna fazę procesu 12 litrów | Tak |  |  |
| 37. | Monitorowanie temperatury cieczy myjącej poprzez dwa niezależne czujniki temperatury | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
| 38. | Nastawa stężenia ilości dozowanych środków w sterowniku urządzenia wprowadzana ml/litr pobranej wody (zapewnienie stałego stężenia roztworów roboczych) | Tak |  |  |
| 39. | Wbudowany bojler wody dejonizowanej wyposażony w dwa niezależne czujniki temperatury | Tak |  |  |
| 40. | Zawór do pobierania próbek wody z komory | Tak |  |  |
| 41. | Sygnał akustyczny końca procesu | Tak |  |  |
| 42. | Książka serwisowa w sterowniku – indykacja okresów przeglądu | Tak |  |  |
| 43. | Konstrukcja i wykonanie urządzenia zgodne z normą PN EN ISO 15883-1, PN EN ISO 15883-4 lub normami równoważnymi. Zgodność z normą potwierdzona w deklaracji oraz przez niezależną jednostką certyfikującą oddzielnym certyfikatem (załączyć do oferty). | Tak/podać |  |  |
| 44. | Autoryzowany serwis techniczny | Tak |  |  |
| 45. | Automatyczne rozpoznawanie endoskopów | Tak |  |  |
| 46. | Kalibracja przepływu przez kanały endoskopu z zapisem wartości w sterowniku urządzenia | Tak |  |  |
| 47. | Nastawa ilości dozowanych środków w sterowniku w ml/ litr pobranej wody | Tak |  |  |
| 48. | Pomiar objętości przepływającego czynnika dla każdego mytego kanału niezależnie. Alarm w przypadku gdy wartość skalibrowana przepływu nie zostanie osiągnięta. | Tak |  |  |
| 49. | Program termicznej (93 st. C) samo dezynfekcji myjni uruchamiany automatycznie w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24h | Tak |  |  |
| 50. | Drzwi po otwarciu tworzące blat roboczy na który wyjeżdża wsad myjni | Tak |  |  |
| 51. | System automatycznego dokowania wózka wsadowego z automatycznym rozpoznawaniem tac | Tak |  |  |
| 52. | Załadunek endoskopów w tacach myjących (wyposażonych w przyłącza kanałów). Wszelkie czynności dotyczące podłączenia endoskopów i zmiany adapterów myjących winny odbywać się na stole roboczym poza obszarem myjni. Umieszczenie tacy z endoskopami w myjni lub wózku wsadowym nie wymaga żadnych czynności związanych z podłączeniem kanałów | Tak |  |  |
| 53. | Kanały każdego endoskopu podłączane to tacy za pomocą wymiennego adaptera zbiorczego (system szybkozłącza adaptera zbiorczego) | Tak |  |  |
| 54. | Maksymalne wymiary urządzenia: - szerokość: 90 cm - głębokość: 70 cm - wysokość: 90 cm | Tak/podać |  |  |
| 55. | Możliwość stosowania środków chemicznych minimum 3 różnych producentów | Tak/podać |  |  |
| 56. | Gwarancja na urządzenie: 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 57. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 58. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 59. | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 60. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 61. | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
| 62. | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 63. | Wykonawca przeprowadzi dla urządzenia we wskazanym terminie walidację instalacyjną i operacyjną, zgodnie z wymogami norm: ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 15883-3, ISO 15883-4, PN En285, ISO 17665, PN EN 14937 lub normami równoważnymi. Zamawiający dopuszcza walidację urządzenia zgodnie z zakresem stosowania przytoczonych norm (o ile norma dotyczy danego urządzenia) lub przy wykorzystaniu norm równoważnych lub procedur walidacyjnych producenta - odpowiedź na pytanie nr 320. | Tak |  |  |
| 64. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 65. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 66 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 67. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                          ....................................................

data                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.