poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia:  Myjnia dezynfektor do endoskopów  - 2 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 | Tak/podać |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji całkowicie zanurzalnych endoskopów giętkich rożnych producentów z zagwarantowaniem skuteczności procesu w zwalidowanych producenckich procesach | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia programu gwarantującego fazę sterylizacji (potwierdzone poprzez zgodność z norma EN14937 lub równoważną ) | Tak |  |  |
|  | Maksymalny czas cyklu mycia 30 minut | Tak/ podać |  |  |
|  | Czas cyklu mycia i sterylizacji poniżej 25 minut | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Temperatura procesu 25 st. C +/-5 st.C | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimum 2 cykle: - micie i dezynfekcja - mycie i dezynfekcja wysokiego stopnia | Tak |  |  |
|  | Przepłukiwanie kanałów endoskopu alkoholem oraz osuszanie sprężonym powietrzem po zakończeniu cyklu | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Urządzenie ładowane od góry poprzez drzwi otwierane uchylnie do góry | Tak |  |  |
|  | Otwieranie i zamykanie drzwi bezdotykowe bez użycia rąk | Tak |  |  |
|  | Wysokość załadunku komory maksymalnie 105cm | Tak/podać |  |  |
|  | Minimum siedem niezależnych podłączeń kanałów roboczych endoskopu. Podłączenie endoskopów za pomocą adaptera zbiorczego wewnątrz komory z zachowaniem separacji kanałów. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne monitorowanie niezależnego przepływu wewnątrz każdego kanału w trakcie procesu za pomocą minimum sześciu niezależnie działających przepływomierzy. | Tak |  |  |
|  | Rozpoznanie wymaganego przepływu przez kanały robocze endoskopu po dokonaniu identyfikacji endoskopu za pomocą czytnika RFID | Tak |  |  |
|  | Przerwanie programu w przypadku nie osiągnięcia wymaganego przepływu przez którykolwiek kanał roboczy | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kontrola testu szczelności w trakcie całego cyklu. Przerwanie programu w przypadku wykrycia nieszczelności. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |  |
|  | Panel sterowania w postaci monitora dotykowego o wymiarze minimum 15 cali | Tak/ podać |  |  |
|  | Informacje o procesie tj.: użytkownik, endoskop wyświetlane na ekranie monitora | Tak |  |  |
|  | Cykl autodezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Cykl autodezynfekcji możliwy do zaprogramowania na dany dzień i godzinę | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wydruk parametrów procesu na drukarce wbudowanej | Tak |  |  |
| 23. | Myjnia wyposażona w minimum trzy pompy dozujące środki. | Tak |  |  |
| 24. | Możliwość stosowania pojemników ze środkiem myjącym i dezynfekcyjnym o objętości minimum 10 litrów | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 25. | Otwieranie komory mycia za pomocą przełącznika nożnego oraz czytnika RFID | Tak |  |  |
| 26. | Kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie | Tak |  |  |
| 27. | Akustyczny i wizualny sygnał alarmowy z opisem rodzaju usterki | Tak |  |  |
| 28. | Wymienne przyłącze systemowe myjni umożliwiające połączenie endoskopów różnych producentów bez utraty skuteczności mycia. | Tak |  |  |
| 29. | Wszystkie przyłącza zwalidowane przez producenta urządzenia dla zapewnienia prawidłowości procesu. | Tak |  |  |
| 30. | Komora wykonana z tworzywa sztucznego odporna na działanie środków chemicznych z wbudowanym czytnikiem kodów RFID wyposażona w ramie natryskowe w górnej części komory. | Tak |  |  |
| 31. | Urządzenie wyposażone w czytnik RFID przeznaczony do: -identyfikacji personelu -identyfikacji endoskopu Wydruk zeskanowanej informacji o personelu endoskopie na raporcie z wbudowanej drukarki | Tak |  |  |
| 32. | Maksymalne wymiary urządzenia: - szerokość: 70 cm - głębokość: 65 cm - wysokość: 140 cm | Tak/podać |  |  |
| 33. | Przyłącza: - Zasilanie elektryczne 230V 50Hz maks.500W - Woda zimna - sprężone powietrze - odpływ kanalizacyjny | Tak/ podać |  |  |
| 34. | Wbudowana filtracja pobieranej wody | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 35. | Autoryzowany serwis techniczny na terenie kraju | Tak |  |  |
| 36. | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, PN-EN 15883-4, PN EN15883-5 lub normami równoważnymi zawarte w deklaracji zgodności CE | Tak |  |  |
| 37. | Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 38. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 39. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 40. | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 41. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 42. | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
| 43. | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 44 | Wykonawca przeprowadzi dla urządzenia we wskazanym terminie walidację instalacyjną i operacyjną, zgodnie z wymogami norm: ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 15883-3, ISO 15883-4, PN En285, ISO 17665, PN EN 14937 lub normami równoważnymi. Zamawiający dopuszcza walidację urządzenia zgodnie z zakresem stosowania przytoczonych norm (o ile norma dotyczy danego urządzenia) lub przy wykorzystaniu norm równoważnych lub procedur walidacyjnych producenta - odpowiedź na pytanie nr 314. | Tak |  |  |
| 45. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 46. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 47 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 48. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.