poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia:  Sterylizator plazmowy – 1 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018. | Tak/podać |  |  |
|  | Komora prostokątna o objętości całkowitej 130 - 140 litrów (objętość mierzona po wymiarach wewnętrznych zbiornika ciśnieniowego). | Tak/podać |  |  |
|  | Minimalna głębokość komory 730mm | Tak/podać |  |  |
|  | Minimalna szerokość komory 430mm | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimalna wysokość komory 400mm | Tak/ podać |  |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN EN 1.4401 lub normy równoważnej lub lepszej gatunkowo | Tak/ podać |  |  |
|  | Wersja przelotowa dwudrzwiowa | Tak |  |  |
|  | Drzwi komory przesuwne w pionie w dół. Napęd drzwi komory automatyczny. | Tak |  |  |
|  | Przeznaczony do sterylizacji wrażliwych narzędzi w tym optyk. | Tak |  |  |
|  | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych o średnicy Ø 1mm i długości 10metrów. | Tak/podać |  |  |
|  | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych o średnicy Ø 1mm i długości 12 metrów. | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
|  | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali o średnicy Ø 1mm i długości 1 metr. | Tak/podać |  |  |
|  | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali o średnicy Ø 0,7mm. | Tak/podać |  |  |
|  | Brak zakłóceń w przebiegu programu w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory lub drzwi komory sterylizacyjnej. Generator plazmy i elektrody zlokalizowane poza komorą sterylizacyjną - brak możliwości dotknięcia materiału do elektrod. Nie dopuszcza się aby urządzenie posiadało w komorze zainstalowane elektrody generatora plazmowego. | Tak |  |  |
|  | Plazma (sterylizacyjna) generowana w fazie sterylizacji (ekspozycji nadtlenku wodoru) (załączyć przebieg procesu z wykresem określającym fazę sterylizacji oraz fazygenerowania plazmy) | Tak |  |  |
|  | Każdy z programów zawierający 2 fazy sterylizacji | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu, itp) | Tak |  |  |
|  | Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru (stężenie podczas procesu mniejsze lub równe 50%) oraz plazma gazu (brak toksyczności czynnika sterylizującego) | Tak/ podać |  |  |
|  | Jednorazowy nabój sterylizacyjny (jeden nabój na jeden proces) | Tak |  |  |
|  | Brak konieczności stosowania zbiornika pozostałości nadtlenku wodoru oraz opakowań czynnika sterylizującego. | Tak |  |  |
|  | Wszystkie programy sterylizacyjne urządzenia w stężeniu nie przekraczającym 50% w komorze sterylizacyjnej. | Tak |  |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizacji maksymalnie 55 oC | Tak/podać |  |  |
| 23. | Minimum 3 programy sterylizacyjne. Czas trwania procesu do 70 minut, brak konieczności aeracji wsadu po procesie. | Tak/podać |  |  |
| 24. | Sterownik urządzenia wyposażony w złącze RS485 lub RJ45, umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi, a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. | Tak |  |  |
| 25. | Program krótki o czasie trwania do 30minut | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
| 26. | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |  |
| 27. | Menu oraz komunikaty wyświetlane w języku polskim. | Tak |  |  |
| 28. | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem (nie dopuszcza się przycisków membranowych). | Tak |  |  |
| 29. | Wyświetlacz o przekątnej minimum 5,5” | Tak/podać |  |  |
| 30. | Wydruku całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce. | Tak |  |  |
| 31. | Kontrola procesu sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych i chemicznych. | Tak |  |  |
| 32. | Kontrola penetracji przy wykorzystaniu testu Helixa o przekroju 2mm i długości 1,5 m | Tak/podać |  |  |
| 33. | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji | Tak |  |  |
| 34. | Możliwość stosowania opakowań oraz testów do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty skuteczności sterylizacji fabrycznego programu (załączyć do oferty potwierdzenie, oświadczenie producenta o skuteczności fabrycznych procesów sterylizacji w przypadku stosowania opakowań i testów przeznaczonych do sterylizacji plazmowej różnych producentów) | Tak |  |  |
| 35. | Urządzenie skonfigurowane do przeprowadzania tylko okresowo testów biologicznych. Oczekuje się urządzenia, dla którego zwolnienie materiału do użycia możliwe jest bezpośrednio po prawidłowym procesie bez oczekiwania na wynik testu biologicznego. | Tak |  |  |
| 36. | Zasilanie elektryczne 3P+N+PE, 400V, 50Hz, maks. 4kW (nie wymaga żadnych dodatkowych przyłączy. | Tak/podać |  |  |
| 37. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (W x S x G) 1800x1100x110 mm | Tak/podać |  |  |
| 38. | Potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO14937 zawarte w deklaracji zgodności CE producenta | Tak |  |  |
| 39. | Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 40. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 41. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 42. | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 43. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 44. | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
| 45. | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 46 | Wykonawca przeprowadzi dla urządzenia we wskazanym terminie walidację instalacyjną i operacyjną, zgodnie z wymogami norm: ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 15883-3, ISO 15883-4, PN En285, ISO 17665, PN EN 14937 lub normami równoważnymi. Zamawiający dopuszcza walidację urządzenia zgodnie z zakresem stosowania przytoczonych norm (o ile norma dotyczy danego urządzenia) lub przy wykorzystaniu norm równoważnych lub procedur walidacyjnych producenta - odpowiedź na pytanie nr 309. | Tak |  |  |
| 47. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 48. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 49 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 50. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.