poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 22

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia:  SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW 
       i AKCESORI ENDOSKOPOWYCH  - 2 szt.

2. Typ, model (podać):………………………………………………

3. Producent (podać):……………………………………………….

4. Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów (nieprzelotowa). | Tak/ podać |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa (nieprzelotowa) do przechowywania minimum 8 endoskopów (endoskopy przechowywane na specjalnych uchwytach w pozycji pionowej lub poziomej). Zamawiający dopuszcza oferowanie szafy endoskopowej pozwalającej na umieszczenie 5 endoskopów w szafie w pozycji wiszącej - odpowiedź na pyt. 306. | Tak/ podać |  |  |
|  | Przeszklone drzwi (z blokadą otwarcia) dzięki którym można zobaczyć zawartość szafy | Tak |  |  |
|  | Przeszklenie powyżej 50% | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | Podłączenia kanałów endoskopów za pomocą indywidualnych podłączeń każdego z kanałów | Tak |  |  |
|  | Podłączenie po stronie suszarki za pomocą systemowego szybkozłącza | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | Przepływ powietrza wymuszony przez kanały wewnętrzne endoskopu | Tak |  |  |
|  | System filtracji powietrza w tym filtr HEPA o skuteczności min. 99,95% | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja zużycia filtra powietrza | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | W szafie utrzymane jest nadciśnienie w czasie przechowywania endoskopów | Tak |  |  |
|  | Rejestracja parametrów i monitoring czasu przechowywania endoskopu w szafie | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz minimum 2 liniowy | Tak |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz o przekątnej powyżej 3,5”. Zamawiający dopuszcza dotykowy wyświetlacz LCD, na którym można wyświetlić więcej niż dwie linie – odpowiedź na pyt. 182. | Tak/Nie |  | Tak – 10pkt Nie - 0 pkt |
|  | Urządzenie posiada wbudowaną drukarkę, na wydruku znajdują się m.in. informacje o modelu endoskopu, użytkowniku, czasie przechowania itp. Zamawiający dopuszcza wydruk na drukarce wbudowanej lub modułowej lub export informacji do zewnętrznego systemu rejestracji - odpowiedź na pyt. 307. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie ma możliwość rejestracji danych i podłączenia ich do sieci. Zamawiający oczekuje urządzenia z rejestracją parametrów oraz możliwością ich wyeksportowania do zewnętrznego oprogramowania - odpowiedź na pyt. 183. | Tak |  |  |
| 16. | Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy liczona od dnia dokonania odbioru | Tak |  |  |
| 17. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |  |
| 18. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 19. | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 20. | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 21. | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |  |
| 22. | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 23 | Wykonawca przeprowadzi dla urządzenia we wskazanym terminie walidację instalacyjną i operacyjną, zgodnie z wymogami norm: ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 15883-3, ISO 15883-4, PN En285, ISO 17665, PN EN 14937 lub normami równoważnymi. Zamawiający dopuszcza walidację urządzenia zgodnie z zakresem stosowania przytoczonych norm (o ile norma dotyczy danego urządzenia) lub przy wykorzystaniu norm równoważnych lub procedur walidacyjnych producenta - odpowiedź na pyt. 308. | Tak |  |  |
| 24. | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 25. | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 26 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 27. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

...................................	                                                                          ....................................................

data                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.