poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 4

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

(opis zmieniony w wyniku odpowiedzi na zapytania do SIWZ)

Pełna nazwa urządzenia: Stół do sal operacyjnych ortopedycznych  – 3 kpl.

Nazwa i typ:…………………......................................................…..

(podać)

Producent ( pełna nazwa i adres) :……………………………………

(podać)

Kraj pochodzenia:………………………………………………………

(podać)

Rok produkcji: 2018

| L.p. |  | Wymagania techniczne | Parametr wymagany |  |  | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać | Parametry oceniane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Modularny, ortopedyczny stół operacyjny z napędem elektro-hydraulicznym lub elektro-mechanicznym |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Wymienne blaty – możliwość zamocowania różnych blatów (min. 3) w zależności od wykonywanego zabiegu. 1x wymienny blat stołu ogólnochirurgicznego 1x wymienny karbonowy blat stołu z 3 gniazdami do mocowania kołka zaporowego 1x wymienny karbonowy blat stołu z 1 środkowym gniazdem do mocowania kołka zaporowego |  |  | TAK/NIE |  |  |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt. |
|  | Podstawa kolumny płaska, bez jakichkolwiek zagłębień, ułatwiająca czyszczenie, pokryta monolityczną pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej. |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Kolumna stołu teleskopowa tj. pokryta rozsuwanymi panelami ze stali nierdzewnej. Brak jakichkolwiek elementów gumowych na tych że panelach jako elementów utrudniających czyszczenie i dezynfekcję. |  |  | Tak/opisać |  |  |  | Brak elementów gumowych – 10 pkt. Elementy gumowe – 0 pkt. |
|  | Podstawa mobilna, wyposażona w min. 4 podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu (koła nie mogą wystawać poza podstawę w żadnej konfiguracji ich ustawienia), z funkcją samoczynnej jazdy poprzez napęd elektryczny koła w podstawie sterowany pilotem przewodowym lub Podstawa mobilna, bez kół, transportowana za pomocą wózka ze stali nierdzewnej z min. 4 kołami z funkcją samoczynnej jazdy poprzez napęd elektryczny koła w wózku, sterowany za pomocą dwóch sensorowych uchwytów zawierających przyciski sterujące (oferta uwzględnia wózek) |  |  | Tak,podać |  |  |  |  |
|  | Stół w pozycji roboczej gwarantujący stabilność: tj. w trakcie zabiegu podstawa posadowiona jest bezpośrednio na posadzce tzn. nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach. |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Akumulatory zapewniające prace stołu przez 7 dni , wbudowane w podstawę stołu lub kolumnę stołu : system ładowania akumulatorów zabudowany wewnątrz - nie dopuszcza się ładowarek zewnętrznych; |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 10 godzin |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Panel sterujący umieszczony na boku kolumny – na stronie lewej lub prawej tzn. boku równoległym do osi wzdłużnej stołu operacyjnego. |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Panel sterujący aktywny non stop; system nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi; w celu aktywowania funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) - regulacja wysokości - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - blokowanie i odblokowanie stołu do/od podłoża / lub podejmowanie i osadzanie blatu |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
| Blat ortopedyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blat typowo ortopedyczny z wbudowanymi pod blatem siedziska gniazdami do montażu ramion wyciągowych .Ramiona wyciągowe montowane bezpośrednio w gniazdach stanowiących integralną część konstrukcji blatu/kolumny; montaż bez użycia narzędzi, śrub, łączników, dodatkowych akcesoriów.- wersja 1 Lub Blat ”ogólnochirurgicznych” w systemie wymiennych blatów z dołączaną przystawką ortopedyczną za pomocą adaptera, łącznika itp.). – wersja 2 |  |  | Tak/opisać |  |  |  | Wersja 1 – 10 pkt Wersja 2 – 0 pkt. |
|  | Konfiguracja blatu: - podgłówek - segment plecowy (odejmowany) - segment siedziska jednoczęściowy, długości całkowitej 670mm (+/- 50 mm) - podnóżek 4-częściowy umożliwiający pozycję kolankowo łokciową. |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Długość stołu w powyższej konfiguracji: 2050-2550 mm |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Szerokość segmentu siedziska z szynami bocznymi: 550 - 600 mm |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Szerokość segmentu siedziska bez szyn bocznych: 500 - 550 mm |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG; dopuszcza się nieprzezierny podgłówek. |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Funkcje regulowane manualnie: - Podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. - Zakres regulacji podgłówka: co najmniej -30 ˚/+45˚ - Odwodzenie części udowych podnóżka w zakresie: co najmniej 45˚ dla każdej z części. - Regulacja góra/dół części goleniowych Zamawiający dopuszcza stół z regulacją zagłówka w zakresie min +30/-45° - Odpowiedź na zap. nr 524 |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem przewodowym: - najniższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca na wykonywanie Chirurgom operacji w wygodnej pozycji siedzącej (wysokość mierzona bez materacy): max 700 mm - najwyższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca na wykonywanie Chirurgom operacji w wygodnej pozycji stojącej (wysokość mierzona bez materacy): min 1150 mm - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie większym niż +/-40˚ - regulacja przechyłów bocznych w zakresie większym niż +/-20˚ - regulacja płyty plecowej w zakresie: co najmniej ± 80˚ - regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie: co najmniej +/-80˚; możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie lub każdego z osobna. - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - pozycja flex/reflex - pozycja krzesełkowa - Tak/Nie - możliwość uzyskania pozycja normalnej/odwróconej - dostęp do pozycji stołu zapisanych w pamięci stołu (min. 8 pozycji) |  |  | Tak/opisać TAK/NIE |  |  |  | Tak –pozycja krzesełkowa – 5 pkt Nie - brak pozycji krzesełkowej – 0pkt. |
|  | Pilot zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej. |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Podstawa stołu z funkcją jazdy do przodu i w tył realizowana poprzez wysunięcie dodatkowego piątego koła – funkcja realizowana z pilota (wersja I) Lub Stół (blat ) transportowany za pomocą transportera z wbudowanym napędem elektrycznym ułatwiającym jazdę stołu do przodu i w tył (wersja II) |  |  | Tak / opisać |  |  |  | Wersja I – 5pkt Wersja II – 0 pkt. |
|  | Pilot wyposażony w wyświetlacz informujący o: - pozycji normalnej i odwróconej pacjenta - stanie blokady stołu - stanie blokady blatu stołu - ładowanie baterii stołu - wykonywanej funkcji przez blat |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z ładowarką |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Segmenty blatu łączone za pomocą połączeń typu: - gniazdo wpustowe - okrągły czop, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Lub - system hakowy łączenia segmentów blatu Dopuszcza się aby podgłówek posiadał dodatkowe zabezpieczenie śrubowe |  |  | Tak/opisać |  |  |  | Tak – gniazdo wpustowe bez dodatkowych manipulacji – 10 punktów Tak – system hakowy 0 pkt. |
|  | Stół wyposażony w demontowane materace: łączenia metodą bezszwową zespalane ultradźwiękami; antystatyczne; grubość minimum 70 mm; właściwości przeciwodleżynowe; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu - zarówno od strony głowy jak i podnóżka. |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Szyny sprzętowe wzdłuż wszystkich segmentów blatu (dopuszcza się brak szyn w segmencie podgłówka) |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 380 kg |  |  | Tak/opisać |  |  |  | 380kg- 0 pkt. Powyzej – 5pkt |
|  | Długość obszaru ciała pacjenta przeziernego w zakresie 360˚ przy zastosowaniu przystawki ortopedycznej ≥ 100 cm mierzone od kolumny stołu do końca węglowych ramion przystawki ortopedycznej. |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x podpora pod rękę, anestezjologiczna długości 650 mm (+/- 50mm), płaska lub materacem wklęsłym z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu; regulacja jedną ręką; podpora mocowana do szyny bocznej; z zintegrowanym zaciskiem do szyny sprzętowej; podpora wyposażona w pasy mocujące rękę |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | 2 x pas mocujący pacjenta długości: min 1500 mm i szerokości: 170 mm (+/- 50) |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | 1 x ekran anestezjologiczny 1 x wieszak na kroplówki |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | 3 x podpora do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej, regulowana w 3 płaszczyznach, z poduszkami prostokątnymi , oraz z zintegrowanym zaciskiem do szyny sprzętowej |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | 4 x zacisk uniwersalny |  |  | Tak/opisać |  |  |  |  |
|  | 1 x przystawka ortopedyczna składająca się z: - 2 x karbonowe wyciągowe ramię przystawki o długości 1400mm (+/ 40mm), mocowane za pomocą szybko-złączek pod blatem siedziska stołu bez użycia śrub, zacisków itp.; ramiona montowane w gniazdach stanowiących integralną część konstrukcji blatu; montaż bez użycia dodatkowych narzędzi czy śrub - sterowanie ramionami za pomocą dedykowanych uchwytów zwalniających poszczególne przeguby. - ramiona przystawki zapewniające możliwość ruchu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 45˚ odwiedzenia na zewnątrz i 35˚ przywiedzenia do wewnątrz. - niska waga pojedynczego ramienia: max 3,5 kg - przystawka nie wymagająca dodatkowego podparcia - 2 x segmenty trakcyjne zapewniające unoszenie i opuszczanie kończyn montowane na końcach ramion karbonowych; regulacja za pomocą dedykowanego uchwytu w zakresie min. od -25˚ do +25˚; wspomagane sprężynami gazowymi - segmenty trakcyjne z możliwością montażu w min. dwóch odległościach od blatu stołu - możliwość szybkiej zmiany pozycji segmentu trakcyjnego za pomocą mechanizmu zapadkowego - możliwość montażu na segmencie trakcyjnym akcesoriów typu but trakcyjny z materacem próżniowym, płyta pod stopę. Lub 1 x kompletna przystawka ortopedyczna wykonana z włókna węglowego złożona z - Adaptera przystawki ortopedycznej – 1 szt. - Płyty w kształcie trójkąta do przystawki ortopedycznej biodrowej z materacem – 1 szt. - Łacznika uniwersalnego do adaptera przystawki – 1 szt. - Płyty transferowej pod nogi z materacem (wraz z adapterem umożliwiającym użycie podnóżków standardowych lub płyty transferowej mocowanej do ramion wyciągowych w zależności od sytuacji ) - Ramion przystawki ortopedycznych karbonowych - 2 szt. - Adaptera pozycjonującego do ramion przystawki - 2 szt. - Adaptera do mechanizmu wyciągowego - 2 szt. - Mechanizmu wyciągowego 2 szt – posiadającego co najmniej poniższe cechy : (dwustronna dźwignia u podstawy odblokowująca mechanizm kulowy pozwalająca na rotację agregatu , ós wzdłużna wyciągu powinna być w kształcie rurowym z umieszczonymi u góry otworami , umożliwiającymi skokową regulację z pinem blokującym. Óś długa mechanizmu trakcyjnego dodatkowo po odblokowaniu umożliwiająca w łatwy sposób rotację i derotację . Każdy element służący do regulacji powinien być oznaczony innym kolorem . Możliwość regulacji powinna być dostępna w każdej osi i płaszczyźnie jednoczasowo . - Celownika na elemencie wyciągowym umożliwiającm zorientowanie się co do płaszczyzn roboczych . – 1 szt. - Wałka zaporowego przeziernego z materacem – 1 szt. - Butów do przystawki ortopedycznej przeźierne – 2 szt. - Wózek do dokowania przystawki ortopedycznej. Wersja Nr 2 |  |  | Tak/opisać |  |  |  | Wersja Nr 1 – 10 pkt Wersja Nr 2 – 0 pkt |
|  | - 1 x uchwyt z możliwością rotacji do drutów Kirschnera - 1 x uchwyt wahliwy z możliwością rotacji z butem trakcyjnym - 1 x zaciskowy adapter na ramiona przystawki wyposażony w szynę sprzętową do mocowania akcesoriów - 1 x kołek zaporowy przezierny dla promieniowania RTG - 1 x nakładka na blat stołu umożliwiająca montaż przystawki do gwoździowania piszczeli - 1 x przystawka do gwoździowania piszczeli z regulacją kąta ustawienia uda względem stołu i regulacją wysokości podparcia kolana - 1 x podpora typu Goepel pod nogę zdrową - 1 x przystawka do artroskopii kolana - 1 x płyta plecowa do artroskopii barku; odejmowane segmenty barkowe; przezierna dla promieniowania RTG; wyposażona w dwa demontowalne podparcia boczne; płyta wyposażona w uchwyt głowy typu „hełm” mocowany za pomocą adaptera - 1 x ramię mechaniczne lub systemy elektromechaniczne czy pneumatycznych pozycjonujące akcesoria; mocowane do szyn bocznych stołu; obsługiwane jedną ręką; konstrukcja ramienia oparta na min. sześciu przegubach (zwalnianych jednocześnie jednym przyciskiem); możliwość swobodnej rotacji na każdym z przegubów w celu uzyskania dowolnej pozycji akcesoriów montowanych do ramienia; długość ramienia min. 900 mm; • ramię wyposażone w: podpórkę do mocowania ręki oraz uchwyt ręki Weinbergera - 1 x stolik do operacji ręki z podpórką, przezierny dla promieni rtg - 1 x poduszka do operacji kręgosłupa - 1x poduszka uniwersalna do pozycjonowania pacjenta - 1xpozycjonery żelowe pod pięty - 1xpozycjoner żelowy typy wałek - 1x pozycjoner pod głowę mały - 1xpozycjoner żelowy pod głowę duży - 1x wózek na akcesoria |  |  |  |  |  |  | Ramię mechaniczne – 10 pkt. Inne systemy elektromechaniczne i pneumatyczne – 0 pkt. |
|  | Wszystkie elementy wyposażenia, które są montowane bezpośrednio do stołu pochodzące od jednego Producenta gwarantujące kompatybilność |  |  | TAK,podać |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii) |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy |  |  | TAK (podać ) |  |  |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. |  |  | Tak/podać |  |  |  |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski |  |  | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |  |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. |  |  | podać (fakultatywnie): |  |  |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

...................................	                                                                                     ..................................................

data                                                                                                                         pieczątka i podpis Wykonawcy