poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr … do Zad. Nr 5

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Stół do pracowni endoskopowej – 1 kpl.

Nazwa i typ:…………………......................................................…..

(podać)

Producent ( pełna nazwa i adres) :……………………………………

(podać)

Kraj pochodzenia:………………………………………………………

(podać)

Rok produkcji: 2018

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów obsługujących 1 sale operacyjne składający się z: - kolumna mobilna - 1 szt. - transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych – 2 szt. - blat ogólnochirurgiczny – 1 szt. - blat z włókna węglowego - 1 szt. - wyposażenie dodatkowe. | Tak / podać |  |  |
| 1a | - stół operacyjny z systemem wymiennych blatów zapewnia kompatybilność i możliwość wyboru odpowiedniego blatu do poszczególnych procedur medycznych w każdej sali operacyjnej, - stół operacyjny jest kompatybilny w zakresie współpracy z tym samym systemem integracji sal operacyjnych co pozostałe stoły operacyjne w ramach niniejszego zadania, - stół operacyjny z możliwością mycia mechanicznego | Tak / podać |  |  |
|  | Kolumna mobilna : |  |  |  |
| 2. | Kolumna kompatybilna z opisanymi poniżej transporterami, blatami, akcesoriami | TAK, podać |  |  |
| 3. | Kolumna mobilna przemieszczana za pomocą transportera do blatów. | TAK, podać |  |  |
| 4. | Napęd kolumny elektromechaniczny | TAK, podać |  |  |
| 5. | Konstrukcja kolumny wykonana w całości z materiałów nierdzewnych. Dopuszcza się gumową osłonę w górnej części kolumny. | TAK, podać |  |  |
| 6. | Kolumna stołu teleskopowa tj. pokryta rozsuwanymi panelami nie więcej niż 5 paneli z materiałów nierdzewnych łatwa w utrzymaniu w czystości | TAK, podać |  |  |
| 7. | Maksymalny udźwig kolumny w zakresie min: 350 kg | TAK, podać |  |  |
| 8. | Elektromechaniczna lub elektrohydrauliczna regulacja funkcji (po osadzeniu blatu) | TAK, podać |  |  |
| 9. | Możliwość ustawienia różnych prędkości ruchów blatu (szybki,średni,precyzyjny/wolny ,bardzo precyzyjny/wolny) min 2 prędkości – fukcja ustawiana za pomocą pilota przez użytkownika | Tak ,podać |  | 2prędkości – 0 pkt. 4-prędkości -10pkt. |
| 9.1 | - regulacja wysokości w pozycji horyzontalnej blatu w zakresie min.500 mm pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem blatu (z blatem bez uwzględnienia grubości materaca) | TAK, podać |  | 500 mm – 0 pkt. Powyżej 500 - 10pkt |
| 9.2 | - przechyły wzdłużne kolumny: min. (+45°/-45°) | TAK, podać |  |  |
| 9.3 | - przechyły poprzeczne kolumny: min. (+25°/-25°) | TAK, podać |  |  |
| 9.4 | - regulacja dolnej płyty plecowej blatu w zakresie min. (+70°/ -40°) (kąt pomiędzy dolną płytą plecową a płytą siedzeniową) | TAK, podać |  |  |
| 9.5 | - regulacja płyty nożnej blatu w zakresie min. (+80˚/-90˚) (kąt pomiędzy płytą nożną a płytą siedzeniową). Możliwość zamontowania płyty nożnej dwuczęściowej (lewy i prawy podnóżek) i regulowania pozycji tych podnóżków łącznie oraz każdego z osobna. | TAK, podać |  |  |
| 9.6 | - przesuw wzdłużny blatu w zakresie: min 300 mm | TAK, podać |  |  |
| 9.7 | - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. | TAK, podać |  |  |
| 9.8 | - pozycja flex 220° +/- 10% | TAK, podać |  |  |
| 9.9 | - pozycja reflex 110 ° +/- 10% | TAK, podać |  |  |
| 10. | Możliwość sterowania ruchami kolumny za pomocą: - pilota bezprzewodowego - panelu umieszczonego na kolumnie, - sterownika nożnego | TAK, podać |  |  |
| 11. | Do każdej kolumny pilot sterujący bezprzewodowy z ładowarką | TAK, podać |  |  |
| 12. | Możliwość zapamiętania min. 8 pozycji stołu i wywołania z poziomu pilota bezprzewodowego. | TAK, podać |  |  |
| 13. | Możliwość wyboru orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu. | TAK, podać |  |  |
| 14. | Możliwość zablokowania ruchów blatu i kolumny z poziomu pilota bezprzewodowego | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 15. | Pilot sterujący bezprzewodowy wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o: - stanie naładowania akumulatorów pilota - orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) - wysokości - kącie przechyłu wzdłużnego - kącie przechyłu bocznego - kącie nachylenia płyty plecowej dolnej - osiągniętej pozycji „0” - możliwości wystąpienia kolizji | TAK, podać |  |  |
| 16. | Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie; nie dopuszcza się panelu umieszczonego od strony głowy lub nóg z uwagi na utrudniony dostęp podczas operacji | TAK, podać |  |  |
| 17. | Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji | TAK / NIE |  | TAK - 5 pkt NIE - 0pkt |
| 18. | Kolumna wyposażona w „inteligentny” system antykolizyjny tzn. funkcję automatycznego zatrzymania działania blatu stołu podczas wykrycia możliwości kolizji segmentów motorycznych blatu z kolumną stołu lub podłogą. | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt NIE - 0pkt |
|  | Transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych: 2 szt. |  |  |  |
| 19. | Funkcja transferu (dokowanie lub odbieranie blatu z kolumny) realizowana za pomocą – | TAK, podać wersję 1 – tylko z pilota bezprzewodowego 2- z pilota bezprzewodowego i pedału wózka |  | 1 wersja – 0 pkt 2 wersja - 10 pkt |
| 20. | Możliwość najazdu na kolumnę z obu stron blatu (od strony głowy, od strony nóg) celem transferu (dokowanie lub odbieranie blatu z kolumny) | TAK, podać |  |  |
| 21. | Rama transportera wykonana z materiałów nierdzewnych | TAK, podać |  |  |
| 22. | Podstawa jezdna transportera fabrycznie malowana proszkowo lub wykonana z aluminium albo ze stali nierdzewnej. | TAK / podać |  | Malowana proszkowo - 0 pkt. Aluminium - 5 pkt. Stal nierdzewna - 7 pkt. Odpowiedź na pyt. 425 |
| 23. | Transporter blatu z regulacją Trendelenburga w zakresie min. +/-15 ˚ | TAK, podać |  |  |
| 24. | Transporter blatu z regulacją wysokości w zakresie min: 160 mm | TAK, podać |  | 160mm-0 pkt. powyżej 160 mm -10pkt |
| 25. | Obciążenie transportera min. 350 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Blat modularny ogólnochirurgiczny 1 szt. |  |  |  |
| 26. | Blat systemu w następującej konfiguracji: - podgłówek (odejmowalny) - płyta plecowa górna (odejmowalna) - płyta plecowa dolna (stała - nieodłączana) - płyta siedzeniowa (stała - nieodłączana) - płyta nożna, 4 częściowa przystosowana do pozycji kolankowo - łokciowej (odejmowalna) | Tak/ podać |  |  |
| 27. | Blat wyposażony w co najmniej 2 rzędy silników elektromechanicznych do elektromechanicznej regulacji co najmniej: dolnej płyty plecowej, płyty nożnej | TAK, podać |  |  |
| 28. | Płyta nożna łączona z blatem za pomocą mocowania na zasadzie szybko -złączek. Mocowanie segmentów typu: hakowy (wersja nr 1) lub "poziomy bolec - poziomy otwór" (wersja nr 2), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu stanowi bezpieczne połączenie elementów. | TAK, podać wersję |  | wersja nr 1 – 5 pkt.; wersja nr 2 – 10 pkt. |
| 29. | Konstrukcja podstawy i rama blatu stołu wykonana z materiałów nierdzewnych. | TAK, podać |  |  |
| 30. | Blat stołu przezierny w projekcji AP bez poprzecznych elementów stalowych na szerokości min. 380 mm, | TAK, podać |  | 380-390mm - 0 pkt. 391-400mm - 5 pkt. |
| 31. | Blat wyposażony w montowane na kołki lub rzepy materace wielowarstwowe ; antystatyczne; grubość minimum 50mm przeciwodleżynowe; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK, podać |  | 50 mm - 0 pkt. Powyżej -5 pkt. |
| 32. | Manualna lub elektromechaniczna regulacja górnej płyty plecowej blatu w zakresie: min. (+30°/-60°) (kąt pomiędzy górną płytą plecową a dolną płytą plecową) | TAK, podać |  |  |
| 33 | Manualna regulacja podgłówka w zakresie: min. (+30 ˚ /-45 ˚) | TAK, podać |  |  |
| 34. | Manualne odwodzenie części udowych podnóżków w zakresie co najmniej 45 ˚ dla każdej części | TAK, podać |  |  |
| 35. | Całkowita długość blatu: od min 2050 do max 2500mm | TAK, podać |  |  |
| 36. | Blat wyposażony w co najmniej 2 rzędy silników elektromechanicznych do elektromechanicznej regulacji co najmniej: dolnej płyty plecowej, płyty nożnej | TAK, podać |  |  |
| 37. | Całkowita szerokość blatu: płyty plecowej dolnej, płyty siedzeniowej: - bez szyn bocznych: 520 mm do 560mm - z szynami bocznymi: 560 mm do 600 mm | TAK, podać |  |  |
| 38. | Dopuszczalne obciążenie blatu min. 350 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Blat wykonany z włókna węglowego 1 szt. |  |  |  |
| 39. | Blat wykonany z włókna węglowego; długość min. 2000mm umożliwiający prowadzenie zabiegów na kręgosłupie i wykonywanie zdęć w zakresie 360°na długości minimum 1200mm | TAK, podać |  |  |
| 40. | Przesuw wzdłużny blatu min. 700mm | TAK, podać |  |  |
| 41. | Przesuw poprzeczny blatu min. 200 mm prawo/lewo | TAK, podać |  |  |
| 42. | Uchwyt/dżojstik do blatu z włókna węglowego. | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe - akcesoria (zbiorczo dla wszystkich blatów): |  |  |  |
| 43. | - Podpora pod rękę umożliwiająca pozycjonowanie podpory również do pozycji siedzącej z zaciskiem do montażu podpory na szynie akcesoryjnej blatu – 1 szt. - Podpory po rękę do płyty z włókna węglowego wsuwana pod materac blatu bez regulacji – 2 szt. - Podpora pod rękę na przegubie kulowym – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 44. | Podpora ręki do ułożenia na boku – z prostą regulacją położenia zapewnioną przez pojedyncze pokrętło zwalniające 3 przeguby w których można dokonać regulacji pozycji.– 1 szt. | Tak, podać. |  |  |
| 45. | - Ekran anestezjologiczny sztywny z możliwością przedłużania - 1 szt. - Ekran anestezjologiczny giętki - 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 46. | - Pas do ciała pacjenta z klamrą 1 szt. -Pas do ciała pacjenta bez klamry – 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 47. | - Wieszak na kroplówki – 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 48. | Zaciski mocujące akcesoria do szyny bocznej- 8szt. | TAK, podać |  |  |
| 49. | Podpory boczne z materacem na stelażu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach, do mocowania na szynie bocznej stołu – 3 szt. | TAK, podać |  |  |
| 50. | Materac- Poduszka do operacji kręgosłupa -1szt Pozycjoner uniwersalny – 1 szt. Pozycjoner-poduszka duża -1szt. Poduszka do ułożenia pacjenta w pozycji na boku w kształcie litery U – 1 szt. Półwałek żelowy 150x100x510mm +/-10mm – 1 szt. Pozycjoner żelowy pod pięty – 1kpl. Pozycjoner pod głowę pacjenta o średnicy min .140 mm - 1 szt. Pozycjoner pod głowę pacjenta o średnicy min 200 mm – 1 szt. Zamawiajacy dopuszcza pozycjonery, podkładki, poduszki w postaci materacy wykonanych z dwugęstościowej pianki w pokrowcu wodoodpornym , z możliwością dezynfekcji i sterylizacji pozycjonerów jak i samych pokrowców o wymiarach zbliżonych do wymaganych zamiast pozycjonerów żelowych - Odpowiedź na pyt. 526 | TAK, podać |  |  |
| 51. | Zapory pod stopy – 1 kpl . Zapora barkowa para - 1 kpl | TAK, podać |  |  |
| 52. | Podgłówek płaski całkowicie przezierny z możliwością zamontowania do blatu z włókna węglowego – 1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 53. | Adapter do mocowania akcesoriów zakładany na blat z włókna węglowego - 2 szt. Przedłużenie szyn akcesoryjnych – 1 szt. Osłona radiologiczna 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 54. | Podpory podudzia typu Goeple - 2 szt. Przedłużenie urologiczne segmentu siedziska -1 szt. | TAK, podać |  |  |
| 55. | Wózek na akcesoria z dwoma koszami na drobne wyposażenie – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
| 56. | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii) | TAK |  |  |
| 57. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
| 58. | Gwarancja 36 miesięcy | TAK (podać ) |  |  |
| 59. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |  |
| 60. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 61 | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. | Tak |  |  |
| 62 | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym (użytkownikiem). | Tak |  |  |
| 63 | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 64 | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 65 | Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | Tak/podać |  |  |
| 66 | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |  |
| 67 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | podać (fakultatywnie): |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.                                                    3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy