PAKIET    1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | KOZETKI –FOTELE I STOŁY ZABIEGOWE |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3- SEKCYJNY STÓŁ/ FOTEL ZABIEGOWY Z OPUSZCZANĄ SEKCJĄ NÓG 3 szt. | TAK |  |
|  | Trzysekcyjny stół/fotel zabiegowy o regulowanej elektrycznie wysokości leża za pomocą pilota przewodowego. | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na stabilnej ramie w kształcie podwójnej litery T, o profilu prostokątnym w jasnym kolorze. | TAK |  |
|  | Segment głowy i pleców oraz sekcja nóg regulowane za pomocą sprężyny gazowej. | TAK |  |
|  | Stół tapicerowany, wysokiej jakości materiałem łatwozmywalnym, antybakteryjnym o właściwościach trudnopalnych. | TAK |  |
|  | Sekcja pleców o prostokątna, profilowana o wymiarach 860 x 630 mm (± 10 mm) z otworem na twarz z wypełnieniem. | TAK, podać |  |
|  | Kąt nachylenia sekcji pleców: -20÷ +85 (± 5) | TAK, podać |  |
|  | Środkowa sekcja o szerokości 630 mm i długości 500 mm (± 10 mm). | TAK, podać |  |
|  | Sekcja nóg o szerokości 630 mm i długości 370 mm (± 10 mm). | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita 1770 mm (± 10 mm). | TAK, podać |  |
|  | Stół wyposażony w dwa niezależne systemy: transportowy i stacjonarny do bezpiecznego i stabilnego posadowienia stołu w czasie wykonywania procedur medycznych. | TAK |  |
|  | System transportowy oparty na 4 chowanych kołach, z których każde jest wyposażone w niezależny hamulec. | TAK |  |
|  | System stacjonarny oparty na 4 stopkach z czego, jedna jest wyposażona w specjalny system poziomowania gwarantujący bezpieczne posadowienie nawet przy nierównościach podłogi. | TAK |  |
|  | Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta nie dopuszcza się rozwiązania z pojedynczym systemem opartym tylko na kołach lub tylko na stopach. | TAK |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a konstrukcją typu podwójnego T umożliwiająca łatwy podjazd podnośnikiem dla pacjenta. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości: 460-910mm (±50 mm) | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnie kozetki odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
|  | Nośność min. 260 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki z palety kolorystycznej. Wybór koloru tapicerki przez Zamawiającego, na etapie realizacji. | TAK, podać |  |
|  | Fotel wyposażony w montowany fabrycznie uchwyt do powieszenia rolki jednorazowego prześcieradła. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. tj. 2010.107.679 z późn. zmianami). | TAK, załączyć |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wraz informacją o dokonaniu wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia | TAK, załączyć |  |
|  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania, Jakością dla wyrobów medycznych, zgodnie z ISO 13485. | TAK, załączyć |  |
|  | Materiały Wytwórcy/Dystrybutora potwierdzające powyższe cechy wyrobu. | TAK, załączyć |  |
| 2. | KOZETKA LEKARSKA 2 szt. | TAK |  |
|  | Kozetka lekarska na stalowej, lakierowanej proszkowo ramie o stałej wysokości. Kolor ramy biały. Kozetka służy także, jako stacjonarny stół rehabilitacyjny. | TAK, podać |  |
|  | Leże 2-częściowe tapicerowane materiałem łatwozmywalnym (PCW modyfikowane na podkładzie z dzianiny PES); leże o grubości min. 50mm | TAK, podać |  |
|  | Leże tapicerowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia: +45°/- 60° | TAK, podać |  |
|  | Wysokość: 550 mm | TAK |  |
|  | Szerokość: 700 mm | TAK |  |
|  | Długość: 1950 mm | TAK |  |
|  | Wykręcana stopka w jednej z nóg kozetki pozwala na poziomowanie jej na nierównej powierzchni. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 190 kg | TAK, podać |  |
|  | Wieszak na ręcznik jednorazowy | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. tj. 2010.107.679 z późn. zmianami). | TAK, załączyć |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wraz informacją o dokonaniu wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia | TAK, załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce na konstrukcję wyrobu, 12 miesięcy na tapicerkę. | TAK, podać |  |
| 3 |  | LEŻANKA DO BADAŃ 3-SEKCYJNA 1 szt. | TAK |  |
|  |  | Trzysekcyjna leżanka o regulowanej elektrycznie wysokości leża za pomocą pilota przewodowego. | TAK |  |
|  |  | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na stabilnej ramie w kształcie podwójnej litery T, o profilu prostokątnym w jasnym kolorze. | TAK |  |
|  |  | Segment T pod głowę i plecy oraz sekcja nóg regulowane za pomocą sprężyny gazowej. | TAK |  |
|  |  | Leżanka tapicerowana bezszwowo, wysokiej jakości materiałem łatwozmywalnym, antybakteryjnym o właściwościach trudnopalnych. | TAK |  |
|  |  | Sekcja pleców w kształcie litery T, profilowana, o wymiarach: szerokość 740 mm przy wezgłowiu oraz 480 mm na wysokości pleców x długość 850 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
|  |  | Kąt nachylenia sekcji pleców: -20 ÷ +85 (± 5). | TAK, podać |  |
|  |  | Środkowa sekcja o szerokości 630 mm i długości 570 mm (±10 mm) z dodatkowym uchwytem, pokrytym miękkim w dotyku materiałem, zapewniającym komfort i dodatkową stabilizację pacjentowi ułożonemu na boku. Ruchomy uchwyt mocowany do listwy o długości 570 mm. Leżanka wyposażona w dodatkową, tapicerowaną podporę ręki o wymiarach 570 x 140 mm (±10 mm). | TAK, podać |  |
|  |  | Sekcja nóg o szerokości 630 mm i długości 420 mm (± 10 mm). | TAK, podać |  |
|  |  | Kąt nachylenia sekcji nóg: -85 ÷ 0 (± 5). | TAK, podać |  |
|  |  | Długość całkowita 1860 mm (± 10 mm). | TAK, podać |  |
|  |  | Leżanka wyposażona w dwa niezależne systemy: transportowy i stacjonarny do bezpiecznego i stabilnego posadowienia stołu w czasie wykonywania procedur medycznych. | TAK |  |
|  |  | System transportowy oparty na 4 chowanych kołach, z których każde jest wyposażone w niezależny hamulec. | TAK |  |
|  |  | System stacjonarny jest oparty na 4 stopkach, z czego jedna jest wyposażona w specjalny system poziomowania gwarantujący bezpieczne posadowienie nawet przy nierównościach podłogi. | TAK |  |
|  |  | Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta nie dopuszcza się rozwiązania z pojedynczym systemem opartym tylko na kołach lub tylko na stopach. | TAK |  |
|  |  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a konstrukcją typu podwójnego T, umożliwiająca łatwy podjazd podnośnikiem dla pacjenta. | TAK |  |
|  |  | Regulacja wysokości: 510-860mm (±50 mm) | TAK, podać |  |
|  |  | Powierzchnie odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  |  | Nośność min. 260 kg | TAK, podać |  |
|  |  | Możliwość wyboru koloru tapicerki z palety kolorystycznej. Wybór koloru tapicerki przez Zamawiającego, na etapie realizacji. | TAK, podać |  |
|  |  | Leżanka wyposażona w dwa uchwyty dla pacjenta; jeden od strony głowy, drugi w sekcji środkowej z możliwością zmiany ich miejsca położenia. | TAK |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  |  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. tj. 2010.107.679 z późn. zmianami). | TAK, załączyć |  |
|  |  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK, załączyć |  |
|  |  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania, Jakością, zgodnie z ISO 13485. | TAK, załączyć |  |
|  |  | Materiały Wytwórcy/Dystrybutora potwierdzające powyższe cechy wyrobu. | TAK, załączyć |  |
| 4. |  | STÓŁ PIONIZACYJNY 1 szt. | TAK |  |
|  |  | Stół pionizacyjny wyposażony w dwa silniki elektryczne do regulacji wysokości i przechyłów. | TAK |  |
|  |  | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na stabilnej ramie, o profilu prostokątnym w jasnym kolorze. | TAK |  |
|  |  | Elektryczna regulacja wysokości i przechyłów | TAK |  |
|  |  | Stół tapicerowany wysokiej jakości materiałem łatwo zmywalnym, antybakteryjnym o właściwościach trudnopalnych. | TAK |  |
|  |  | Stół wyposażony w uchwyty dla pacjenta, wygodną podstawę stóp oraz inklinometr. | TAK, podać |  |
|  |  | Stół wyposażony w trzy pasy zabezpieczające pacjenta. | TAK, podać |  |
|  |  | Kąt nachylenia stołu 90 | TAK, podać |  |
|  |  | Szerokość całkowita 630 mm (± 10mm). | TAK, podać |  |
|  |  | Długość całkowita 1800 mm (± 10mm). | TAK, podać |  |
|  |  | Duże koła z blokadą umożliwiające transport pacjenta | TAK |  |
|  |  | Regulacja wysokości: 615 - 1065 mm (±50mm) | TAK, podać |  |
|  |  | Stół tapicerowany bezszwowo, wysokiej jakości materiałem łatwozmywalnym, antybakteryjnym o właściwościach trudnopalnych. | TAK |  |
|  |  | Nośność min. 180 kg | TAK, podać |  |
|  |  | Możliwość wyboru koloru tapicerki z palety kolorystycznej. Wybór koloru tapicerki przez Zamawiającego, na etapie realizacji. | TAK, podać |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  |  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. tj. 2010.107.679 z późn. zmianami). | TAK, załączyć |  |
|  |  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK, załączyć |  |
|  |  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania, Jakością, zgodnie z ISO 13485. | TAK, załączyć |  |
|  |  | Materiały Wytwórcy/Dystrybutora potwierdzające powyższe cechy wyrobu. | TAK, załączyć |  |
| 5 | FOTEL DO POBRAŃ KRWI - 2 szt. | TAK |  |
|  | Fotel (stanowisko) do pobrań krwi z funkcją fotela laryngologicznego. | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo. Kolor ramy biały. | TAK, podać |  |
|  | Solidna podstawa, gwarantująca stabilność fotela. | TAK, podać |  |
|  | Siedzisko, oparcie, podłokietniki oraz zagłówek tapicerowany materiałem łatwozmywalnym. | TAK, podać |  |
|  | Sekcja pleców z funkcją odchylenia. | TAK, podać |  |
|  | Podłokietniki z regulacją wysokości jak również funkcją odchylenia na boki. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita: 800 mm (±10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita: 780 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Podstawa( dł. x szer.): 730 x 655 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość fotela: 1120/1280 mm | TAK, podać |  |
|  | Nośność: min. 120 kg | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie elementy tapicerowane, wykonane w jednym kolorze. Wybór koloru tapicerki przez Użytkownika, na etapie realizacji. | TAK, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wraz informacją o dokonaniu wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 6. | MOBILNY STOLIK ZABIEGOWY DO PIELĘGNACJI NOWORODKA 2 szt. | TAK |  |
|  | Mobilny stolik zabiegowy do pielęgnacji noworodka. | TAK, podać |  |
|  | Stelaż stolika wykonany z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo, umożliwiający dowolną regulację położenia półki. | TAK, podać |  |
|  | Blat wykonany z płyty meblowej tapicerowanej materiałem wodoodpornym, łatwozmywalnym, z trzech stron zabezpieczony miękkimi, tapicerowanymi bandami. | TAK, podać |  |
|  | Grubość blatu tapicerowanego min. 35 mm, grubość band tapicerowanych min. 35 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki z palety kolorystycznej. Wybór koloru tapicerki na etapie realizacji. | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w układ jezdny składający się z 4 kół o średnicy 75 mm (±20mm), dwa koła z blokadą. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary całkowite (szer. x gł. x wys.): 900x700x870mm (±20mm) | TAK, podać |  |
|  | Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, zgodnie z EN ISO 9001. | TAK, załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy