PAKIET   11

ZESTAWIENIE   PARAMETRÓW   I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Nazwa |  | REDUKTOR DO TLENU NAWILŻACZEM - 18 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ i model urządzenia/urządzeń |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | Ciśnienie w butli wskazywane przez manometr zamocowany na reduktorze |  | TAK |  |
| 2. | Wyrównywanie wahań ciśnienia wejściowego w zakresie min. 2,8 i 8 bar poprzez zintegrowany zawór redukcyjny |  | TAK, podać |  |
| 3. | Samocentrujące pokrętło przepływomierza ułatwiające precyzyjny nastaw przepływu |  | TAK |  |
| 4. | Odczyt wskazań przepływomierza z boku i przodu reduktora |  | TAK |  |
| 5. | Ruchoma końcówka przepływomierza - kąt wychylenia 360˚ - do podłączenia butli nawilżacza, maski lub kaniuli |  | TAK |  |
| 6. | Zawór bezpieczeństwa (otwarcie): min. 0,57 MPa |  | TAK, podać |  |
| 7. | Nawilżanie gazu: ~ 30% RH |  | TAK, podać |  |
| 8. | Temperatura pracy: 5 ÷ 40 °C |  | TAK, podać |  |
| 9. | Butelka do nawilżacza |  | TAK |  |
| 10. | Do podawania pacjentowi przez maskę ustno – nosową lub kaniulę nosową nawilżonego tlenu lub mieszanki tlenowo – powietrznej z butli zawierającej tlen medyczny |  | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA POWYŻEJ OPISANEGO URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 11. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać |  |
| 12. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |
| 13. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  | TAK |  |
| 14. | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |
| 15. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |
| 16. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |
| 17. | Urządzenie/sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |

..........................................					  ……...............................

(miejsce i data wystawienia)					     (podpis i pieczątka)