PAKIET    13

ZESTAWIENIE      PARAMETRÓW   I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Nazwa |  | MIKROSKOP PRZYSTOSOWANY DO ZABIEGÓW WITREKTOMII 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  |  |  |
| Wytwórca Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | Statyw jezdny ze sprzęgłami elektromagnetycznymi |  | TAK |  |
| 2. | Zwarta budowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję i mycie |  | TAK |  |
| 3. | Przełącznik zwalniający hamulce elektromagnetyczne umieszczony w ramieniu sprężynującym pozwalający w odsunięcie mikroskopu z nad pola operacyjnego przez osobę niesterylną |  | TAK |  |
| 4. | Oświetlenie prowadzone światłowodem |  | TAK |  |
| 5. | Oświetlacz umieszczony na końcu ramienia sprężynujące z dala od głowy pacjenta |  | TAK |  |
| 6. | Oświetlenie ksenonowe o mocy min. 180 W |  | TAK |  |
| 7. | Oświetlenie zapasowe ksenonowe o mocy min. 180 W |  | TAK, podać |  |
| 8. | System łatwej zmiany przepalonej żarówki roboczej na żarówkę zapasową za pomocą pokrętła |  | TAK, podać |  |
| 9. | Układ XY z regulacją szybkości i centrowaniem |  | TAK |  |
| 10. | Pedał nożny umożliwiający sterowanie funkcjami powiększenia, włączania i wyłączania oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY |  | TAK |  |
| 11. | Apochromatyczna optyka układu optycznego |  | TAK |  |
| 12. | Elektromotoryczne płynnie sterowane powiększenie w zakresie 1:6 (zoom) z regulacją szybkości działania |  | TAK |  |
| 13. | Możliwość manualnej zmiany powiększenia w przypadku braku zasilania |  | TAK, podać |  |
| 14. | Elektromotoryczna płynna regulacja ostrości (fokus) z centrowaniem oraz regulacją szybkości działania |  | TAK |  |
| 15. | Ogniskowa obiektywu - 200 mm |  | TAK, podać |  |
| 16. | Oświetlenie stereokoaxialne prowadzone niezależnie obiema drogami optycznymi |  | TAK, podać |  |
| 17. | Przysłona ochraniająca żółtą plamkę |  | TAK |  |
| 18. | Oftalmoskop bezpośredni do wizualizacji dna oka w zabiegach witrektomii z kompletem dwóch soczewek w oprawce umożliwiającej ich szybką zamianę w czasie zbiegu, inwerter obrazu |  | TAK |  |
| 19. | Nasadka okularowa operatora uchylna wraz z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D |  | TAK, podać |  |
| 20. | Filtr ochronny UV |  | TAK |  |
| 21. | Uchwyty boczne mikroskopu do łatwego manewrowania głowicą |  | TAK, podać |  |
| 22. | Pokrętło bezpieczeństwa do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym |  | TAK |  |
| 23. | Podgląd asystencki boczny z dzielnikiem światła z okularami o powiększeniu 10x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D |  | TAK, podać |  |
| 24. | System zabezpieczenia kół przed przypadkowym najechaniem i uszkodzeniem kabli zasilających i sterujących leżących na podłodze sali operacyjnej |  | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 25. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać |  |
| 26. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |
| 27. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  | TAK |  |
| 28. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat |  | TAK |  |
| 29. | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający |  | TAK |  |
| 30. | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego |  | TAK |  |
| 31. | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |
| 32. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |
| 33. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |
| 34. | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |
| 35. | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) |  | TAK, podać |  |

..........................................					                        ……...............................

(miejsce i data wystawienia)					          (podpis i pieczątka)