PAKIET  18

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Przedmiot | ULTRASONOGRAF DOPPLER KOLOR 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp |  |  | PARAMETRY WYMAGANE APARATU | PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE |  | WARTOŚĆ OFEROWANA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Konstrukcja |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018. | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12 bit |  |  |  |
|  |  |  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 80 000 |  |  |  |
|  |  |  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |  |
|  |  |  | Dynamika systemu. | Min. 230 dB. |  |  |  |
|  |  |  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna minimum 17” |  |  |  |
|  |  |  | Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości położenia | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwości pracy USG | Min. 2 – 18 MHz |  |  |  |
|  |  |  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 16 000 klatek |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 50 sek. |  |  |  |
|  |  |  | Głębokość penetracji od czoła głowicy | Min. 0,5 - 30 cm |  |  |  |
|  |  |  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Minimum 40 |  |  |  |
|  |  |  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
|  |  |  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, - B + B - 4 B - M - B + M - D - B + D - B + D + M - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |  |  |
|  |  |  | FRAME RATE dla trybu B | Min. 850 obrazów/s |  |  |  |
|  |  |  | FRAME RATE dla trybu B + kolor | Min. 280 obrazów/s |  |  |  |
|  |  |  | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania harmonicznego. | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Minimum 8 pasm obrazowania harmonicznego | TAK, podać |  |  |  |
|  |  |  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic. | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,5 do 30 kHz |  |  |  |
|  |  |  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,5 m/s |  |  |  |
|  |  |  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.0,5 do 18 kHz |  |  |  |
|  |  |  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 3,9 m/s |  |  |  |
|  |  |  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy ze wszystkich głowic. | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | Min. 3 niezależne kursory |  |  |  |
|  |  |  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Obrazowanie wyostrzające kontury i redukujące artefakty szumowe dostępne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Zakres bramki dopplerowskiej: | Min. od 0,5 mm do 20 mm |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 15 stopni |  |  |  |
|  |  |  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej | Max. +/- 80 stopni |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |  |
| 3. |  |  | Archiwizacja | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 200 GB) i bazą pacjentów. Opisać | TAK, podać |  |  |  |
|  |  |  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist) | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIF oraz pętli obrazowych (AVI, MPEG-4) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD-R/RW | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |  |
| 4. |  |  | # Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
|  |  |  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x18 |  |  |  |
|  |  |  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x18 |  |  |  |
|  |  |  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie | Minimum 10 |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Małych narządów - Naczyniowych - Mięśniowo-szkieletowych - Położniczych - Ginekologicznych - Urologicznych - Pediatrycznych - Kardiologicznych | TAK |  |  |  |
| 5. |  |  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub klasyczne zapewniające ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |  |  |
|  | 1 |  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |  |  |
|  |  |  | 1) Zakres częstotliwości pracy | Min 4,0 – 13,0 MHz. |  |  |  |
|  |  |  | 2) Liczba elementów | Min. 190 |  |  |  |
|  |  |  | 3) szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |  |  |
|  |  |  | 4) obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości |  |  |  |
|  |  |  | 5) obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |  |  |
|  | 2 |  | Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwości pracy | Min 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |  |
|  |  |  | Liczba elementów | Min. 64 |  |  |  |
|  |  |  | Kąt obrazowania | Min. 90 stopni |  |  |  |
|  |  |  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości |  |  |  |
| 6. |  |  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową min. 4,0-10,0 MHz | TAK, podać |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę śródoperacyjna Microconvex min. 4-10 MHz, min. 190 elementów | TAK, podać |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie kinetyczne umożliwiającą automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące |  |  |  |
|  |  |  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenia Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |  |
|  |  |  | Możliwośc rozbudowy o moduł ciagłego Dopplera | TAK |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wypełniony paszport techniczny |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  |  | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) |  |  | TAK, podać |  |  |  |

..........................................					   ……...............................

(miejsce i data wystawienia)					              (podpis)