PAKIET NR 21

ZESTAWIENIE   PARMETRÓW   I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Nazwa |  | APARAT DO ZNIECZULENIA Z MONITOREM PACJENTA 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ i model urządzenia/urządzeń |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | ## Parametry ogólne |  |  |  |
| 2. | Zasilanie 230 V 50 Hz |  | TAK |  |
| 3. | Wbudowany blat do pisania |  | TAK |  |
| 4. | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej |  | TAK |  |
| 5. | Szuflady na drobne akcesoria |  | TAK |  |
| 6. | Mobilny aparat, cztery koła jezdne |  | TAK |  |
| 7. | Centralna blokada kół aparatu |  | TAK/NIE |  |
| 8. | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu |  | TAK |  |
| 9. | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń |  | TAK, podać |  |
| 10. | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA |  | TAK |  |
| 11. | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie |  | TAK |  |
| 12. | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu |  | TAK |  |
| 13. | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora |  | TAK |  |
| 14. | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu |  | TAK |  |
| 15. | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec |  | TAK |  |
| 16. | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie |  | TAK |  |
| 17. | ## System dystrybucji gazów |  |  |  |
| 18. | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-10 l/min |  | TAK, podać |  |
| 19. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21% |  | TAK |  |
| 20. | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami |  | TAK |  |
| 21. | ## Układ oddechowy |  |  |  |
| 22. | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci |  | TAK |  |
| 23. | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany |  | TAK |  |
| 24. | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego |  | TAK |  |
| 25. | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. |  | TAK, podać |  |
| 26. | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-15 l/min |  | TAK, podać |  |
| 27. | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  | TAK |  |
| 28. | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. |  | TAK, podać |  |
| 29. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  | TAK |  |
| 30. | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie lub elektrycznie, sterowany mikroprocesorowo |  | TAK |  |
| 31. | ## Tryby wentylacji |  |  |  |
| 32. | Tryb ręczny wentylacji |  | TAK |  |
| 33. | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |  | TAK |  |
| 34. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |  | TAK |  |
| 35. | Wentylacja w trybie SIMV ze wspomaganiem PS |  | TAK |  |
| 36. | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu |  | TAK |  |
| 37. | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG |  |  |  |
| 38. | Możliwość rozbudowy o wentylację w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością SIMV-VG |  | TAK |  |
| 39. | Możliwość rozbudowy o wentylację w trybie CPAP/PS |  | TAK |  |
| 40. | ## Regulacje |  |  |  |
| 41. | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH2O |  | TAK, podać |  |
| 42. | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 4:1 |  | TAK, podać |  |
| 43. | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min |  | TAK, podać |  |
| 44. | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 65 cmH2O |  | TAK, podać |  |
| 45. | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 50 cmH2O |  | TAK, podać |  |
| 46. | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml |  | TAK, podać |  |
| 47. | Regulacja czasu wdechu od min 0,3 do 5 sek. |  | TAK, podać |  |
| 48. | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% |  | TAK, podać |  |
| 49. | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0,5 - 15 l/min |  | TAK, podać |  |
| 50. | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O |  | TAK, podać |  |
| 51. | ## Alarmy |  | TAK |  |
| 52. | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV |  | TAK |  |
| 53. | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV |  | TAK |  |
| 54. | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f |  | TAK |  |
| 55. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  | TAK |  |
| 56. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  | TAK |  |
| 57. | Alarm Apnea |  | TAK |  |
| 58. | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu |  | TAK |  |
| 59. | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 |  |  |  |
| 60. | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach |  | TAK, podać |  |
| 61. | ## Pomiar i obrazowanie |  |  |  |
| 62. | Pomiar objętości oddechowej TV |  | TAK |  |
| 63. | Pomiar objętości minutowej MV |  | TAK |  |
| 64. | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  | TAK |  |
| 65. | Ciśnienia szczytowego |  | TAK |  |
| 66. | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) |  | TAK |  |
| 67. | Ciśnienia średniego |  | TAK |  |
| 68. | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) |  | TAK |  |
| 69. | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej |  | TAK |  |
| 70. | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ |  | TAK |  |
| 71. | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów |  | TAK |  |
| 72. | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 12’’, wbudowany w korpus aparatu |  | TAK, podać = 12’’ – 0 pkt > 12’’ – 10 pkt |  |
| 73. | Rozdzielczość ekranu min. 1024x768 |  | TAK/NIE, podać NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 74. | Ekran dotykowy |  | TAK/NIE, podać |  |
| 75. | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego |  | TAK |  |
| 76. | Dostępne min. 3 konfiguracje ekranu |  | TAK, podać |  |
| 77. | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy |  | TAK |  |
| 78. | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy |  | TAK |  |
| 79. | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, CO2, FiO2 |  | TAK |  |
| 80. | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu |  | TAK |  |
| 81. | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu ## (moduł aparatu) |  |  |  |
| 82. | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) |  | TAK |  |
| 83. | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. |  | TAK |  |
| 84. | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) |  | TAK |  |
| 85. | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej |  | TAK |  |
| 86. | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  | TAK |  |
| 87. | iNNE |  |  |  |
| 88. | Ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. |  | TAK, podać |  |
| 89. | Wbudowany w aparat ssak injektorowy – obsługa przez przedni panel aparatu |  | TAK/NIE, podać NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 90. | Parownik do sevofluranu ze złączem Selectatec |  | TAK |  |
| 91. | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK |  |
| 92. | Aparat i monitor, parownik jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów i BIS) |  | TAK |  |
| 93. | Możliwość rozbudowy o pomiar BIS w aparacie do znieczulania |  | TAK/NIE, podać NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 94. | Instrukcja Obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| 95. | MONITOR PACJENTA |  |  |  |
| 96. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet |  | TAK |  |
| 97. | Modułowa budowa systemu - moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. Nie dopuszcza się monitora kompaktowego. |  | TAK |  |
| 98. | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” i rozdzielczości co najmniej 1024x768. |  | TAK |  |
| 99. | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  | TAK, podać |  |
| 100. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa przy pomocy przycisków funkcyjnych i pokrętła oraz poprzez ekran dotykowy. |  | TAK |  |
| 101. | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych |  | TAK |  |
| 102. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Akumulatory wewnętrzne, wymienialne przez użytkownika, pozwalające na minimum 60 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. |  | TAK, podać = 60 min. – 0 pkt > 60min. - 10 pkt |  |
| 103. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne poprzez radiator |  | TAK |  |
| 104. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty |  | TAK, podać |  |
| 105. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) - pamięć co najmniej 12 godzin |  | TAK, podać =12h - 0 pkt. >12h - 10 pkt |  |
| 106. | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi – co najmniej 100 |  | TAK, podać |  |
| 107. | Funkcja obliczeń hemodynamicznych |  | TAK |  |
| 108. | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) |  | TAK |  |
| 109. | Funkcja obliczeń parametrów nerkowych |  | TAK |  |
| 110. | Możliwość rozbudowy systemu o moduły: inwazyjny pomiar ciśnienia (do 4 wejść), inwazyjny pomiar rzutu minutowego, inwazyjny ciągły rzut minutowy serca, BIS, EEG |  | TAK |  |
| 111. | Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2) |  | TAK |  |
| 112. | Dwa monitory transportowe z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na zalanie wodą – stopień ochrony co najmniej IPX2. Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia z możliwością zawieszenia na ramieniu łóżka. Monitory transportowe kompatybilne z monitorem głównym pacjenta, będące jego modułem (pojedynczo). |  | TAK, podać Masa modułu transportowego – >1,2 kg. - 0 pkt. <1,2 kg. - 10 pkt. |  |
| 113. | Pomiar EKG/ST/Resp |  |  |  |
| 114. | 7-odprowadzeniowe EKG – moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG |  | TAK, podać |  |
| 115. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 30 do 300 B/min |  | TAK, podać |  |
| 116. | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min |  | TAK, podać |  |
| 117. | Analiza odchylenia odcinka ST |  | TAK |  |
| 118. | Analiza arytmii - min. 10 wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu |  | TAK, podać |  |
| 119. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
| 120. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego |  | TAK |  |
| 121. | Tryb pracy ręczny |  | TAK |  |
| 122. | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut |  | TAK, podać |  |
| 123. | Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych. Mankiet pediatryczny. Przewód łączący mankiet z modułem |  | TAK |  |
| 124. | Pomiar saturacji i pletyzmografia |  |  |  |
| 125. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu |  | TAK |  |
| 126. | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji |  | TAK |  |
| 127. | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec |  | TAK |  |
| 128. | Pomiar temperatury (dwa kanały) |  |  |  |
| 129. | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała |  | TAK |  |
| 130. | Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi |  | TAK |  |
| 131. | Czujnik temperatury powierzchniowy |  | TAK |  |
| 132. | Pomiar ciśnienia inwazyjnego (dwa kanały) |  |  |  |
| 133. | Wyświetlanie krzywej ciśnienia |  | TAK |  |
| 134. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego, średniego |  | TAK |  |
| 135. | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -50 do +300 mmHg. |  | TAK, podać |  |
| 136. | W ofercie z modułem 1 przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia i 5 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia |  | TAK |  |
| 137. | Pomiar zwiotczenia mięśni |  |  |  |
| 138. | Urządzenie do pomiaru NMT – moduł monitora lub aparatu. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 139. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać |  |
| 140. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |
| 141. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  | TAK |  |
| 142. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat |  | TAK, podać |  |
| 143. | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający |  | TAK |  |
| 144. | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego |  | TAK |  |
| 145. | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |
| 146. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |
| 147. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |
| 148. | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |
| 149. | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) |  | TAK, podać |  |

..........................................					        ……...............................

(miejsce i data wystawienia)					          (podpis i pieczątka)