PAKIET   22

ZESTAWIENIE   PARMETRÓW   I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Nazwa |  | SPRZĘT DO SZYBKICH PRZETOCZEŃ PŁYNÓW 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ i model urządzenia/urządzeń |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| I. Parametry (urządzenie do ogrzewania): |  |  |  |  |
| 1. | Sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody |  | TAK |  |
| 2. | Możliwość regulacji zakres temperatur 30 – 39 o C ±1ºC |  | TAK, podać |  |
| 3. | Zakres przepływu min. 20 – 800 ml/min |  | TAK, podać |  |
| 4. | Pomiar całkowitej objętości podanego płynu |  | TAK |  |
| 5. | Pomiar aktualnego przepływu |  | TAK |  |
| 6. | Temperatura ustawiona równa temperaturze uzyskiwanej na końcu linii |  | TAK |  |
| 7. | Programowana wstępnie temperatura pracy 37ºC ±1ºC |  | TAK, podać |  |
| 8. | Auto-test podczas uruchamiania urządzenia |  | TAK |  |
| 9. | Podłączenie i gotowość do użycia w czasie poniżej 30 s - brak czasu nagrzewania urządzenia |  | TAK, podać |  |
| 10. | Układ alarmu przekroczenia temperatury: sygnalizacja wizualna i dźwiękowa z możliwością czasowego wyciszenia |  | TAK |  |
| 11. | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący (wizualnie lub dźwiękowo) o konieczności dokonania przeglądu urządzenia |  | TAK |  |
| 12. | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD do komunikacji z użytkownikiem |  | TAK |  |
| 13. | Klasa ochronności CF |  | TAK |  |
| 14. | Zasilanie 230 V, 50/60 Hz |  | TAK |  |
| II. Parametry (urządzenie do szybkich przetoczeń): |  |  |  |  |
| 15. | System składający się z kompresora, komory ciśnieniowej, detektora powietrza oraz statywu zapewniający prędkość przepływu min do 800 ml/min |  | TAK, podać |  |
| 16. | Maksymalne ciśnienie w komorze ciśnieniowej do 300mmHg ± 10% |  | TAK, podać |  |
| 17. | Przystosowany do worków z płynami o pojemności 0,5 l lub 1,0 l |  | TAK, podać |  |
| 18. | Statyw z wbudowaną linią przewodzącą powietrze od kompresora do komory ciśnieniowej |  | TAK |  |
| 19. | Poziom hałasu do 45 dB |  | TAK, podać |  |
| 20. | Klasa ochronności CF |  | TAK |  |
| 21. | Zasilanie 230 V, 50/60 Hz |  | TAK |  |
| III. Dodatkowe wyposażenie, |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw jednorazowy z pułapką i zaworem bezzwrotnym – 10 szt. do małych, średnich przepływów do 400ml/min) |  | TAK |  |
| 23. | Zestaw jednorazowy z pułapką i zaworem bezzwrotnym - 10 szt. do dużych przepływów do 800ml/min |  | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 24. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać |  |
| 25. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |
| 26. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  | TAK |  |
| 27. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat |  | TAK |  |
| 28. | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający |  | TAK |  |
| 29. | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego |  | TAK |  |
| 30. | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |
| 31. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |
| 32. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |
| 33. | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |
| 34. | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) |  | TAK, podać |  |

..........................................					      ……...............................

(miejsce i data wystawienia)					       (podpis i pieczątka)