PAKIET   23

ZESTAWIENIE   PARMETRÓW   I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Nazwa |  | URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ i model urządzenia/urządzeń |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | System do ogrzewania płynów infuzyjnych/krwi - Sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody |  | TAK |  |
| 2. | I. Jednostka sterująca: |  | TAK |  |
| 3. | wymiary: 28 cm x 12cm x 19cm (+- 2 cm) |  | TAK, podać |  |
| 4. | waga: 1,7 kg (+- 0,5 kg) |  | TAK, podać |  |
| 5. | napięcie wejściowe jednostki sterującej: 100-240V, 50/60Hz |  | TAK, podać |  |
| 6. | Klasa (IEC 60529) modułu sterującego – IPX1 |  | TAK |  |
| 7. | nastawa temperatury w jednostce sterującej: 390C |  | TAK, podać |  |
| 8. | możliwość pracy z prędkościami przepływu od 5mldo 100ml/min przy początkowej temperaturze wynoszącej 200C |  | TAK, podać |  |
| 9. | przedział temperatury początkowej: 5-300C |  | TAK, podać |  |
| 10. | możliwość przymocowania do statywu, poręczy łóżka (uchwyt zintegrowany śrubowy) |  | TAK |  |
| 11. | wbudowany panel sterujący |  | TAK |  |
| 12. | wizualny alarm przekroczenia temperatury płynów |  | TAK |  |
| 13. | kabel zasilający |  | TAK |  |
| 14. | II. Ogrzewacz: |  | TAK |  |
| 15. | wymiary: 16,5cm x 7,5 cm x 5,0 cm (+- 1 cm) |  | TAK, podać |  |
| 16. | Klasa (IEC 60529) modułu sterującego – IPX4 |  | TAK |  |
| 17. | posiada dwa wskaźniki LED pokazujące stan zasilania i temperaturę podawanego płynu |  | TAK |  |
| 18. | wizualny wskaźnik nie zainstalowania żadnego zestawu jednorazowego lub zainstalowania go niepoprawnie |  | TAK |  |
| 19. | III. Kartridż jednorazowy 10 szt. (sterylny) |  | TAK |  |
| 20. | objętość napełniania kartridża: 3ml (+- 1ml) |  | TAK, podać |  |
| 21. | pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych |  | TAK |  |
| 22. | wyjściowa temperatura płynu: 390C+/-20C |  | TAK, podać |  |
| 23. | IV. Tryb działania – ciągły |  | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 24. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać |  |
| 25. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |
| 26. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  | TAK |  |
| 27. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat |  | TAK |  |
| 28. | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający |  | TAK |  |
| 29. | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego |  | TAK |  |
| 30. | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |
| 31. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |
| 32. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |
| 33. | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |
| 34. | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) |  | TAK, podać |  |

..........................................					    ……...............................

(miejsce i data wystawienia)					        (podpis i pieczątka)