PAKIET   24

ZESTAWIENIE   PARMETRÓW   I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Nazwa |  | DEFIBRYLATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA KARDIOWERSJI I ELEKTROSTYMULACJI ORAZ KAPNOGRAFIĄ 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ i model urządzenia/urządzeń |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Lp. | ## OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 1.2 kg |  | TAK, podać |  |
| 2. | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji |  | TAK |  |
| 3. | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max 8 kg |  | TAK, podać = 8kg – 0 pkt = 7,9 kg – 7,5 kg – 5 pkt < 7,5 kg – 10 pkt |  |
| 4. | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8’’ |  | TAK, podać |  |
| 5. | Możliwość wyświetlania na ekranie 4 krzywych dynamicznych. |  | TAK, podać |  |
| 6. | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej |  | TAK |  |
| 7. | Dwufazowa fala defibrylacji |  | TAK |  |
| 8. | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J |  | TAK, podać |  |
| 9. | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej |  | TAK |  |
| 10. | Kardiowersja |  | TAK |  |
| 11. | Czas ładowania do energii 200Jmax. 5 sekund |  | TAK, podać |  |
| 12. | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii |  | TAK |  |
| 13. | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnym z aktualnymi wytycznymi z 2015 r. |  | TAK |  |
| 14. | Programowane przez użytkownika wartości energii AED dla 1, 2, 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J |  | TAK, podać |  |
| 15. | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej |  | TAK |  |
| 16. | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci |  | TAK |  |
| 17. | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych |  | TAK |  |
| 18. | Wskaźnik jakości kontaktu łyżek z pacjentem |  | TAK, podać na ekranie – 10 pkt. na łyżkach – 5 pkt. |  |
| 19. | Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych |  | TAK |  |
| 20. | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii |  | TAK |  |
| 21. | Wbudowana drukarka termiczna |  | TAK |  |
| 22. | Papier o szerokości min. 50 mm |  | TAK, podać <=60 mm – 0 pkt. >60 mm – 10 pkt. |  |
| 23. | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym minimum 3 krzywych |  | TAK, podać |  |
| 24. | Monitorowanie EKG min. z 3/5 odprowadzeń |  | TAK, podać |  |
| 25. | a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. |  | TAK, podać |  |
| 26. | b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; |  | TAK, podać |  |
| 27. | Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń: |  | TAK, podać |  |
| 28. | a. regulacja wzmocnienia sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; |  | TAK, podać |  |
| 29. | b. pomiar respiracji w zakresie min. od 0 do 120 rpm |  | TAK, podać |  |
| 30. | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie |  | TAK |  |
| 31. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA |  | TAK, podać |  |
| 32. | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min. |  | TAK, podać |  |
| 33. | Pomiar saturacji (SpO2) za pomocą czujnika na palec dla dorosłych |  | TAK |  |
| 34. | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie |  | TAK |  |
| 35. | Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP): metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiaru od 10-270 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny |  | TAK, podać |  |
| 36. | Pomiar temperatury (2 kanałowy): - zakres pomiaru: 0-50 ºC |  | TAK, podać |  |
| 37. | Pomiar CO2 w technologii sidestream, pomiar stężenia CO2 w zakresie co najmniej 0-99 mmHg |  | TAK, podać |  |
| 38. | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG |  | TAK, podać |  |
| 39. | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive |  | TAK |  |
| 40. | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów |  | TAK |  |
| 41. | Programowanie godzin automatycznie wykonywanego codziennego autotestu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) z wydrukiem testu |  | TAK |  |
| 42. | Zasilanie i ładowanie systemu akumulatorów z sieci napięcia przemiennego 230V / 50Hz |  | TAK |  |
| 43. | Akumulator bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi |  | TAK |  |
| 44. | Czas pracy na bateriach dla urządzenia: minimum 5 godzin monitorowania |  | TAK, podać |  |
| 45. | Możliwość wykonania min. 100 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych bateriach |  | TAK, podać |  |
| 46. | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin |  | TAK, podać |  |
| 47. | Uchwyt do mocowania defibrylatora na ramę łóżka |  | TAK |  |
| 48. | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44 |  | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 49 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać |  |
| 50 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. |  | TAK |  |
| 51 | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. |  | TAK |  |
| 52 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat |  | TAK |  |
| 53 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający |  | TAK |  |
| 54 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego |  | TAK |  |
| 55 | Wypełniony paszport techniczny |  | TAK |  |
| 56 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim |  | TAK |  |
| 57 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski |  | TAK, podać |  |
| 58 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) |  | TAK |  |
| 59 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) |  | TAK, podać |  |

..........................................					        ……...............................

(miejsce i data wystawienia)					            (podpis i pieczątka)