PAKIET      25

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW I WARUNKÓW  TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA 3 szt. | . |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent : |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | ## OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa przeznaczona do podaży leków, płynów, krwi i produktów krwiopodobnych. | TAK |  |
| 2. | Zastosowany mechanizm umożliwiający transfuzję krwi nie powoduje niszczenia czerwonych krwinek (hemolizy) | TAK |  |
| 3. | Aparat do przetoczeń z mechanizmem zabezpieczającym przed niekontrolowanym wypływem leku po otworzeniu drzwi pompy infuzyjnej | TAK |  |
| 4. | Możliwość wprowadzenia i skalibrowania pompy do pracy z innymi akceptowalnymi zestawami infuzyjnymi. | TAK |  |
| 5. | Wyświetlacz LCD TFT min. 3 cale z możliwością regulacji jasności i głośności alarmów (tryb nocny) | TAK, podać |  |
| 6. | Na wyświetlaczu dostępne jednocześnie informacje: prędkość infuzji, aktualna podaż, objętość do podania, ciśnienie w linii infuzyjnej, pojemność akumulatora, podawany lek, alarmy | TAK |  |
| 7. | Wszystkie napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
| 8. | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1 – 2000 ml/h | TAK, podać |  |
| 9. | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99,00 ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK, podać |  |
| 10. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 11. | Bolus na żądanie i programowany z określoną objętością i prędkością | TAK |  |
| 12. | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1 – 2000 ml/h | TAK, podać |  |
| 13. | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji. | TAK |  |
| 14. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 15. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999,99 ml | TAK, podać |  |
| 16. | Dozowanie z określeniem prędkości i objętości podaży | TAK |  |
| 17. | Obliczanie prędkości podaży na podstawie objętości, prędkości i czasu | TAK |  |
| 18. | Programowanie infuzji z przerwą oraz ze zmienną szybkością | TAK |  |
| 19. | Dozowanie w jednostkach masowych w stosunku do wagi pacjenta Waga pacjenta w zakresie od min. 1 – 300 kg | TAK, podać |  |
| 20. | Funkcja szybkiego startu infuzji z parametrami wstępnymi ostatniej zakończonej infuzji | TAK |  |
| 21. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu (g, mg, µg, ng, IU/kg/min; g, mg, µg, ng, IU/kg/h) | TAK |  |
| 22. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | TAK, podać |  |
| 23. | Ustawienie granicy ciśnienia okluzji na 11 różnych poziomach w zakresie od 150-975 mmHg. Możliwość zmiany jednostki ciśnienia (Pa, bar) | TAK, podać |  |
| 24. | Funkcja blokady klawiatury | TAK |  |
| 25. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń: | TAK |  |
| 26. | Ustawienie min. 8 różnych poziomów głośności alarmu | TAK, podać |  |
| 27. | Alarm wstępny zakończenia infuzji ustawiany od 1 do 30 min. | TAK, podać |  |
| 28. | Alarm zakończenia infuzji | TAK |  |
| 29. | Alarm powietrza w linii zestawu infuzyjnego (pojedyńczego pęchęrzyka oraz wartości skumulowanej). Możliwość ustawienia min. wartości pęcherzyka powietrza w zakresie od 20-800µL. | TAK, podać |  |
| 30. | Alarm okluzji | TAK |  |
| 31. | Wbudowana biblioteka leków umożliwiająca wpisanie co najmniej 2000 leków | TAK |  |
| 32. | Dokładność mechaniczna podaży max. (+/-)1% | TAK |  |
| 33. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 34. | Historia zdarzeń min. 2000, dostępna bezpośrednio z wyświetlacza pompy infuzyjnej | TAK, podać |  |
| 35. | Pompa zasilana bezpośrednio z sieci elektrycznej bez zewn. zasilacza | TAK |  |
| 36. | Praca na akumulatorze wbudowanym min. 9 godz. przy przepływie 25 ml/godz. | TAK, podać |  |
| 37. | Wbudowany w pompę uchwyt do mocowania pompy do rury pionowej i poziomej | TAK |  |
| 38. | Zatrzaskowy sposób mocowania w stacji dokującej | TAK |  |
| 39. | Możliwość współpracy z Systemami Zarządzania Danymi Pacjenta (PDMS) | TAK / NIE, podać Możliwość współpracy =10pkt. Brak możliwości współpracy = 0pkt. |  |
| 40. | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF, Ochrona przed wilgocią min. IP 23 | TAK |  |
| 41. | Masa pompy objętościowej max. 2,5 kg | TAK, podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE DLA KAŻDEGO Z WSZYSTKICH POWYŻEJ OPISANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |
| 43. | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK, podać |  |
| 44. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 45. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 46. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 47. | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 48. | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 49. | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 50. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| 51. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK, podać |  |
| 52. | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 53. | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK, podać |  |

...................................	                                                                            ....................................................

data                                                                                                       pieczątka i podpis Wykonawcy