Załącznik Nr 3

Wytyczne instalacyjno-montażowe

## dla Pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni i Centralnej Dezynfektorni

Centralna Sterylizatornia (CS) i Centralna Dezynfektornia (CD) stanowią wspólną jednostkę organizacyjną KPCP wykonującą profesjonalne zcentralizowane usługi w zakresie dekontaminacji szpitalnej.

Realizacja zadania  zgodna z :

- Wymogami:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 VI 2012r ( Dz. U. poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu  wykonującego działalność leczniczą.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Normy EN 61010 część 1 i część 2.

- Oraz innymi przepisami dotyczącymi wykonywanych prac.

- W CS i CD bariery międzystrefowe sterylizacji i dezynfekcji tj. bariery wraz z  urządzeniami w swoim wykonaniu, powinny stanowić skuteczny rozdział izolacyjny stref również w zakresie ruchu powietrza.

- Warunki termiczne (eliminacja nadmiaru ciepła) emitowanego przez urządzenia powinny być dokładnie określone i zapewnione przez system /systemy urządzeń spełniających wymogi higieniczne np.: poprzez zamianę istniejących klimakonwektorów na inne urządzenia obecnie stosowane w centralnych sterylizatorniach i dezyfektorniach.

- Prowadzone sieci instalacyjne w CS i CD wymagają litej obudowy o charakterze kanałowym w znaczącym stopniu nie  pomniejszającym kubatury poszczególnych pomieszczeń. Istnieje możliwość wykorzystania ogólnodostępnych korytek instalacyjnych.

- Wykonawca zapewni dostęp do przestrzeni serwisowych montowanych urządzeń (sterylizatory, komora dezynfekcyjna oraz myjnia do dużych zastosowań) od strony załadowczej.

- Wykończenia posadzek i ścian do wysokości sufitu powinny być wykonane z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych nienasiąkliwych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Połączenie ścian z podłogami powinno być wykonane w sposób bezszczelinowy  umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Wykończenie sufitów zgonie z projektem powykonawczym.

- Wykonanie finalne powinno pozostać w zgodności z wymogami technologii Projektu powykonawczego „PION” lub stanowić rozwiązania pod względem higienicznym lepsze/korzystniejsze.

- Wykonawcy zostanie udostępniona w formie elektronicznej dokumentacja powykonawcza obiektu.

Wytyczne szczegółowe instalacyjno-montażowe dla pomieszczeń:

- Pomieszczenie tzw. „komory bezciśnieniowej”.

- Wykończenie pomieszczenia bezciśnieniowej dezynfekcji techniką fumigacji wraz z montażem   gazoszczelnych drzwi.

- Wykonanie w całości komory bezciśnieniowej w wersji szczelnej dla powietrza i gazu z tzw. zaprojektowaniem indywidualnym systemem nawiewno - wywiewnym.

- Wykonanie całości w wersji higienicznej tj. wszystkie powierzchnie powinny nadawać się do czyszczenia i dekontaminacji oraz nie wchodzić w reakcję z tlenem aktywnym.  np.: obudowa kanałów istniejącej wentylacji.

- Wyposażenie szczegółowe:  gniazdka elektryczne zasilania wewnątrz pomieszczenia "komory" w celu podłączenia generatora gazu oraz aeratora w opcji pracy generatora gazu wewnątrz komory, wykonanie portów wejścia i wyjścia w drzwiach lub w ścianie od strony "strefy czystej" w celu pracy generatora w opcji tzw. zewnętrznej, wykonanie oświetlenia z możliwością załączania i wyłączania zewnątrz od strony "strefy czystej”; regulator wentylacji "pomieszczenia komory" (załączanie i wyłączanie ) możliwe na zewnątrz.

- Doprowadzenie instalacji elektrycznej i sterującej

Instalacja elektryczna:

W komorze powinny być dostępne minimum dwa podwójne gniazda prądu, do których będzie możliwość podłączenia urządzeń: generatora H2O2 i aeratora. Ponadto należy zainstalować gniazdo na port przyłączeniowy RS 485 umożliwiający połączenie generatora H2O2 z panelem sterującym.

Instalacja sterująca (w przypadku komory z automatyzacją pracy):

Centrum zarządzania pomieszczeniem i procesem zainstalowane jest na zewnątrz komory, w zawieszonej skrzynce rackowej. Od skrzynki należy poprowadzić przewody sterujące do zamka elektrycznego drzwi, przepustnic oraz wentylatorów w kanałach wentylacyjnych. Ponadto należy przeprowadzić dodatkowe gniazdo na 2 porty przyłączeniowe umożliwiające realizację funkcji Remote Start/Stop oraz zintegrowanie wentylacji i drzwi z etapem pracy urządzenia.

# Oświetlenie

Zastosowane oświetlenie powinno spełniać wymogi i normy związane z oświetleniem pomieszczeń szpitalnych.

- Wykończenie ścian i podłóg

Ściany:

Ściany powinny być wykończone przy użyciu materiałów wodoodpornych, niechłonących, odpornych na ścieranie. Innym możliwym sposobem wykończenia jest położenie na ścianach kafli. Nie należy stosować farb epoksydowych, gdyż mogą one wchodzić w reakcje chemiczną z nadtlenkiem wodoru, co powoduje ich łuszczenie.

Podłoga:

Podłoga może zostać wykończona z wykorzystaniem tarketu, lub materiałów podobnych. Innym możliwym sposobem wykończenia jest położenie kafli podłogowych.

# Integracja urządzenia z systemem sterowania

Wykonana integracja, powinna spełniać poniższe wymagania, aby komora spełniała założenia projektowe:

- realizacja funkcji Remote Start/Stop,

- integracja z systemem wentylacji, umożliwiająca odcinanie i włączenie systemu w zależności od etapu pracy generatora H2O2,

- funkcja blokowania drzwi w czasie trwania procesu,

- funkcja otwierania drzwi dopiero po osiągnięciu bezpiecznego stężenia.

Na etapie realizacji konieczna koordynacja montażu ościeżnicy drzwi, z instalacją automatyki.

Pod ościeżnicą (drzwi progowe) muszą być doprowadzone przewody do sterowania ryglami.

- Oferent zapewnia:

- Wykonanie instalacji automatyki wraz z portami ściennymi, okablowaniem i trasami kablowymi dla komory dekontaminacji H2O2 (współpraca z generatora H2O2, drzwiami gazoszczelnymi z atestem szczelności).

- Wykonanie stacjonarnej instalacji detekcji H2O2, instalacja po 1 detektorze wycieku H2O2 po stronie brudnej oraz po stronie czystej.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Szkolenie z zakresu obsługi komory i urządzenia.

- Dostawę generatora suchego, gazowego nadtlenku wodoru oraz aeratora.

- Dostawę i montaż drzwi gazoszczelnych.

Informacje dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych

Ważne jest, aby do wykończenia pomieszczenia nie stosować farb epoksydowych mających tendencje do łuszczenia pod wpływem działania nadtlenku wodoru. W przypadku, kiedy na ścianach mają zostać położone materiały wodoodporne np.; płyty szklane,  zaleca się, aby miały one jak najmniejszą porowatość, a materiał, z których są one wykonane oraz klej był wodoodporny.

Szczelność pomieszczenia ma istotne znaczenie dla skuteczności procesu, a także bezpieczeństwa personelu i pacjentów. Do uszczelniania wszelkiego rodzaju miejsc należy używać silikonów dostępnych na rynku takich jak Viton, Norprene, a unikać stosowania gum naturalnych i syntetycznych (ze względu na możliwość kruszenia materiału po dłuższej eksploatacji.)

Drzwi stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych do częstej dekontaminacji powinny wykazywać jak najwyższą szczelność.

Wentylacja stosowana w pomieszczeniu dekontaminacyjnym, jest dedykowana jedynie do tego pomieszczenia ( jak w projekcie ). Jeżeli w systemie wentylacji stosowane są filtry HEPA, zaleca się stosowanie filtrów, w których ramka wykonana jest ze stali. Kanały wentylacyjne powinny być szczelne dla gazów. Potwierdzenie szczelności systemu wentylacyjnego jest obowiązkiem Wykonawcy.

Materiały niezalecane do stosowania ze względu na obniżenie wytrzymałości lub negatywnie wpływające na proces: Nylon, PET, Buna-N, Polipropylen, EPDM, Mosiądz, materiały zawierające celulozę.

Uwaga

Zamawiający przyjmie inne rozwiązanie technologiczne równorzędne z powyżej opisaną technologią i jej jakością.

- Pomieszczenia związane ze sterylizacją tlenkiem etylenu (EO)

  - Pomieszczenia wymagają wykonania uszczelniającego wobec pomieszczeń przylegających jak i kanałów instalacyjnych.

  - Drzwi tych pomieszczeń (3szt.) winny być wyposażone w urządzenia pomiarowe kontrolujące kierunek przepływu powietrza. Prawidłowy kierunek to jest do ich wnętrza.

  - Wykonać instalację doprowadzającą zużyty w procesie tlenek etylenu do pomieszczenia z abatorem przeznaczonym do jego utylizacji (spalania).

  - Montaż sterylizatora i abatora przeznaczonego do utylizacji tlenku etylenu nie stojący w sprzeczności ze standardem normy PN.EN.1422.

  - Montaż zestawu monitorującego stężenie tlenku etylenu.

  - Sprawdzić szczelności pomieszczenia. Przy braku szczelności, należy wykonać uszczelnienie zgodnie z  wymogami wytwórcy sterylizatora.

- Pomieszczenia Centralnej Dezynfektornii.

  - Zapewnienie wyciągu wentylacji mechanicznej aerozolu z boksu  dekontaminacji manualnej (mycie strumieniowe, ciśnieniowe i strumieniem pary).

  - Doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza do boksu dekontaminacji.

  - Wykonanie kurtyny powietrznej chroniącej obsługę podczas pracy w boksie dekontaminacji.

  - Montaż komory dezynfekcyjnej jak i myjni do dużych zastosowań połączyć z wykonaniem śluzy higienicznej tzw. fartuchowej stanowiącej przejście obsługi ze strony” brudnej” na „czystą”.

  - Wykończenie otworów montażowych listwami ze stali kwasoodpornej.

  - Zabudowa ścian do wysokości sufitu winna być wykonana z materiałów nienasiąkliwych i rozpoczynać się nad urządzeniami.

  - Istniejące i wprowadzone przez Wykonawcę sieci instalacyjne w pomieszczeniach CD  wymagają higienicznej i litej obudowy o charakterze kanałowym w znaczącym stopniu nie  pomniejszającym kubatury pomieszczeń.

- Pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni.

- Sterylizator plazmowy oraz sterylizatory parowe montowane w zestawie trzech sztuk w jednym ciągu technologicznym obok siebie bez wzajemnego negatywnego wpływu na ich jednoczasową pracę. Zabudowa sterylizatorów w dwie ściany.

- Wykończenie otworów montażowych sterylizatorów winno być wykonane ze stali kwasoodpornej.

- Montaż 3 szt. myjni dezynfekcyjnych w tym jednej przeniesionej  posiadanej przez szpital  oraz okna podawczego, w jednym ciągu technologicznym obok siebie. Demontaż istniejącego okna podawczego (o ile wymiary gabarytowe trzech urządzeń i okna nie będą odpowiadały wymiarom przestrzeni instalacyjnej)  i przekazanie Zamawiającemu.

- Wykończenie otworów montażowych myjni winno być wykonane ze stali kwasoodpornej.

- Montaż 2 szt. myjni dezynfekcyjnych do endoskopów w tym jednej przeniesionej  posiadanej przez szpital, w jednym ciągu technologicznym obok siebie. Dostosowanie otworu montażowego do gabarytów urządzeń.

O ile zajdzie taka potrzeba wykończenie otworu montażowego winno być wykonane ze stali kwasoodpornej.

- Wytyczne dotyczące informatycznego systemu komputerowego zarządzającego pracą Centralnej Sterylizatornii i Centralnej Dezynfektornii.

Kompletny system komputerowy do elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w  Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów sterylizowanych (hardware & software).

Niezbędne oprogramowanie systemowe, operacyjne i robocze współpracujące z systemem kodów kreskowych, umożliwiające obsługę przyjmowania materiału brudnego, archiwizację i wizualizację (wykres temperatury) w czasie rzeczywistym parametrów procesów mycia i dezynfekcji i ich załadunków, stanowisk kompletowania pakietów i pakowania (współpraca stacji roboczych ze zgrzewarkami i drukarkami etykiet kodów paskowych), archiwizację i wizualizację w czasie rzeczywistym parametrów procesów sterylizacji parowej i ich wzorców załadunków, rodzaju załadunku  dla sterylizatorów parowych, archiwizację i wizualizację w czasie rzeczywistym parametrów procesów sterylizacji plazmowej i ich załadunków dla sterylizatora plazmowego, stanowisko wydawania materiału sterylnego, obsługa magazynu materiału sterylnego, wydruk raportów z przeprowadzonych procesów sterylizacji, stanowisko administratora systemu, umożliwiające konfiguracje, testowanie, tworzenie zestawień i kompletną archiwizację procesów, statystykę prowadzonych procesów automatycznego mycia – dezynfekcji i sterylizacji.

Budynek D posiada w całości okablowanie strukturalne kategorii 7A kable niepalne. Zastosowane wkładki na końcach gniazd ACO zostały dobrane tak by zawsze była możliwość ich zmiany bądź wymiany. Wkładki te działają w standardzie kategorii 6A. W projektowanych pomieszczeniach centralnej sterylizacji mieszczącej się w budynku D winno się zastosować okablowanie kategorii 7A podwójnie ekranowane S/FTP o paśmie przenoszenia 1200Mhz w osłonie niepalnej LSZH (LS0H). Dodatkowo okablowanie musi być poprowadzone w taki sposób by spełniało wszelkie normy epidemiologiczne i sanitarne (w pomieszczeniach sterylizacyjnych) to jest nie powinno być montowane w jakichkolwiek korytach i rurach PCV, okablowanie powinno zostać zabudowane płytami karton-gips (gips-karton). Gniazda końcowe na końcu powinny zostać oparte o uniwersalne ekranowane gniazdo 2Ghz (z możliwością wymiany interfejsu w postaci wkładki bez zmian w trwałym zakończeniu kabla) w uchwycie do osprzętu Mosaic 45x45.

Okablowanie strukturalne powinno zostać doprowadzone do pośredniego punktu dystrybucyjnego to jest PPD1 mieszczącego się w serwerowni budynku D (poziom -1). Takie doprowadzenie okablowania niesie ze sobą szereg korzyści w postaci zbędnego umieszczania szafy typu rack w pomieszczeniach centralnej sterylizacji, jak również ewentualnej rozbudowy o podłączenie do istniejącej infrastruktury budynku D. Korzyścią dodatkową jest umieszczenie serwera opisanego w specyfikacji tego przetargu w istniejącej szafie wyżej wymienionej serwerowni.

Całość okablowania należy zakończyć w panelach krosowych (patch panel) ekranowanych, 24 portowym zawierające ekranowane złącza modularne o wydajności minimum 2GHz. Panele uniwersalne 2GHz powinny posiadać również zintegrowane prowadnice na kable zapewniające optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiający.

Do podłączenia okablowania strukturalnego należy zastosować przełącznik 48 portowy z każdym portem o prędkości 1Gbit/s. Budynek D posiada w pełni urządzenia aktywne oparte o producenta marki HP (oprócz monitoringu CCTV). Dla pełnej kompatybilności dobrym rozwiązaniem było by zastosowanie również przełącznika tego producenta. Szpital w pomieszczeniu serwerowni zagwarantuje miejsce dla wyżej wymienionych patch paneli i serwera typu rack, jednakże szpital nie gwarantuje podłączenia do urządzenia typu UPS celem zabezpieczenia zasilania. Celem zabezpieczenia urządzenia aktywnego oraz serwera należy zamontować odpowiedni UPS.

Powyższe wytyczne instalacyjno – montażowe  wraz z :

- projektem powykonawczym - załącznik nr 5

- schematem technologicznym CS i CD - załącznik nr 1

- wykazem urządzeń i wyposażenia  CS i CD – załącznik nr 2

- wykazem sprzętu który ma zostać zakupiony jako wyposażenie CS i CD wg tabeli „Zestawienie Wyposażenia  wraz z pracami dodatkowymi dla Centralnej Sterylizatorni i Dezynfekcji” – załącznik nr 6

POZWOLĄ na zaprojektowanie niezbędnych zmian szczególnie w zakresie mediów zasilających i zapewnienie właściwych warunków pracy oraz przygotowanie projektów powykonawczych i uzyskanie wszelkich pozwoleń eksploatacyjnych na uruchomienie oraz użytkowanie CS i CD.

Opracowali:

Koordynator ds. Higieny i Zakażeń Szpitalnych

dr n.med. Barbara Waszak

Specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego

inż. Anna Drzycimska

Kierownik Działu Centralnej Sterylizacji i DDD

mgr Beata Ratke

Specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego

mgr inż. Weronika Harasimczyk