9

Przedmiot zamówienia: Generator H2O2 wraz z aeratorem - 1 kpl.

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, 2017 rok produkcji (nie powystawowe) | TAK, podać |  |  |  |
| 2. | Mobilny system do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru | TAK |  |  |  |
| 3. | Możliwe do zastosowania w procesach dekontaminacji systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. | TAK |  |  |  |
| 4. | System złożony z jednej jednostki mogącej przeprowadzić pełen proces dekontaminacji, czyli mierzenie i ewentualne dostosowanie warunków fizykochemicznych w pomieszczeniu, wygenerowanie gazu i jego rozkład. Dystrybucja gazu bezpośrednio przez dysze wmontowane w urządzeniu min. 4 szt. oraz niezależnie przez przepływ powietrza przez min. 8 (osiem) wbudowanych kanałów wentylacyjnych. Niedopuszczalne jest rozprowadzanie gazu lub powietrza przez dołączane przewody | Tak, podać |  |  |  |
| 5. | Możliwość dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze w jednostkowym procesie min 500 m3. | TAK, podać |  |  |  |
| 6. | Długość cyklu pracy dla kubatury 500 m3- nie dłuższy niż 8godz. | Tak, podać |  | . |  |
| 7. | Wymiary urządzenia wraz z panelem sterującym i wbudowanym schowkiem na wszystkie dostarczane akcesoria: 650 x1510 x7 10mm ± 15mm Waga: 95kg ± 5kg | Tak, podać |  |  |  |
| 8. | Do prawidłowego przebiegu procesu zgodnego z wytycznymi producenta nie jest wymagane przeprowadzanie procedury przygotowania warunków fizykochemicznych w pomieszczeniu tj. osuszanie, ogrzewanie pomieszczenia. | Tak, załączyć |  |  |  |
| 9. | Pełna automatyzacja procesu obejmująca pomiar warunków fizykochemicznych w pomieszczeniu tj. temperatury i wilgotności względnej oraz automatyczne ustalenie przebiegu procesu. | TAK |  |  |  |
| 10. | Możliwość pracy w dekontaminowanym pomieszczeniu w przypadku podciśnienia i nadciśnienia. | TAK |  |  |  |
| 11. | Możliwość dekontaminacji w zakresie temperatur pomieszczenia min. 15- 40C. | TAK, podać |  |  |  |
| 12. | Regulowana wydajność wymiany powietrza w urządzeniu w fazie aeracji | TAK |  |  |  |
| 13. | Stężenie ciekłego H2O2 w zbiorniku generatora na poziomie od 30% do max 35%. | TAK, podać |  |  |  |
| 14. | Środek biobójczy – czysty H2O2 nie może być domieszkowany żadnymi substancjami dodatkowymi takimi jak alkohol, jony metali itp. | TAK, podać |  |  |  |
| 15. | Wymagania dot. czynnika aktywnego (biobójczego) stosowanego w urządzeniu: - Skuteczność biobójcza: B, F, V, Tbc, S, - Kompatybilność czynnika aktywnego pozwalająca na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym, instalacjami elektrycznymi, - Bezpieczny dla środowiska, personelu i pacjentów w proponowanej technologii, - Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po przeprowadzonym procesie dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego, - Brak toksyczności poprocesowej. | TAK, podać |  |  |  |
| 16. | Możliwość dekontaminacji w zakresie wilgotności względnej pomieszczenia od min. 10% do max. 75% | TAK, podać |  |  |  |
| 17. | Zakres dozowania substancji aktywnej (biobójczej) w zakresie od 4g/min do 20g/min z możliwością regulacji ręcznej w całym zakresie w interwale, co 1 g. | TAK, podać |  |  |  |
| 18. | Zastosowany aktywny czynnik nadtlenku wodoru w fazie gazowej pozwalający na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym oraz instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. | TAK |  |  |  |
| 19. | Wysoka redukcja mikroorganizmów. Poziom redukcji wobec spor Geobacillus stearothermophilus na poziomie 6 log. | TAK, podać |  |  |  |
| 20. | Urządzenie posiadające panel sterowania wyposażony w kolorowy, ciekłokrystaliczny ekran dotykowy, dający możliwość zdalnego sterowania z zewnątrz pomieszczenia, podczas gdy urządzenie jest umieszczone wewnątrz dekontaminowanej strefy | TAK |  |  |  |
| 21. | Port komunikacyjny (wejście / wyjście) np. RJ-45, RS-485 typ D, USB. | TAK |  |  |  |
| 22. | Możliwość programowania i zapisywania w pamięci sterownika urządzenia minimum 100 programów | TAK, podać |  |  |  |
| 23. | Menu urządzenia, alarmy i menu serwisowe z poziomu panelu sterowania w języku polskim. Podgląd okna diagnostycznego w formie graficznej z parametrami pracy poszczególnych podzespołów urządzenia. | TAK, załączyć |  |  |  |
| 24. | Możliwość kodowania dostępu do sterownika urządzenia w celu uniknięcia ingerencji osób nieuprawnionych. Minimum 3 poziomy dostępu. | TAK,podać |  |  |  |
| 25. | Możliwość kontrolowania i wydruku informacji o prawidłowości procesu. Drukarka termiczna wbudowana w urządzenie. Wydruk w języku polskim m.in.: parametrów pracy, prawidłowości procesu, alarmów, pełne informacje o procesie i operatorze | TAK, podać |  |  |  |
| 26. | Wbudowana drukarka i oprogramowanie zgodne z cGMP oraz cGLP. | TAK |  |  |  |
| 27. | Możliwość ręcznego określenia czasu trwania każdego z etapów procesu. | TAK |  |  |  |
| 28. | Pełna walidacja procesu dekontaminacji (również bioindykatorem i chemoindykatorem procesu). | TAK |  |  |  |
| 29. | Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po zastosowaniu nadtlenku wodoru w procesie dekontaminacji. | TAK |  |  |  |
| 30. | Urządzenie kończy proces przy poziomie poniżej 0,3ppm (0,4 mg/m3) – zgodnie z normatywą higieniczną nadtlenku wodoru obowiązującą na terenie Polski. | TAK, podać |  |  |  |
| 31. | Urządzenie posiada funkcję Remote Start/Stop umożliwiającą: Integrację urządzenia z systemem wentylacji, umożliwiającą odcinanie i włączenie systemu w zależności od etapu pracy; Blokowanie drzwi w czasie trwania procesu; Otwierania drzwi dopiero po osiągnięciu bezpiecznego stężenia | Tak |  |  |  |
| 32. | Zasilanie 220/230 V, 50Hz | Tak |  |  |  |
| 33. | Wyposażenie urządzenia we wbudowane czujniki: - czujnik stężenia H2O2 - czujnik wilgotności względnej - czujnik temperatury - czujnik cisnienia i przepływu powietrza | TAK |  |  |  |
| 34. | Urządzenie umożliwiające ciągły pomiar stężenia czynnika biobójczego wewnątrz pomieszczenia, w którym prowadzony jest proces i jego bieżący odczyt na zewnątrz dekontaminowanej strefy, zakres pomiaru nie mniejszy niż 1-1000ppm. | TAK, podać |  |  |  |
| 35. | Zgodność z dyrektywami unijnymi mającymi zastosowanie przy tego rodzaju produktach, oznaczone znakiem zgodności CE - dokument potwierdzający zgodność z Dyrektywami 2004/108/EC oraz 2006/42/EC. | TAK, załączyć |  |  |  |
| II | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 36. | Na wyposażeniu minimum: - Ręczny czujnik stężenia H2O2 do pomiaru szczelności w niskim stężeniu, dokładność 0,1ppm; - Elektroniczny dalmierz do pomiaru kubatury pomieszczenia; - Okulary i rękawice ochronne; - Przewody zasilające i komunikacyjne o długości min 5 m. - Testy chemiczne potwierdzające skuteczność 6 log dla 20 procesów - Testy biologiczne potwierdzające skuteczność 6 log na 20 procesów Czynnik – nadtlenek wodoru w opakowaniu 5 litrów – min 1 szt. | TAK |  |  |  |
| III | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 37. | Mobilny system aeracji do procesu biodekontaminacji - 1 szt | TAK |  |  |  |
| 37.1 | Mobilny system aeracji do procesu biodekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru. |  |  |  |  |
| 37.2 | Urządzenie rozkładające i katalizujące rozkład H2O2. | Tak |  |  |  |
| 37.3 | Zgodność z dyrektywami unijnymi mającymi zastosowanie przy tego rodzaju produktach, oznaczone znakiem zgodności CE - dokument potwierdzający zgodność z Dyrektywami 2004/108/EC oraz 2006/42/EC. | Tak, załączyć |  |  |  |
| 37.4 | Wbudowane filtry węglowo-rutenowe. | Tak |  |  |  |
| 37.5 | Obudowa zewnętrzna wykonana z lekkich tworzyw sztucznych ułatwiających utrzymanie czystości | Tak |  |  |  |
| 37.6 | Przeprowadzanie cykli w pełni automatyczne, urządzenie samo odczytuje parametry czasu pracy. | Tak |  |  |  |
| 37.7 | Urządzenie musi posiadać port podłączeniowy do mobilnego systemu biodekontaminacji, z którym będzie współpracować. System biodekontaminacji musi mieć możliwość zdalnego sterowania aeratorem – rozpoczęcie i zakończenie pracy na komendę według kolejnych faz pracy systemu biodekontaminacji. | Tak |  |  |  |
| 37.8 | Możliwość pracy w zakresie temperatur od 15°C do 35°C. | Tak |  |  |  |
| 37.9 | Możliwość przeprowadzenia procesu w zakresie wilgotności względnej 15-70%. | Tak |  |  |  |
| 37.10 | Urządzenie wspomagające proces dystrybucji gazów zapewniające wydmuch minimum 500m3/h. | Tak |  |  |  |
| 37.11 | Urządzenie musi posiadać w trakcie fazy aeracji przepływ, co najmniej 3000m3/h. Urządzenie musi posiadać silnik o mocy zapewniającej przepływ, co najmniej 6000m3/h. | Tak, podać. |  |  |  |
| 37.12 | Zasilanie 230V, 50Hz | Tak |  |  |  |
| 37.13 | Proces bezpieczny dla środowiska i personelu. | Tak |  |  |  |
| 37.14 | Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po przeprowadzonym procesie dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego. | Tak |  |  |  |
| 37.15 | Procesy gazowania i przewietrzania przeprowadzane w minimum dwóch niezależnych obiegach powietrza. | Tak |  |  |  |
| 37.16 | Urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szer. x wys. x głęb.): 630x1240x670mm 10%. | Tak, podać |  |  |  |
| 37.17 | Waga urządzenia 95 kg 10%. | Tak, podać |  |  |  |
| 37.18 | Minimalne wymagane wyposażenie: - przewód elektryczny zasilający, - przewód sygnałowy do połączenia aeratora z generatorem H2O2 - port beznapięciowy do systemu BMS - port sygnałowy do połączenia z dodatkowymi aeratorami - zestaw testów chemicznych do potwierdzenia oczyszczenia pomieszczenia poniżej 0,3ppm – minimum 20szt. | Tak |  |  |  |
| 38. | Drzwi gazoszczelne progowe odporne na działanie nadtlenku wodoru zapewniające szczelność pomieszczenia. Instalowane w pomieszczeniach dezynfekowanych, higienicznych, odporne na działanie powszechnie używanych środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, niewrażliwe na chemiczne i termiczne oddziaływanie. Drzwi jednoskrzydłowe, rozwierne, zamykane i otwierane ręcznie, obustronnie z blokadą dostępu. Ościeżnica obejmująca ścianę. Rampa dla progu podłogowego po obydwu dolnych stronach ościeżnicy. Wymiar w świetle przejścia 1200x2100mm Okno inspekcyjne okrągłe Ø 400mm. Rodzaj uszczelnienia drzwi: uszczelka przymykowa na całym obwodzie. Poszycie skrzydła drzwiowego oraz ościeżnica wykonana ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 Grubość skrzydła drzwiowego minimum 35mm Grubość blachy stalowej poszycia skrzydła drzwiowego, minimum 1mm Grubość blachy stalowej ościeżnicy drzwi, minimum 2mm Parametry szczelności: Wskaźnik przepuszczalności/wskaźnik wycieku dla ciśnienia testowgo >= +400Pa ma wynosić maksymalnie 3 dm3/h lub mniej. Raport z badań przeprowadzony przez akredytowaną lub notyfikowaną jednostkę potwierdzający wskaźnik przepuszczalności /wskaźnik wycieku należy dołączyć do oferty Izolacja akustyczna R'w 45 dB Ilość drzwi - 2 szt. | TAK |  |  |  |
| IV | GWARANCJA |  |  |  |  |
| 39. | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |  |  |
| 40. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |  |  |
| 41. | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |  |  |
| 42. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |  |  |