8

Przedmiot zamówienia: Komora do dezynfekcji - 1 sztuka

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Wjazd i wyjazd z komory z poziomu posadzki. | TAK |  |  |  |
|  | Drzwi przesuwne (otwierane w bok). Dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z prawej strony urządzenia (od strony załadowczej). | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność komory 12 standardowych materacy o grubości 12 cm (pojemność komory 5,5 m3 ±3%). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm oraz energią elektryczną o mocy nie przekraczającej 125 kW. | - | - | TAK, podać 125 kW - 0 pkt. < 125 kW - 5 pkt. < 100 kW - 10 pkt. |  |
|  | Rodzaj procesu – frakcjonowana próżnia, dezynfekcja parowa. | TAK |  |  |  |
|  | Programy dezynfekcji parowej w temperaturze 105˚C(±5˚), 80˚C(±5˚) i 70˚C(±5˚). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Test szczelności komory (próżniowy). | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami pozostałych oferowanych myjni-dezynfektorów, sterylizatora plazmowego oraz posiadanej przez Zamawiającego myjni-dezynfektora prod. Getinge model 46-5, rok prod. 2010 w jednolity system komputerowy do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji a także wyliczania kosztów procesów. | TAK |  |  |  |
|  | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni i Stacji Łóżek. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. | TAK Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |  |  |
|  | Optyczna informacja o błędach i awariach | TAK |  |  |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej min. 7,5” lub kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7,5” | TAK, podać |  |  |  |
|  | Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów) oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK |  |  |  |
|  | Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego zestawu czujników temperatury i ciśnienia układy przetwarzające – jeden zawarty w sterowniku, drugi poza układem funkcjonalnym sterownika) oraz temperatura płaszcza. | TAK |  |  |  |
|  | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim - wydruk parametrów procesu na wbudowanej drukarce. Drukarka zlokalizowana po stronie załadowczej. | TAK |  |  |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim – w wersji elektronicznej – plik typu .pdf, na zewnętrznym nośniku pamięci np. pamięć USB. Złącze zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane po stronie załadowczej. | - | - | TAK/NIE TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt., |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego | TAK |  |  |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem | TAK |  |  |  |
|  | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | TAK |  |  |  |
|  | W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej. | TAK |  |  |  |
|  | Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory. | TAK |  |  |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 5 mm ±1 mm. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, rama wykonane ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |  |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. | TAK, załączyć rysunek komory |  |  |  |
|  | Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. | TAK |  |  |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | TAK |  |  |  |
|  | Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie poziomej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | TAK |  |  |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | TAK |  |  |  |
|  | Uszczelka drzwi dociskana parą wodną lub sprężonym powietrzem. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK |  |  |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. | TAK |  |  |  |
|  | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). | TAK |  |  |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze min. 12 standardowych materacy o grubości 12 cm. Ilość – 1 szt. | TAK |  |  |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |  |  |
|  | Elektryczna wytwornica pary zasilająca komorę do dezynfekcji. Ilość – 1 szt. - urządzenie fabrycznie nowe - orurowanie i zawory ze stali nierdzewnej, - przystosowana do zasilania wodą demineralizowaną, dejonizowaną, destylowaną, - wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm, - ciśnienie wytwarzanej pary: 2,7-3,0 bar, - wydajność zapewniająca prawidłowe działanie oferowanej komory dezynfekcyjnej, - zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 400V, 50 Hz. Moc nie większa niż 125 kW, - wymiary zewnętrzne urządzenia (maksymalne): - szerokość 175 cm, - długość 100 cm, - wysokość 220 cm. - zbiorniki ciśnieniowe, elementy grzejne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej AISI 316, - rama wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej AISI 304, zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem – kopię dokumentu załączyć do oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Zabudowa otworu montażowego wraz z niezbędnymi drzwiami umożliwiającymi dostęp do przestrzeni serwisowej. Wykonanie - stal gatunku min. AISI 304. Ilość – 1 kpl. | TAK |  |  |  |
| II | GWARANCJA |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |  |  |