7

Przedmiot zamówienia: Myjnia-dezynfektor do dużych zastosowań - 1 sztuka

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Wjazd i wyjazd z komory z poziomu posadzki bez konieczności stosowania pochylni. | TAK |  |  |  |
|  | Drzwi przesuwne (otwierane w bok). Dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z prawej strony urządzenia (od strony załadowczej). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Drzwi otwierane i zamykane automatycznie – po wciśnięciu odpowiedniego klawisza, przesuwane. | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory (minimalne): - szerokość 115 cm, - długość 220 cm, - wysokość 150 cm. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji do mycia i dezynfekcji łóżek, wózków transportowych i kontenerów narzędziowych, obuwia oraz dużych zastosowań. | TAK |  |  |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie. Energooszczędny układ ogrzewania wody o mocy elementów grzejnych nie przekraczającej 75 kW | - | - | TAK, podać 75 kW - 0 pkt. < 75 kW - 2 pkt. < 70 kW - 5 pkt |  |
|  | Przestrzeń instalacyjna - zgodnie z projektem | TAK |  |  |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne) – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | TAK |  |  |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | TAK |  |  |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | TAK |  |  |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. | TAK |  |  |  |
|  | Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Trzy pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja systemu dozowania umożliwiająca podłączenie urządzenia do centralnego systemu dozowania detergentów. | TAK |  |  |  |
|  | Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych. | TAK |  |  |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 3 pojemniki po 25 l każdy. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami pozostałych oferowanych myjni-dezynfektorów, sterylizatorów, komory dezynfekcyjnej oraz posiadanej przez Zamawiającego myjni-dezynfektora prod. Getinge model 46-5, rok prod. 2010 w jednolity system komputerowy do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji a także wyliczania kosztów procesów. | TAK |  |  |  |
|  | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni i Dezynfekcji. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. | TAK Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |  |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny z klawiaturą membranową o przekątnej co najmniej 5,5”. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). | TAK |  |  |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | TAK |  |  |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | TAK |  |  |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | TAK |  |  |  |
|  | Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 15 w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Odrębny, fabryczny program pozwalający na okresowe oczyszczanie komory, zbiornika oraz orurowania wewnętrznego myjni-dezynfektora z osadów mineralnych. | - | - | TAK / NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zintegrowany moduł suszący z możliwością nastawy temperatury i czasu suszenia indywidualnie dla każdego procesu. | TAK |  |  |  |
|  | Ogrzewany elektrycznie moduł suszący. Energooszczędna konstrukcja moc elementów grzejnych nie przekraczająca 30 kW. | - | - | TAK, podać 30 kW – 0 pkt < 30 kW – 2 pkt < 20 kW – 5 pkt |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | TAK |  |  |  |
|  | Ekologiczny, energooszczędny układ odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła). | TAK |  |  |  |
|  | Wydajność wentylatora suszącego zapewniająca prawidłowy przebieg procesu. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny przechył mytych wózków umożliwiający odpływ wody z płaskich powierzchni. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra). | TAK |  |  |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | TAK |  |  |  |
|  | Ruchome dysze natryskowe na bocznych ścianach komory (ruch wahadłowy w poziomie). | TAK |  |  |  |
|  | Wewnętrzne oświetlenie elektryczne komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | - | - | TAK / NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie przekraczająca 75 kW. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, 2 / EN 15883-1, 2. | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, załączyć |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji kontenerów narzędziowych i innych przedmiotów. Minimum 3 poziomy do ułożenia kontenerów narzędziowych i innych przedmiotów. Powierzchnia każdego poziomu mycia o wymiarach 100 x 200 cm (±5%). Wózek wyposażony w ramiona natryskowe pomiędzy każdym poziomem Pojemność nie mniejsza niż 15 kontenerów narzędziowych ½ DIN (150x300x600 mm) wraz z pokrywami. Ilość – 1 szt. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Stelaż/stelaże na obuwie chirurgiczne umożliwiające mycie i dezynfekcję min. 100 par obuwia chirurgicznego w jednym procesie. Ilość – 1 kpl. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Komplet płynnych środków chemicznych, na których zostało zwalidowane urządzenie: - myjący – 2 szt., - neutralizator – 2 szt., - płuczący – 2 szt., Opakowania 25 (±5) dm3 | TAK |  |  |  |
|  | Zabudowa otworu montażowego wraz z niezbędnymi drzwiami umożliwiającymi dostęp do przestrzeni serwisowej. Wykonanie - stal gatunku min. AISI 304. Ilość – 1 kpl. | TAK |  |  |  |
| II | GWARANCJA |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |  |  |