6

Przedmiot zamówienia: Myjnia-dezynfektor do narzędzi - 2 sztuki

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. | TAK |  |  |  |
|  | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory lub przesuwane w pionie (drzwi otwierane w dół). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wymiary gabarytowe oraz wymagania instalacyjne oferowanej myjni-dezynfektora umożliwiające montaż 2 szt. oferowanej myjni-dezynfektora oraz 1 szt. przenoszonej, posiadanej przez Szpital myjni-dezynfektora produkcji Getinge, model 46-5, rok prod. 2010 w przestrzeni instalacyjnej o szerokości 286 cm łącznie z oknem podawczym oferowanym w ramach wyposażenia. Okno podawcze oraz myjnie-dezynfektory montowane w zestawie trzech sztuk w jednym ciągu technologicznym obok siebie. | TAK |  |  |  |
|  | Ergonomiczna wysokość za/rozładunku komory myjni-dezynfektora 700÷900 mm. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pojemność komory: - 10 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480x250x50 mm) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego. | TAK |  |  |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie. Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie przekraczająca 15 kW | - | - | TAK, podać 15 kW - 0 pkt. < 15 kW - 2 pkt. < 12,5 kW - 5 pkt |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | TAK |  |  |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | TAK |  |  |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | TAK |  |  |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. | TAK |  |  |  |
|  | Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy ilości dozowanego środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja systemu dozowania umożliwiająca podłączenie urządzenia do centralnego systemu dozowania detergentów. | TAK |  |  |  |
|  | Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych. | TAK |  |  |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l każdy. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami pozostałych oferowanych myjni-dezynfektorów, sterylizatorów, komory dezynfekcyjnej oraz posiadanej przez Zamawiającego myjni-dezynfektora prod. Getinge model 46-5, rok prod. 2010 w jednolity system komputerowy do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji a także wyliczania kosztów procesów. | TAK |  |  |  |
|  | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni i Dezynfekcji. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. | TAK Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |  |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy. | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 12 znaków graficznych. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). | TAK |  |  |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | TAK |  |  |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | TAK |  |  |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | TAK |  |  |  |
|  | Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 15 w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Odrębny, fabryczny program pozwalający na okresowe oczyszczanie komory, zbiornika oraz orurowania wewnętrznego myjni-dezynfektora z osadów mineralnych. | - | - | TAK / NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zintegrowany moduł suszący z możliwością nastawy temperatury i czasu suszenia indywidualnie dla każdego procesu. | TAK |  |  |  |
|  | Ogrzewany elektrycznie moduł suszący. Energooszczędna konstrukcja moc elementów grzejnych nie przekraczająca 5 kW. | - | - | TAK, podać 5 kW – 0 pkt < 5 kW – 5 pkt |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | TAK |  |  |  |
|  | Ekologiczny, energooszczędny układ odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła). | TAK |  |  |  |
|  | Wydajność wentylatora suszącego zapewniająca prawidłowy przebieg procesu. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra). | TAK |  |  |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | TAK |  |  |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. | TAK |  |  |  |
|  | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające przelotowe przepłukanie wnętrza każdego z ramion w celu usunięcia gromadzących się zanieczyszczeń (pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.). | TAK |  |  |  |
|  | Wewnętrzne oświetlenie elektryczne komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | - | - | TAK / NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, 2 / EN 15883-1, 2. | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, załączyć |  |  |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Demontowalne zakończenia ramiona natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Przyłącza dla pojedynczych narzędzi tubularnych w standardzie Luer Lock - ilość przyłączy nie mniejsza niż ilość poziomów wózka. Ilość – 2 szt. Uwaga: Wymagane jest aby oferowany wózek mógł być zamiennie stosowany w posiadanej przez Szpital myjni-dezynfektorze produkcji Getinge, model 46-5, rok prod. 2010. | TAK |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego o pojemności min. 4 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 12 węży anestezjologicznych. Ilość – 2 szt. Uwaga: Wymagane jest aby oferowany wózek mógł być zamiennie stosowany w posiadanej przez Szpital myjni-dezynfektorze produkcji Getinge, model 46-5, rok prod. 2010. | TAK |  |  |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych. Wyposażony w min. 30 przyłączy dla narzędzi laparoskopowych w tym: - min. 12 portów o średnicy wewn. nim. 25 mm, - min. 4 dysze iniekcyjne zamknięte o średnicy zewn. nie większej niż 4 mm, - min. 2 dysze iniekcyjne otwarte o średnicy zewn. nie większej niż 4 mm, - min. 12 węży silikonowych Ilość – 1 szt. Uwaga: Wymagane jest aby oferowany wsad mógł być zamiennie stosowany w posiadanej przez Szpital myjni-dezynfektorze produkcji Getinge, model 46-5, rok prod. 2010. | TAK |  |  |  |
| 50. | Dolny wózek wsadowy do mycia butelek, wyposażony w min. 25 dysz wtryskowych wraz z sprężystymi uchwytami stabilizującymi butelki - Ilość – 2 szt. | TAK |  |  |  |
| 51. | Stół odkładczy do wózków wsadowych oferowanej myjni-dezynfektora. Wykonanie ze stali kwasoodpornej. Ilość – 4 szt. Uwaga: Wymagane jest aby oferowany stół odkładczy mógł być zamiennie stosowany dla wyposażenia posiadanej przez Szpital myjni-dezynfektorze produkcji Getinge, model 46-5, rok prod. 2010. | TAK |  |  |  |
| 52. | Okno podawcze z napędem elektrycznym Rama okna wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 Przeszklenie wykonane z laminowanego szkła o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Wymiar otworu okiennego po otwarciu nie mniejszy niż 45 x 45 cm. Sterowanie napędem okna po obu stronach – klawisze membranowe zintegrowane z ramą okna. Zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie okna gdy natrafi na przeszkodę podczas zamykania. Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz. Napęd okna – napięcie bezpieczne 24V – transformator dostarczany wraz z oknem Ilość – 1 szt. | TAK |  |  |  |
| 53. | Taca narzędziowa „średnia” o wym. zgodnych ze standardem DIN ½ (240x250x50 mm)lub SPRI II 340x250x70 mm). Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 20 szt. | TAK |  |  |  |
| 54. | Taca o drobnych oczkach (1,5 mm ±10%) z mocowaną zatrzaskowo pokrywą. Wymiary tacy 210x150x40 mm (±10%). Wykonanie ze stali kwasoodpornej. Ilość – 2 szt. | TAK |  |  |  |
| 55. | Wózek do za/rozładunku komory wyposażony w system dokowania wózka do myjni-dezynfektora oraz w zbiornik do gromadzenia ociekającej wody. Możliwość demontażu i opróżniania zbiornika. Ilość – 3 szt. Uwaga: Wymagane jest aby oferowany wózek mógł być zamiennie stosowany z posiadaną przez Szpital myjnią-dezynfektorem produkcji Getinge, model 46-5, rok prod. 2010. | TAK |  |  |  |
| 56. | Komplet płynnych środków chemicznych, na których zostało zwalidowane urządzenie: - myjący – 2 szt., - alkaiczny – 2 szt., - neutralizator – 2 szt., - płuczący – 2 szt., Opakowania 5 (±5) dm3 | TAK |  |  |  |
| 57. | Zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal gatunku min. AISI 304. Ilość – 1 kpl. | TAK |  |  |  |
| II | GWARANCJA |  |  |  |  |
| 58. | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |  |  |
| 59. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |  |  |
| 60. | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |  |  |
| 61. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |  |  |