31

Przedmiot zamówienia: Sterylizator gazowy wraz z utylizatorem i systemem sygnalizacji przekroczenia  dopuszczalnego stężenia tlenku etylenu. – 1 szt.

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Sterylizator gazowy |  |  |  |  |
|  | Sterylizator niskotemperaturowy. Czynnik sterylizujący: 100% EO. Jednorazowe naboje gazowe zawierające 100 (+/- 3%) gram 100% EO. | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne max. 85 x 80 x100 cm. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50 Hz. | TAK |  |  |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność komory sterylizacyjnej co najmniej 130 l. | TAK |  |  |  |
|  | Przebieg procesu sterylizacji i degazacji: w podciśnieniu. | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK |  |  |  |
|  | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz danych dotyczących procesu sterylizacji. | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlane dane: - temperatura - ciśnienie - wilgtność względna - wybrana temperatura - blokada drzwi informacja o awarii podłączonego katalizatora EO | TAK |  |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia cyklu oraz błędów | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycznego | TAK |  |  |  |
|  | Przejście w stan degazacji bez ingerencji obsługi. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna degazacja po zakończeniu cyklu sterylizacji | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu degazacji w zakresie nie mniejszym niż od 1 godziny do 99 godzin. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość obserwacji procesu degazacji na wyświetlaczu | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany wyciąg nad drzwiami sterylizatora. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny proces autokontroli działania sterylizatora przed rozpoczęciem cyklu oraz w trakcie cyklu. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne nawilżanie wsadu. | TAK |  |  |  |
|  | Programy sterylizacji: - 55 stopni C, czas cyklu maksymalnie 165 min (cykl składający się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) - 38 stopni C, czas cyklu maksymalnie 380 min (cykl składający się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) | TAK |  |  |  |
|  | Drukarka umożliwiająca wydruk na szerokim papierze termicznym o szerokości minimum 7,0 cm. | TAK |  |  |  |
|  | Zawartość wydruku co najmniej: - liniowy wykres temperatury w komorze - liniowy wykres ciśnienia w komorze w komorze - liniowy wykres wilgotności względnej w komorze - czas - numer cyklu - data - czas i temperatura degazacji . | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca gwałtowne otwarcie drzwi. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia katalizatora spalającego tlenek etylenu. | TAK |  |  |  |
|  | Skanowanie naboju w sterylizatorze umożliwiające weryfikację kodu partii oraz kontrolę wlaściwego dla sterylizatora naboju, datę jego przydatności oraz potwierdzenie , że nabój nie był użyty. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Urządzenie do katalitycznego spalania tlenku etylenu |  |  |  |  |
|  | Utylizacja tlenku etylenu – spalanie do dwutlenku węgla I wody. | TAK |  |  |  |
|  | Efektywność spalania min. 99,5 % | TAK |  | < 99,5. – 10 pkt 99,5 – 0 pkt |  |
|  | Zgodność z współpracy z elektroniczną automatyką zaoferownego sterylizatora, także w zakresie wyświetlacza I automatycznego uruchamiania. | TAK |  |  |  |
|  | Mozliwośc uruchomienia urządzenia przez sterylizator, brak konieczności ręcznego uruchamiania urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna praca urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalny czas potrzebny do utylizacji 100 g tlenku etylenu – 60 min, | TAK |  | > 60 min. – 10 pkt 60 min – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne przejście w stan czuwania po zakończeniu procesu spalania | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary max 80 x 85 x 110 cm | TAK |  |  |  |
| Zestaw monitorujący stężenie tlenku etylenu |  |  |  |  |  |
|  | System monitorujący składający się z centrali sterującej, 2 szt. głowic pomiarowych umożliwiających detekcję gazu przy stężęniach – 0 – 20 ppm, syreny alarmowej z sygnalizacja optyczną. | TAK |  |  |  |
|  | System oparty na sensorze o bardzo dużej dokładności. Progi zadziałania system kalibrowane na dwóch poziomach: dopuszczalne stężenie chwilowe NDSch 3 mg/m³ oraz najwyzsze dopuszczalne stężenie NDS 1 mg/m³ | TAK |  |  |  |
|  | Odczyt parametrów pomiaru (wartość stężenia gazu, jednostka pomiarowa) na wyswietlaczu LCD | TAK |  |  |  |
|  | Możliwy odczyt wartości średnich, maksymalnych i minimalnych z ostatnich 15 min pracy oraz 8 godzin pracy systemu | TAK/ NIE |  | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |  |  |
|  | kosze załadowcze. – 2 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Naboje z tlenkiem etylenu min. 20 szt | TAK |  |  |  |
| 40.. | Zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal gatunku min. AISI 304. Ilość – 1 kpl. | TAK |  |  |  |
| II | GWARANCJA |  |  |  |  |
| 41. | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |  |  |
| 42. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |  |  |
| 43. | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |  |  |
| 44. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |  |  |