2

Przedmiot zamówienia: Sterylizator parowy - 2 sztuki

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285 (450 dm3 ± 5%). Wymiary wewnętrzne komory 650 x 700 x 1000 mm (± 5%). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wymiary gabarytowe oraz wymagania instalacyjne oferowanego sterylizatora parowego umożliwiające montaż 2 szt. oferowanych sterylizatorów parowych oraz 1 szt. sterylizatora plazmowego wg opisu przedmiotu zamówienia. nr 10 w przestrzeni instalacyjnej o szerokości 350 cm. Sterylizatory parowe oraz sterylizator plazmowy montowane w zestawie trzech sztuk w jednym ciągu technologicznym obok siebie. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary. | TAK |  |  |  |
|  | Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. | TAK |  |  |  |
|  | Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej. | TAK |  |  |  |
|  | System automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz funkcja całkowitego opróżnienia wytwornicy pary. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400[V], moc urządzenia max. 60 kW | - | - | TAK, podać 60 kW - 0 pkt. < 60 kW - 5 pkt. |  |
|  | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości nie większej niż 90 cm. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego włączenia i rozgrzania urządzenia wg zaprogramowanych przez użytkownika danych skracająca czas niezbędny na codzienne przygotowanie urządzenia do pracy. | TAK |  |  |  |
|  | Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami pozostałych oferowanych myjni-dezynfektorów, sterylizatorów, komory dezynfekcyjnej oraz posiadanej przez Zamawiającego myjni-dezynfektora prod. Getinge model 46-5, rok prod. 2010 w jednolity system komputerowy do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji a także wyliczania kosztów procesów. | TAK |  |  |  |
|  | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni i Dezynfekcji. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. | TAK Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |  |  |
|  | Optyczna informacja o błędach i awariach | TAK |  |  |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 10” (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów) oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK |  |  |  |
|  | Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego zestawu czujników temperatury i ciśnienia układy przetwarzające – jeden zawarty w sterowniku, drugi poza układem funkcjonalnym sterownika) oraz temperatura płaszcza. | TAK |  |  |  |
|  | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim - wydruk parametrów procesu w postaci numerycznej oraz graficznej na drukarce wbudowanej w sterylizator. Drukarka zlokalizowana po stronie załadowczej. | TAK |  |  |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim – w wersji elektronicznej – plik typu .pdf, na zewnętrznym nośniku pamięci np. pamięć USB. Złącze zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane w panelu po stronie załadowczej. | - | - | TAK / NIE TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt., |  |
|  | Identyfikacja personelu uprawnionego do obsługi urządzenia za pomocą indywidualnych identyfikatorów (np. kart RIFD) bez konieczności każdorazowego wpisywania kodów/haseł dostępu | - | - | TAK / NIE TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt., |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego. | TAK |  |  |  |
|  | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | TAK |  |  |  |
|  | W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz płaszczu. | TAK |  |  |  |
|  | Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory o chropowatości nie większej niż 0,35 µm. | - | - | TAK / NIE TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt., |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 5 mm ±1 mm. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary wykonane ze stali gatunku min. AISI 316, rama i orurowanie wykonane ze stali gatunku min. AISI 304 | TAK, podać |  |  |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. | TAK, załączyć rysunek komory |  |  |  |
|  | Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. | TAK |  |  |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | TAK |  |  |  |
|  | Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | TAK |  |  |  |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | TAK |  |  |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | TAK |  |  |  |
|  | Uszczelka drzwi dociskana parą lub sprężonym powietrzem. | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK |  |  |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. | TAK |  |  |  |
|  | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK |  |  |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1. | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, załączyć |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 3 różne położenia). Ilość – 2 szt.. | TAK |  |  |  |
|  | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory wraz z systemem automatycznego za/rozładunku komory - zabezpieczenie personelu przed kontaktem z rozgrzanym wsadem. Ilość – 4 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Kosz sterylizacyjny o wielkości 1 jednostki wsadu z chowanymi uchwytami umożliwiającymi podnoszenie. Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi”. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 50 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Kosz sterylizacyjny o wielkości 1/2 jednostki wsadu z chowanymi uchwytami umożliwiającymi podnoszenie. Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi”. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 50 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Zabudowa otworu montażowego wraz z niezbędnymi drzwiami umożliwiającymi dostęp do przestrzeni serwisowej sterylizatorów. Wykonanie - stal gatunku min. AISI 304. Ilość – 1 kpl. | TAK |  |  |  |
| II | GWARANCJA |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |  |  |