3

Przedmiot zamówienia: Sterylizator plazmowy - 1 sztuka

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. | TAK |  |  |  |
|  | Sterylizator przeznaczony do niskotemperaturowej instrumentów wrażliwych na wysoką temperaturę. | TAK |  |  |  |
|  | Komora prostopadłościenna. Pojemność użytkowa komory urządzenia: min. 150 litrów, max. 170 litrów. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wymiary użytkowe komory (minimalne): - szerokość 45 cm, - długość 70 cm, - wysokość 45 cm. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wymiary gabarytowe oraz wymagania instalacyjne oferowanego sterylizatora plazmowego umożliwiające montaż 1 szt. oferowanego sterylizatora plazmowego oraz 2 szt. sterylizatorów parowych wg zał. Nr 2 w przestrzeni instalacyjnej o szerokości 350 cm. Sterylizator plazmowy oraz sterylizatory parowe montowane w zestawie trzech sztuk w jednym ciągu technologicznym obok siebie. | TAK |  |  |  |
|  | Drzwi otwierane i zamykane automatycznie, przesuwne w pionie | TAK |  |  |  |
|  | Czynnik sterylizujący - nadtlenek wodoru, stężenie min. 59%. Plazma generowana bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej minimum dwukrotnie podczas każdego procesu. | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie przelotowe (dwudrzwiowe) | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem dwóch drzwi | TAK | - |  |  |
|  | Sterylizator przystosowany do zabudowy w jedną ścianę. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Komora wykonana ze stali gatunku min. AISI 316 | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne jedno lub trójfazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 5 kW. | - | - | TAK, podać 5 kW - 0 pkt. < 5 kW - 5 pkt. |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie). | TAK |  |  |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim - wydruk parametrów procesu w postaci numerycznej na drukarce wbudowanej w sterylizator. Drukarka zlokalizowana po stronie załadowczej. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika oferowanego urządzenia umożliwiająca połączenie ze sterownikami pozostałych oferowanych myjni-dezynfektorów, sterylizatorów, komory dezynfekcyjnej oraz posiadanej przez Zamawiającego myjni-dezynfektora prod. Getinge model 46-5, rok prod. 2010 w jednolity system komputerowy do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji a także wyliczania kosztów procesów. | TAK |  |  |  |
|  | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni i Dezynfekcji. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. | TAK Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |  |  |
|  | Temperatura procesu sterylizacji maksymalnie 55 °C | TAK |  |  |  |
|  | Min. 3 programy sterylizacji, w tym program do endoskopów giętkich. | TAK |  |  |  |
|  | Wybór programów ze względu na stężenie czynnika sterylizującego pomiędzy 58% - 59% H2O2 a 90% - 95% H2O2 | TAK |  |  |  |
|  | System kontroli wilgotności wsadu w komorze sterylizatora w trakcie procesu. | TAK |  |  |  |
|  | Podawanie czynnika sterylizującego do komory sterylizatora w trakcie procesu po detekcji prawidłowej wilgotności wsadu w komorze. | - | - | TAK / NIE TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt., |  |
|  | System podawania czynnika sterylizującego z kasety lub naboju, umożliwiający wykonanie min. 20 cykli bez konieczności wymiany zasobnika. | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie w trakcie cyklu sterylizacyjnego poprzez generowaną fazę plazmy usuwa pozostałości po czynniku sterylizującym | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja kasety lub naboju z czynnikiem sterylizującym za pomocą kodów kreskowych lub technologii RFID | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN EN ISO 14937 / EN ISO 14937. | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, załączyć |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator testów biologicznych | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw materiałów eksploatacyjnych: - Kaseta / Nabój (na min. 50 procesów), | TAK |  |  |  |
|  | Zabudowa otworu. Wykonanie - stal gatunku min. AISI 304. Ilość – 1 kpl. | TAK |  |  |  |
| II | GWARANCJA |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |  |  |