5

Przedmiot zamówienia: Suszarka do narzędzi i osprzętu anestezjologicznego - 1 sztuka

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa. | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność komory (minimalna): - 15 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1, - lub 30 węży anestezjologicznych, | TAK, podać |  |  |  |
|  | Suszarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość suszenia rur anestezjologicznych w pozycji wiszącej oraz jednoczesnego suszenia narzędzi chirurgicznych. | TAK |  |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory. | TAK |  |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz rur anestezjologicznych. | TAK |  |  |  |
|  | Powietrze suszące filtrowane. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji filtra powietrza w myjni-dezynfektorze | - | - | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt., |  |
|  | Drzwi suszarki wyposażone w szybę – umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory. | TAK |  |  |  |
|  | Zakres regulacji czasu suszenia do 90 minut. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia minimum dwóch różnych temperatur suszenia z zakresu 70 ºC ÷90ºC. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne trójfazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 5 kW. | - | - | TAK, podać 5 kW - 0 pkt. < 5 kW - 5 pkt. |  |
|  | Brak konieczności podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE. | TAK, załączyć |  |  |  |
|  | Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | TAK, załączyć |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | Suszarka wyposażona w kasety/wieszaki na węże anestezjologiczne kompatybilne z wózkiem wsadowym oferowanych myjni-dezynfektorów, eliminujące konieczność przekładania pojedynczych węży z myjni-dezyfektora do suszarki. Możliwość mocowania kasety/wieszaka na wózku wsadowym oferowanej myjni oraz w komorze suszarki w sposób zapewniający suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych węży. | - | - | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt., |  |
|  | Wieszak/Kaseta na węże anestezjologiczne (pojemność pojedynczego wieszaka/kasety min. 6 węży) – 3 kpl. | TAK |  |  |  |
| II | GWARANCJA |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |  |  |