30

Przedmiot zamówienia: Komputerowy system monitorowania obiegu materiału, parametrów procesów również rejestracji parametrów procesów oraz wyliczania kosztów obróbki wraz z wyposażeniem - 1 kpl.

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Obserwacja stanu myjni–dezynfektorów, sterylizatorów parowych i komory dezynfekcyjnej przez bezpośrednie połączenie ze sterownikami urządzeń w czasie rzeczywistym – bez użycia portów drukarkowych. | TAK |  |  |  |
|  | Monitorowanie pracy myjni–dezynfektorów, sterylizatorów parowych i komory dezynfekcyjnej w sposób ciągły – wyświetlanie stanu urządzenia, monitorowanie błędów i informacji w trybie czuwania oraz w trakcie pracy. | TAK |  |  |  |
|  | Rejestracja procesów myjni–dezynfektorów, sterylizatorów parowych i komory dezynfekcyjnej oraz archiwizacja tych parametrów na twardym dysku, back up w innej bezpiecznej formie. | TAK |  |  |  |
|  | Rejestracja wszystkich błędów myjni–dezynfektorów, sterylizatorów parowych i komory dezynfekcyjnej w dedykowanych przez system miejscach, mających wpływ na zatwierdzenie wsadu. System uniemożliwia personelowi bez specjalnych uprawnień zatwierdzenie wsadu z zarejestrowanym błędem. | TAK |  |  |  |
|  | Dokumentacja przyjęcia materiału do Centralnej Sterylizatorni i Stacji Łóżek, dokumentacja wydania na zewnątrz przy użyciu skanerów kodów kreskowych. | TAK |  |  |  |
|  | Dokumentacja procesu obróbki materiałów w obrębie Centralnej Sterylizatorni i Stacji Łóżek z przypisaniem wykonywanych czynności do personelu fizycznie go wykonującego, przy użyciu skanerów kodów kreskowych. | TAK |  |  |  |
|  | Przechowywanie wszystkich informacji o pojedynczych pozycjach, zestawach, materiałach opakowaniowych, personelu, urządzeniach oraz procesach na nich przeprowadzanych w pojedynczej bazie danych na serwerze. | TAK |  |  |  |
|  | Silnik bazy danych SQL Server 2014 lub wyższy bez ograniczeń wielkości bazy danych. | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowany program administracyjny zawierający bazę danych procesów wraz z ich danymi i wykresami, przeprowadzanych na urządzeniach, jak również pełną dokumentację dot. obiegu materiałów. Wszystkie informacje dostępne z jednego programu. | - | - | TAK / NIE, podać TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja bezpośredniej korelacji danych między dokumentacją obróbki materiałów i dokumentacją procesu. Wgląd w parametry przebiegu procesu bezpośrednio z poziomu dokumentacji obróbki konkretnego zestawu, czy narzędzia lub przedmiotu, bez potrzeby zapisywania numeru wsadu i zamykania okna dot. dokumentacji obróbki oraz otwierania okna dot. dokumentacji procesów i wyszukiwania tego wsadu. | - | - | TAK / NIE, podać TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja automatycznego wyszukiwania wsadów przez system po zdefiniowaniu parametrów takich jak: data i godzina, nazwa maszyny, nazwa programu, status wsadu, numer wsadu. | TAK |  |  |  |
|  | Kontrolowany dostęp do odpowiednich poziomów kompetencji dla personelu obsługującego system wraz z możliwością logowania do systemu przy użyciu skanera kodów kreskowych. | TAK |  |  |  |
|  | Identyfikacja pakietów na podstawie nadanego numeru seryjnego. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja interaktywnego pakowania zestawu przez użytkownika, przy wykorzystaniu wyświetlanej na ekranie listy pakowania wraz z zdjęciami oraz filmami, weryfikowanie każdego rodzaju pozycji, modyfikowanie składu ilościowego z uwzględnieniem rzeczywistych ilości narzędzi. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja graficznej prezentacji i przechowywania wykresów przebiegu procesów przeprowadzanych w myjniach dezynfektorach autoklawach oraz komorach dezynfekcyjnych. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja wsadu myjni –dezynfektora, sterylizatora parowego, komory dezynfekcyjnej przy użyciu kodu kreskowego oraz jego korelacji z danymi dotyczącymi danego procesu, w którym zestaw czy pojedyncze narzędzie było myte, dezynfekowane oraz sterylizowane. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne tworzenie wsadu i rejestracja danych dla uruchomionego procesu myjni – dezynfektora, sterylizatora parowego, komory dezynfekcyjnej bez inicjowania wsadu w systemie przez personel. Funkcja zapobiegająca utracenia rejestracji danych procesów, które omyłkowo nie zostały zainicjowane w systemie przez personel w szczególności procesy typu np.: rozgrzewający. | - | - | TAK / NIE, podać TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja tworzenia sprawozdań dotyczących wykorzystania sprzętu (myjnie-dezynfektory, sterylizatory parowe, komora dezynfekcyjna). | TAK |  |  |  |
|  | Tworzenie bilingu do faktur dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych szpitala w oparciu o automatycznie wyliczane w systemie kosztów obróbki danych pozycji, uwzględniając koszty mycia, dezynfekcji, pakietowania. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja tworzenia zestawień kosztów z podziałem na grupy w zależności od wielkości pakietu. | TAK |  |  |  |
|  | Drukowanie samoprzylepnych etykiet typu „Sandwich” umożliwiających identyfikację zawartości pakietu, zwrot oraz dołączenie do dokumentacji pacjenta. | TAK |  |  |  |
|  | Drukowanie spisu zawartości zestawu na drukarkach laserowych. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja śledzenia drogi zestawu oraz/lub narzędzia w obrębie Centralnej Sterylizatorni i Stacji Łóżek oraz do pacjenta i z powrotem. | TAK |  |  |  |
|  | Przedstawianie w postaci zdjęć lub filmów określonych pozycji oraz ułożeń zestawów narzędzi. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja zapobiegania wydaniu nie zdezynfekowanych przedmiotów do odbiorcy, oraz wydaniu do niewłaściwego odbiorcy. | TAK |  |  |  |
|  | Dostęp do obrazów i treści multimedialnych w trakcie interaktywnego pakowania przez użytkownika | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja modyfikacji i wprowadzania nowych danych dotyczących narzędzi, zestawów, opakowań, odbiorców, niezależnie od czynności wykonywanych na pozostałych stanowiskach komputerowych. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja tworzenia własnych zapytań/reguł do programów myjni – dezynfektorów, sterylizatorów parowych, komory dezynfekcyjnej w systemie, mających na celu potwierdzenie spełnienia określonych procedur obowiązujących w Centralnej Sterylizatorni i Stacji Łóżek przez pracujący personel, na które odpowiedzi są rejestrowane w systemie. | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa systemu w języku polskim, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość użycia wszystkich polskich znaków diakrytycznych we wprowadzanych nazwach narzędzi, przedmiotów, które wykorzystuje system i są drukowane na etykietach. | TAK |  |  |  |
|  | Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni i Stacji Łóżek. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. | TAK |  |  |  |
|  | Zbieranie danych z podłączonych urządzeń na serwerze z możliwością dystrybucji na każdą stację roboczą dostępną w systemie. | - | - | TAK / NIE, podać TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | System obsługujący jednocześnie 2 sterylizatory parowe, 2 myjnie – dezynfektory do narzędzi medycznych oraz komorę dezynfekcyjną, myjnię do łóżek, wózków i kontenerów, sterylizator plazmowy, 2 myjnie do endoskopów, 2 sterylizatory gazowe. | TAK |  |  |  |
|  | Zapewnienie kompatybilności oferowanego systemu ze sterownikami oferowanych urządzeń medycznych: - Do oferty należy załączyć autoryzację producenta systemu o kompatybilności z oferowanymi: myjniami dezynfektorami, sterylizatorami parowymi, komorą dezynfekcyjną. - Do oferty należy załączyć autoryzację producentów myjni – dezynfektorów, sterylizatorów parowych i komory dezynfekcyjnej o kompatybilności z oferowanym systemem komputerowym (możliwość bezpośredniego podłączenia sterowników urządzeń do systemu komputerowego wraz z ich monitorowaniem: zdalny podgląd parametrów w czasie rzeczywistym w trakcie trwania procesu oraz podczas stanu oczekiwania urządzenia, rejestrację procesów sterylizatorów parowych, myjni - dezynfektorów i komory dezynfekcyjnej oraz archiwizację tych procesów na zewnętrznym komputerze, możliwość wydruku parametrów, archiwizację oraz statystyki liczby i typów błędów, statystyki pracy urządzeń, podgląd parametrów urządzeń zostanie zapewniony w sposób ciągły tj. interwał odświeżania podglądu danych max. co 1 sekundę). | TAK Kopię dokumentu załączyć do oferty |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | Komputer centralny - Serwer -1 kpl. - serwerowy system operacyjny, - monitor LED min. 20’’ - klawiatura, mysz, - zewnętrzne urządzenie i dodatkowe oprogramowanie do wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa obsługujące napędy taśmowe oraz napędy dyskowe, - zasilacz podtrzymujący zasilanie min. 2200VA. typu rack Parametry minimalne: - Procesor min. 6 - rdzeniowy, wykonany w technologii x86-64, o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku w teście SPECINT_Rates 2006 Base nie mniejszej niż 480 pkt. (dla oferowanego serwera), - Pamięć: min. 16 GB RAM - Kontroler RAID 0,1,5,10,50 wielkość bufora 1GB, - Dyski twarde: 4 x 146 GB SAS 15k 2,5” Hot swap, - Napęd DVD-RW, - Zasilacz nadmiarowy z funkcją Hot-Swap min 2 szt. - System operacyjny zalecany przez dostawcę urządzeń. - Obudowa serwera typu RACK. Serwer dostarczyć wraz z kompletem elementów mocujących w szafie. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ Monitor: - Kontrast 1000:1 - Czas odświeżania 5ms - Interfejsy: DVI-D, Display Port, VGA, - Zużycie energii max. 30W - opisać Zewnętrzne urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa: - obsługa RAID min. 0,1, - min. 4 zatoki na dyski twarde dostępne od zewnątrz, | TAK, podać |  |  |  |
|  | Komputer administratora strefy czystej – 1 kpl. - System operacyjny z możliwością pracy w domenie, - Monitor LED min. 20”, - Klawiatura w wykonaniu higienicznym, mysz, - Skaner płaski, - Pakiet oprogramowania biurowego zgodny z XML, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4700 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM DDR4 - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 8 szt. - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast 1000:1 - Czas odświeżania 5ms - Interfejsy: DVI-D, Display Port, VGA, - Zużycie energii max. 30W – opisać Skaner płaski: - Optyczna rozdzielczość skanowania min. 4800 x 9600 dpi - Kodowanie koloru 96 bitowe | TAK, podać |  |  |  |
|  | Komputer administratora (kierownik CS) – 1 kpl. - System operacyjny z możliwością pracy w domenie - Monitor LED min. 20” - Klawiatura, mysz, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600VA, - Pakiet oprogramowania biurowego zgodny z XML, Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4700 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM DDR4 - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 8 szt. - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast 1000:1 - Czas odświeżania 5ms - Interfejsy: DVI-D, Display Port, VGA, - Zużycie energii max. 30W | TAK, podać |  |  |  |
|  | Komputer monitorowania procesów mycia – dezynfekcji, sterylizacji – 1 kpl. - System operacyjny z możliwością pracy w domenie - Monitor LED min. 20” - Klawiatura, mysz, - Zasilacz podtrzymujący zasilanie przez min. 600VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4700 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM DDR4 - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 8 szt. - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast 1000:1 - Czas odświeżania 5ms - Interfejsy: Interfejsy: DVI-D, Display Port, VGA, - Zużycie energii max. 30W | TAK, podać |  |  |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie narzędzi, skaner bezprzewodowy – 2 kpl. - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie, - Monitor multitouch min. 20” 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one) - Klawiatura, mysz, - Ręczny, przenośny, bezprzewodowy bez wyświetlacza skaner kodów kreskowych - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4100 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW - Ekran dotykowy 10 punktowy wielodotykowy, | TAK, podać |  |  |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie narzędzi, skaner przewodowy – 1 kpl. - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie, - Monitor multitouch min. 20” 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one) - Klawiatura, mysz, - Ręczny, przewodowy skaner kodów kreskowych , - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4100 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW - Ekran dotykowy 10 punktowy wielodotykowy, | TAK, podać |  |  |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze – przyjmowanie, wydawanie, skaner bezprzewodowy odporny na negatywne czynniki zew. – 5 kpl. - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie - Monitor multitouch min. 20” 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one), - Klawiatura, mysz - Ręczny, laserowy, przenośny, bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD skaner kodów kreskowych - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. Parametry minimalne: - Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4100 pkt. Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ - Pamięć: min. 4GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twardy: 500 GB 7200 rpm - Napęd DVD-RW - Ekran dotykowy 10 punktowy wielodotykowy, | TAK, podać |  |  |  |
|  | Drukarka kodów kreskowych – druk odporny na działanie wysokiej temperatury (sterylizacja parowa) oraz ścieranie – 3 szt. Parametry minimalne: - Metoda wydruku termotransferowa - Długość taśmy barwiącej min. 450 m. - Max. Szerokość wydruku 104 mm. - Oprogramowanie zgodne z wymogami systemu komputerowego - Porty: min. RS-232, USB, | TAK, podać |  |  |  |
|  | Drukarka kodów kreskowych – wydruk odporny na działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych (mycie i dezynfekcja) – 1 szt. Parametry minimalne: - Szerokość wydruku min. 24 mm. - Wydruk na taśmach laminowanych - Porty RS-232, USB - Szybkość wydruku min. 10 mm/s | TAK, podać |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna z dupleksem – 6 szt. Parametry minimalne: - Szybkość wydruku do 38 str/min. mono - Jakość druku do 4800 x 600 dpi - Normatywny cykl pracy 80 000 str. - Druk dwustronny automatyczny - dupleks - Szybkość procesora: min. 1200MHz - Pamięć: min. 128 MB - Łączność: HI SPEED USB 2.0, Gigabit LAN RJ45 - Certyfikat ENERGY STAR | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe (faks, skaner, drukarka, kopiarka) – 1 szt. Parametry minimalne: - Szybkość wydruku do 18 str/min. mono/kolor - Jakość druku w kolorze do 600 x 600 dpi - Normatywny cykl pracy 30 000 str. - Rozdzielczość optyczna skanera 1200x1200dpi - Głębia koloru skanera: min. 30 bit - Wyświetlacz dotykowy min.: 3” - Czas pierwszego wydruku mono: max. 11,5 s - Czas pierwszego wydruku kolor: max. 13 s - Wbudowana pamięć 256MB - Łączność HI SPEED USB 2.0, Gigabit Ethernet - Certyfikat EPA Energy Star | TAK, podać |  |  |  |
| II | GWARANCJA |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |  |  |