
poprawiony Załącznik Nr … do Zad. Nr 13

dot. kolumn chirurgicznych – 13 szt. z Zadania Nr 13

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia 

    1. Pełna nazwa urządzenia: Kolumna chirurgiczna – 13 szt.
    2. Typ, model (podać):………………………………………………
    3. Producent (podać):……………………………………………….
    4. Rok produkcji: 2018

	Lp.


	Wymagania techniczne
	Parametry
wymagane
	Parametry oferowane Tak/Nie 

podać/opisać
	Parametry oceniane 

	1. 
	Sufitowa kolumna zasilająca umożliwiająca umieszczenie aparatury chirurgicznej na półkach.
	Tak
	
	

	System zawieszenia

	2. 
	Obrotowy wysięgnik dwuramienny
	Tak
	
	

	3. 
	Możliwość zawieszenia na wspólnym zawiesiu sufitowym                   z kolumną anestezjologiczną.
	Tak
	
	

	4. 
	Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu                     z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. 
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.



	5. 
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1600 mm
	Tak/ podać
	
	Największy zasięg – 10pkt

pozostałe proporcjonalnie mniej

	6. 
	Wysięgnik kolumny wyposażony             w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej 
	Tak
	
	

	7. 
	Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy             w zakresie min. 500 mm.
	Tak
	
	

	8. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej                             i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 180 kg
	Tak/ podać
	
	

	Głowica zasilająca

	9. 
	Pionowa głowica zasilająca                         o wysokości min. 1350 mm
	Tak/ podać
	
	

	10. 
	Z przodu głowicy zasilającej,                            na jej całej długości,  zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania uchwytu na aparat do znieczulania oraz innego wyposażenia. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie.
	Tak
	
	

	11. 
	Wewnątrz głowicy min. 2 schowki na nadmiar rur i kabli umożliwiające ukrycie nadmiaru rur gazów medycznych, kabli elektrycznych                  i przewodów teletechnicznych.
	Tak/ podać
	
	

	12. 
	Schowki instalowane równolegle               do siebie, na całej długości głowicy lub schowki wbudowane w ściany głowicy zamykane, zlicowane                          ze ścianą głowicy
	Tak/Nie
	
	instalowane na całej długości głowicy                         – 5 pkt

wbudowane w ścianę – 0pkt

	13. 
	Na bocznych ściankach zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: 

- dwutlenek węgla – 1 szt.

- sprężone powietrze – 1 szt.

- próżnia – 2 szt.

- tlen -2 szt.
	Tak
	
	

	14. 
	Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 

- gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt.

- bolce ekwipotencjalne – 12 szt.

- gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.

- miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt.
	Tak
	
	

	15. 
	Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy 


	Tak
	 
	

	16. 
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na tylnej, lewej i na prawej ściance.
	Tak
	
	

	17. 
	Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie zgodne                        z normą PN-EN 19054:2006 lub normą równoważną, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm.
	Tak/ podać
	
	

	18. 
	Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz głowicy umieszczone w zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ściance głowicy.


	Tak
	 
	

	Wyposażenie kolumny

	19. 
	Cztery półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: 

- szerokość: 450 mm  ± 5%

- głębokość: 500 mm ± 5%
	Tak/ podać
	
	

	20. 
	Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w dwóch, zorientowanych poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie.


	Tak
	
	

	21. 
	Szuflada zainstalowana pod najniższą półką. Szuflada bez wystających uchwytów.

	Tak
	
	

	22. 
	Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. lub ze skokiem min. 2cm max. 2,5cm
	Tak
	
	

	23. 
	Zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.) mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia.                           Korpus schowków wykonany                              z aluminium lub schowki montowane w ścianie głowicy zamykane, zlicowane ze ścianą głowicy
	Tak
	
	

	24. 
	Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).  
	Tak/ podać
	
	

	25. 
	Uchwyty do mocowania drążka infuzyjnego do bocznej szyny montażowej przy półce zapewniające odległość drążka od boku półki minimum 20 cm.
	Tak/ podać
	
	

	Szkolenie i warunki gwarancji

	26. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	
	

	27. 
	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu u Zamawiającego w cenie oferty.
	Tak
	
	

	28. 
	Okres gwarancji – 36 miesięcy.
	Tak
	
	

	29. 
	Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne                        i święta.
	Tak/ podać
	
	

	30. 
	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 10 lat.
	Tak
	
	

	31. 
	Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy.
	Tak
	
	

	32. 
	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy.
	Tak/ podać
	
	


      ...................................                                                               ....................................................

               data                                                                                              pieczątka i podpis 
                                                                                                                       Wykonawcy

