PAKIET  5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | ŁÓŻKO SZPITALNE - 14 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2019 |

| LP | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Łóżko elektryczne z barierkami na całej długości . |  |  |
| 1.3 | Łóżka fabrycznie nowe - elementy składowe łóżka takie jak barierki, szczyty, leże, podstawa, materac przeciwodleżynowy podstawowy wyprodukowane przez jednego producenta. Nie dopuszcza się łóżek z elementów handlowych składanych na montowniach. | TAK |  |
| 1.4 | Konstrukcja łóżka ze wzmocnionymi spawami w systemie MIG i TIG. Rama leża pokryta powłoką epoksydową. Wszystkie ruchome części i oś, wyposażone w tuleje samosmarujące | TAK |  |
| 1.5 | Ultra wzmocnienie konstrukcji stalowej poprzez pokrycie epoksydem polimeryzowanym w temperaturze 220 ° C i dodatkowej obróbce chemicznej przez utlenianie i pasywacje fosforanem chromu (nie dopuszcza się wyłącznie podstawowego pokrycia lakierem proszkowym) | TAK |  |
| 1.6 | Maksymalne wymiary zewnętrzne łóżka max 2189mm /1005 mm. (przy opuszczonych barierkach). Leże wypełnione lamelami tworzywowymi lub metalowymi w otworami wentylacyjnymi | TAK, podać |  |
| 1.7 | Układ sterowania z regulacją wysokości przegubową, trapezoidalną z napędem elektrycznym – w systemie (siłownikiem) liniowym. | TAK, podać |  |
| 1.8 | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na systemie multipunkowym min. 10 punktów podparcia | TAK, podać |  |
| 1.9 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością blokady, narożniki leża pokryte wzmacnianym tworzywem (PE-BC). Szczyty łóżka z możliwością blokady (bez użycia narzędzi) uniemożliwiające przypadkowe wypadnięcie. | TAK |  |
| 1.10 | Szczyt łóżka z wzmacnianego tworzywa medycznego (dodać certyfikat tworzywa medycznego) z blokadą. Nie dopuszcza się innych mniej zaawansowanych tworzyw. | TAK |  |
| 1.11 | Sterowanie elektryczne przy pomocy: Pilota przewodowego segmentem oparcia pleców, uda, wysokości oraz autokontur | TAK, podać |  |
| 1.12 | Regulacja elektryczna wysokości leża: -najniższa pozycja leża maksimum 400 mm lub parametr lepszy (pozwalający na opuszczenie leża niżej) gwarantująca komfortowe opuszczanie łóżka przez pacjentów o różnym wzroście i o różnym stanie zdrowia /chroniące przed upadkiem i dyskomfortem psychicznym przy „zeskakiwaniu” z leża – nie dotykaniem stopami podłogi. - regulacja wysokości w zakresie min.400 mm | TAK, podać |  |
| 1.13 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75 +/- 5. 4 Wskaźniki kątowe wbudowane we wszystkie 4 barierki. . | TAK, podać |  |
| 1.14 | Regulacja elektryczna pozycji Fowlera | TAK, podać |  |
| 1.15 | Segmenty łóżka są napędzane za pomocą czterech siłowników liniowych, silniki elektryczne 24 V DC; w systemie IPX4 – i zgodne z normą IP66 (chroniącą przed wodą i kurzem). Nie dopuszcza się łóżek o normie gorszej niż IP66 która pozwala na czyszczenie w komorach myjących. | TAK, podać |  |
| 1.16 | Barierki boczne z podwójnym otworem do szybkiej regulacji pozycji (minimum dwa otwory pozycyjne). 4 barierki boczne, podwójne na całej długości w proporcji 1/1. Barierki boczne składane poniżej ramy leża w celu zniwelowania ucisku na udo pacjenta | TAK |  |
| 1.17 | Regulacja elektryczna najniższej wysokości maksimum 40 cm | TAK, podać |  |
| 1.18 | Regulacja elektryczna najwyższej wysokości minimum 80 cm | TAK, podać |  |
| 1.19 | Autoregresja | TAK |  |
| 1.20 | Podwójna autoregresja | TAK |  |
| 1.21 | Pozycja do badań | TAK |  |
| 1.22 | Leże wypełnione stalowymi panelami | TAK |  |
| 1.23 | Regulacja funkcji : - wysokości min. 400 do 800 mm - regulacji segmentu pleców min.70 stopni - regulacji segmentu uda min 35 stopni - Manualna regulacja podudzia min 30 stopni | TAK, podać |  |
| 1.24 | Spełnienie norm: - UE directive 2007/47/E- - EN 60601-2-38 EN 60601-2-52 EN 60601-1 EN 60601-4 EN 60601-1-1 EN 60601-1-2 MDD 93/42/EEC NP EN ISO 9001:2008 , EIC E-1318, | TAK |  |
| 1.25 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa medycznego wyposażone w minimum trzy wzmocnione otwory do pozycjonowania do natychmiastowego wyciągnięcia w celu natychmiastowego dostępu do pacjenta. | TAK |  |
| 1.26 | Barierki boczne na całej długości z tworzywa medycznego wyposażone w mechanizm składający ze stali, wyposażone w tuleje osi tocznych i wysokiej odporności ramion wykonanych z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym min. (PA66 + 30% GF). | TAK |  |
| 1.27 | Możliwość wykonania badania TDI | TAK |  |
| 1.28 | Barierki boczne dzielone - po obu stronach łóżka na całej długości, wykonane z tworzywa medycznego - Polietylen dużej gęstości- odpornymi na działanie wody, roztworu soli, kwasów, ługów, alkoholi i benzyny., bezwonnym, bez smaku i obojętnym fizjologicznie. Nie dopuszcza się innych mniej zaawansowanych tworzyw. Barierki składane pod powierzchnią leża pozwalającą na komfortowy transport pacjenta poza leże. 4 kółka odbojowe | TAK |  |
| 1.29 | Koła jezdne min. 125 mm z indywidualną blokadą kół | TAK, podać |  |
| 1.30 | Podwójne wzmocnione koła jezdne obudowane tworzywem o średnicy 125 mm w systemie łożysk kulkowych gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | TAK |  |
| 1.31 | Obciążenie maksymalne min. 220 kg | TAK, podać |  |
| 1.32 | Waga łóżka max .135 kg | TAK, podać |  |
| 1.34 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu i zainstalowane przez autoryzowanego dystrybutora | TAK |  |
| 1.35 | Wyposażenie do każdego łóżka: 1.materac podstawowy, przeciwodleżynowy statyczny do II stopnia odleżyn o grubości min. 120 mm z pokrowcem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Pokrowiec z Telastic ognioodporny i wodoodporny. Siatka Telastic wykonana w kształcie stożka zapewniająca efekt oddychania. Pokrowiec o działaniu przeciw zapalnym, które zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Dane: palność Crlb5, przepuszczalność 37º / 65% r.h. > 1000 g / m (24h)Siła wywołująca pęknięcie: min. 600 N/5cm. Materac wykonany z pianki poliuretanowej w przekroju poprzecznym w kształcie sześcianu mające jedno kierunkowe rozprowadzanie powietrza w celu zapobiegania odleżynom. Dane techniczne pianki: gęstość 30 Kg / m3 ± 2,0 Trwała deformacja 8% (A 75% maks.) TEST FATIGUE (twardość) Max. 35% TEST FATIGUE (wysokość) Max. 2,0% Odporność na trakcję Min. 1,30 Kpa | TAK, opisać |  |
| 1.36 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert: 1.Zaawansowany system pomiarów podstawowych funkcji pacjenta (ilość oddechów, tętno, ilość obrotów pacjenta w łóżku itp. ) zdalnie za pomocą elektronicznych sensorów oraz możliwość bezprzewodowego przesyłu tych danych. 2. Skriningowy, miniaturowy monitor funkcji życiowych | TAK |  |

| POZOSTAŁE WYMOGI ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Użytkownika(wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Użytkownik | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Użytkownika miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Użytkownika | TAK |  |
|  | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |

|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Użytkownika autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK/PODAĆ |  |

|  | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty pochodzą od jednego producenta tworząc w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | TAK |  |
|  | Możliwy wybór koloru przez Użytkownika | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis