PAKIET    6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | FOTEL UNIWERSALNY STEROWANY ELEKTRYCZNIE- 6 sztuk |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2019 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel Multi-funkcjonalny przeznaczony do przeprowadzania dializ z elektryczną regulacją nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia Trendelenburga | TAK |  |
|  | Długość leża: 2130 mm (± 30 mm) Szerokość leża 600 mm (± 30 mm) | TAK, podać |  |
|  | Przewodowy pilot służący do regulacji: - Kąt nachylenia segmentu pleców, - Kąt nachylenia siedziska wraz z segmentem nożnym - Funkcja antyszokowa/Trendelenburga uzyskiwana za pomocą jednego przycisku oznaczonego kolorem czerwonym dla szybkiego zlokalizowania i użycia, - Pozycja fotelowa uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. - Pilot zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność przyłożenia magnetycznego kluczyka. - Pilot posiadający diodę informującą o podłączeniu do sieci oraz ładowaniu akumulatora Użycie dowolnej funkcji sygnalizowane diodowym wskaźnikiem. Wszystkie funkcje elektryczne sterowne z jednego pilota. Fotel wyposażony w jeden pilot obsługujący wszystkie funkcje elektryczne, włącznie z pozycjami zaprogramowanymi. Pilot z wskaźnikiem diodowym informującym o zablokowaniu sterowania. Osobny diodowy wskaźnik ładowania akumulatora/podłączenia do sieci elektrycznej. | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska w zakresie: 500 mm do 550mm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: – 17 0 (± 5 0) do + 70 0 (± 5 0) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | TAK, podać |  |
|  | Regulacja segmentu siedziska w zakresie: 0d 0 0 do + 30 0 (± 5 0) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | TAK, podać |  |
|  | Regulacja przechyłu Trendelenburga dokonywana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (np. kolorem czerwonym) : 17 0 (± 5 0) uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym | TAK, podać |  |
|  | Fotel przejezdny, wszystkie koła z możliwością zablokowania. Podwójne koła tworzywowe o średnicy 75mm | TAK |  |
|  | Bezszwowa tapicerka wykonana ze skaju bez zawartości lateksu potwierdzone stosownym dokumentem. Możliwość wyboru koloru tapicerki, min. 4 propozycje (podać). Segment nożny i siedziska tapicerowane jednoczęściowym pokryciem | TAK, podać |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki. Podłokietniki innego koloru w porównaniu z kolorem segmentów leża. Podłokietniki regulowane: - w pionie +8o/-20o - w poziomie -20o/+60o | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela kolumnowa umożliwiająca skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Tylna część segmentu osłonięta tworzywową pokrywą o gładkich powierzchniach Podstawa fotela w kształcie litery H | TAK |  |
|  | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji horyzontalnej – wykorzystanie fotela jako łóżko do krótkiego pobytu | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Podgłówek z regulacją wysokości i położenia na fotelu, - Uchwyt do prowadzenia fotela w postaci pojedynczej metalowej, lakierowanej rury, zlokalizowany przy segmencie pleców, - Segment nóg wyposażony w podnóżek z regulacją położenia za pomocą dźwigni przy segmencie nóg, - podłokietniki posiadające metalowe uchwyty na pilot przewodowy - Możliwość rozbudowy fotela o lampkę na elastycznym ramieniu, wieszak kroplówki, barierki boczne, osłonę PCV na segment nóg | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru | TAK |  |

| POZOSTAŁE WYMOGI ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Użytkownika (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Użytkownik | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Użytkownika miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Użytkownika | TAK |  |
|  | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |

|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Użytkownika autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
|  | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK, podać |  |

|  | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty pochodzą od jednego producenta tworząc w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis