PAKIET   8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | APARAT EKG - 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2019 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APARAT EKG;3-KANAŁOWY, 12-ODPROWADZEŃ | TAK |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 1.2 kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania | TAK, podać |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 5 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli) | TAK, podać |  |
|  | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu (nie dopuszcza się ekranu dotykowego). Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości pracy serca 30-300 ud./min. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przeglądania i oceny badania na badania przed wydrukiem na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Analiza EKG z 12 odprowadzeń standardowych i Cabrera – wydruk w formacie 3-kanałowym | TAK |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO | TAK, podać |  |
|  | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 17. | Impedancja wejściowa >50 [MΩ] | TAK, podać |  |
| 18 | CMRR >110 dB | TAK, podać |  |
| 19. | Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał | TAK |  |
| 20. | Detekcja pików rozrusznika serca Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał | TAK |  |
| 21. | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  |
| 22. | Filtr zakłóceń mięśniowych | TAK |  |
| 23. | Filtr anty-dryftowy | TAK |  |
| 24. | Szerokość papieru min. 80 mm | TAK, podać |  |
| 25. | Drukarka termiczna z możliwością zastosowania rolki i papieru składanego (w zależności od posiadanego rodzaju papieru) | TAK |  |
| 26. | Wydruk badania na zewnętrznej drukarce laserowej. | TAK |  |
| 27. | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | TAK |  |
| 28. | Klawiatura funkcyjna (nie dopuszcza się klawiatury alfanumerycznej) | TAK |  |
| 29. | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | TAK |  |
| 30. | Szybkość ładowania akumulatorów do 100% pojemności do 3,5 godz. | TAK, podać |  |
| 31. | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML | TAK, podać |  |
| 32. | Możliwość przesłania raportu bezpośrednio na serwer FTP | TAK |  |
| 33. | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu | TAK |  |
| 34. | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny - min. 1 kpl | TAK, podać |  |
| 35. | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta | TAK |  |

| POZOSTAŁE WYMOGI ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 5 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Użytkownika (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Użytkownik | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Użytkownika miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Użytkownika | TAK |  |

|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Użytkownika autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK, podać |  |

|  | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty pochodzą od jednego producenta tworząc w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów

spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                         …………………………………………………….

data	                  podpis